设备购置技术标书审批表

2016年10月26日

| 设备名称 |  | 呼吸机 | 购置数量 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | - 适用于成人，儿童的原装进口呼吸机，主流品牌市场占有率高。 - 置触摸显示屏，屏幕至少12寸。 - 内置涡轮持续供气方式，非空压机供气方式，在洗肺过程中能够提供稳定持续的供气。 - BIPAP双水平气道正压通气。 - 无创通气模式。 - 吸气峰流速：不小于250升/分，保证在洗肺过程中对漏气的最快的响应补偿。 - 长效氧传感器，五年内无需更换。 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 神东总医院 |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

        - 呼吸机  货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 呼吸机 |  | 台 | 2 |  | 神东总医院 |

- 工作环境

1、 设备工作环境：

1.1 周围环境温度：温度：10° 至35°C

1.2 周围空气相对湿度：10 至 90%。

1.3 大气压：660-1060mbar

1.4 供给电源：220V (±10%), 50/60Hz

1.5 使用地点：室内使用

- 技术要求

1、一般要求

*1.1 适用于成人，儿童的原装进口呼吸机，主流品牌市场占有率高。

1.2 中文操作界面，报警信息以中文显示，有操作提示。

*1.3 内置触摸显示屏，屏幕至少12寸。

1.4 三道波形同屏显示。

1.5 操作简单，方便，操作界面可以个性化配置。

*1.6 内置涡轮持续供气方式，非空压机供气方式，在洗肺过程中能够提供稳定持续的供气。

1.7 内置雾化装置，雾化时不影响氧浓度及朝气量。

1.8 内置蓄电池，突发停电保障继续工作。

2、呼吸模式

2.1 A/C（辅助/控制）：IPPV，IPPVassist

2.2 SIMV（同步间歇指令通气）

2.3 PSV（压力支持）

2.4 CPAP/PEEP

*2.5 BIPAP双水平气道正压通气

*2.6 无创通气模式

2.7 Autoflow自动流量通气功能（PRVCV）

3、呼吸机参数设定：

3.1潮气量输送精确：50ml-2000ml

3.2流量传感器测量误差率≤10％

3.3呼吸频率可调:2－80次/分

3.4吸气时间可调：0.2－10秒

*3.5吸气峰流速：不小于250升/分，保证在洗肺过程中对漏气的最快的响应补偿。

3.6压力上升时间可调：0－2秒

3.7吸气压力可调：0－100cmH2O

3.8压力支持：0－35cmH2O

3.9呼气末正压PEEP：0－35cmH2O

3.10流速加速度；5－200mbar/sec

3.11氧浓度精确可调：21-100％

3.12具有叹息功能，间断性复张肺

3.13敏感的流速触发方式：1－15升/分

3.14压力触发方式：-3—1cmH2O

4、监测参数要求

4.1监测参数精确

潮气量监测(0-4000ml)：吸入潮气量，呼出潮气量，压力支持潮气量VTASB

呼吸频率监测(0-150/min)：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

分钟通气量监测(0-99L/min)：分钟通气量MV，自主分钟通气量MVspon，泄漏分 钟通气量Mvleak

气道压力监测(0-99mbar)：气道峰压，平台压，气道平均压，PEEP，最小气道压，内源性PEEP

吸入气体温度：18-51

吸入氧浓度：FiO221-100%

4.2可以区别监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量

4.3肺力学监测：实时动态监测气道阻力R和肺顺应性C

4.4具有实时波形监测功能：压力－时间波形、流速－时间波形和容量-时间波形

4.5记录本功能

5、报警参数要求

5.1  报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定3－60s）、呼吸频率过快报警，吸入潮气量过高报警

5.2呼吸回路断开报警

5.3智能三级声光报警系统，

5.4具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气

6、性能要求

6.1高压供氧压力：3－6Bar

6.2具有待机功能

6.3具有智能程序吸痰功能

6.4具有呼吸机同步雾化功能

*6.5 长效氧传感器，五年内无需更换

6.6精确外置式铂金丝传感器，可以随时取下方便消毒。传感器失灵时，不影响呼吸机运行

6.7漏气补偿功能

第四节  验收及服务要求

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；设备数量和型号配置必须与投标文件一致。中标人投标时所投的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），在经采购人确认后，必须原价提供相当或更高配置的设备，否则按中标人违约处理。

- 交货时候提供设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商，与投标文件相符。

- 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在本招标文件中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。如涉及到《医疗器械产品注册证书》（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表）、3C 强制认证等国家或者有关部门或行业强制要求的认证、许可等，不论本招标文件中指出与否，投标人都必须提供，并在投标文件中明确列出。

- 本项目要求中若出现的工艺、材料、设备或参照的品牌参数仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

- 投标人在投标时必须提供所投标的所有设备配置清单。

- 设备保修期限三年免费维修，且需提供书面证明文件详细说明。

- 维修保养需在接到客户服务热线报修电话后，由专职负责项目工程师在两小时内做出反应。

- 提供专职办事处机构和维修工程师，提供地址、电话。专业设备使用技巧，及维护保养相关技术培训。

- 投标报价包括：设备费、材料费、安装调试费、运费、增值税（统一为17%的设备购置税）、人员培训费等。

*10.供货方必须提供技术文件及技术图纸。负责提供设备说明书各4套。设备提供商负责提供设备专用维修工具2套。

*11.投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。