设备购置技术标书审批表

2016年10月26日

| 设备名称 |  | 肺功能仪 | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | - 原装进口。 - 内呼吸法弥散：无须病人屏气，适合于呼吸困难、不能坚持屏气的病人。 - 连续脉冲振荡法气道阻力IOS模块:测试过程中无需病人紧密配合，适合老人、儿童。主要测试项目：呼吸阻抗、中心气道阻力和总气道阻力、周边弹性阻力。 - 体积描记箱：完全透明，无恐惧感，配有可上下调节的硬木转椅（避免软椅的气垫对测量造成的伪差），测试项目：体描法气道阻力测定、胸腔气量测定。 - 流速传感器：热线式流速传感器，测定范围：0 - 16 L/s，分辨率:0.003升/秒，流量精度：±3%或0.25升/秒，容量精度：±3%或0.05升，阻力：＜1.5厘米水柱/升/秒。 - 多气体分析器：CO、CH4和C2H2，类 型：非色散红外，热电偶，范 围：0-0.33%, 精 度：±0.003%,分辨率：0.0005%。 - 雾化气体最大流量≥7L/min。 - 雾化量： 240mg/min。 - 市场占有率高，与投标产品同品牌的高级弥散型肺功能仪，在陕西省至少要有10家，便于实行医疗报告互认，学术交流。 - 10、在陕西省有售后服务机构及工程师，同时厂家在国内也要有经工商行政注册备案的驻华分支机构及其售后服务团队，以实现日后在售后服务工作中的双重保障，避免产品在华代理变动引起的售后服务纠纷。 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 神东总医院 |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

肺功能仪

        - 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 肺功能仪 |  | 台 | 1 |  | 神东总医院 |

第二节 工作环境

1、 设备工作环境：

1.1 周围环境温度：温度：5° 至40°C

1.2 周围空气相对湿度：15 至 95%。

1.3 大气压：660-1060mbar

  - 供给电源：220VAC，50-60Hz

1.5使用地点：室内使用

- 技术要求

*1、系统概述：原装进口

2、测试功能：

2.1 通气功能：慢通气的测试；用力通气的测试；每分最大通气量的测试。

2.2 一口气法弥散、残气的测试。

2.3 内呼吸法弥散的测试

2.4 连续脉冲振荡法气道阻力（IOS）的测试。

2.5 体积描记箱的测试，包括：气道阻力和肺容量测试。

2.6 一体化电脑控制激发试验定量雾化器（APSPro）。

3、测试功能要求

3.1 慢通气：只需一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值。

3.2 用力通气：只需一次吹气测试可得到流速容量环曲线和数据，有动画辅助测试程序。

3.3 一口气法弥散测试:对配合不好的病人提供训练程序（不需要测试气体），节约成本。

*3.4 内呼吸法弥散：无须病人屏气，适合于呼吸困难、不能坚持屏气的病人。

*3.5 连续脉冲振荡法气道阻力IOS模块:测试过程中无需病人紧密配合，适合老人、儿童。

主要测试项目：

1）呼吸阻抗

2）中心气道阻力和总气道阻力

3）周边弹性阻力

*3.6 体积描记箱：完全透明，无恐惧感，配有可上下调节的硬木转椅（避免软椅的气垫对测量造成的伪差），测试项目:

1）体描法气道阻力测定

2）胸腔气量测定

3.7 具有良好的质量控制程序,配备3升定标器。气体分析器自动进行零点和增益校正。

3.8 Windows操作系统，系统可自行编辑报告格式，报告模板上可选择所需的参数。

3.9 肺功能测试系统具备多种预计值。

3.10 外置环境参数传感器:自动测量大气压、环境温度，并对测量结果进行校正。

3.11 具有支气管舒张试验软件。

4、技术参数要求

*4.1 流速传感器：热线式流速传感器。

测定范围： 0 - 16 L/s

分辨率:0.003升/秒

流量精度：±3%或0.25升/秒

容量精度：±3%或0.05升

阻力：＜1.5厘米水柱/升/秒

4.2 体积描记箱

压力测定范围: ±1kPa ,

精    度: ±2 %

*4.3 多气体分析器：CO、CH4和C2H2

类  型：非色散红外，热电偶

范  围：0-0.33%,  精  度：±0.003%,分辨率：0.0005%

4.4 激发试验喷药分析系统。

*4.4.1雾化气体最大流量≥7L/min

*4.4.2 雾化量： 240mg/min

4.5温度传感器：范  围：0－40℃，精  度：±1℃。

4.6大气压传感器：范围：300至800毫米汞柱，±3毫米汞柱。

4.7系统工作要求：温度：5-40摄氏度，湿度：15-95%

4.8脉冲发生器：固定在支撑臂上，用于产生大量脉冲信号。

完整的数字电路包括信 号的产生和收集。

4.9可移动车架，前后门由防尘柜门，键盘托架可360度旋转，带可移动悬臂。

5、其他要求

*5.1市场占有率高，与投标产品同品牌的高级弥散型肺功能仪，在陕西省至少要有10家，便于实行医疗报告互认，学术交流。

*5.2在陕西省有售后服务机构及工程师，同时厂家在国内也要有经工商行政注册备案的驻华分支机构及其售后服务团队，以实现日后在售后服务工作中的双重保障，避免产品在华代理变动引起的售后服务纠纷。

5.3配一台肺功能仪精密净化稳压电源（5-10KV）

5.4试用耗材配置：一次性口嘴、鼻夹、呼吸过滤器各30套,专用混合气体供应一套。

第四节  验收及服务要求

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；设备数量和型号配置必须与投标文件一致。中标人投标时所投的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），在经采购人确认后，必须原价提供相当或更高配置的设备，否则按中标人违约处理。

- 交货时候提供设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商，与投标文件相符。

- 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在本招标文件中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。如涉及到《医疗器械产品注册证书》（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表）、3C 强制认证等国家或者有关部门或行业强制要求的认证、许可等，不论本招标文件中指出与否，投标人都必须提供，并在投标文件中明确列出。

- 本项目要求中若出现的工艺、材料、设备或参照的品牌参数仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

- 投标人在投标时必须提供所投标的所有设备配置清单。

- 设备保修期限三年免费维修，且需提供书面证明文件详细说明。

- 维修保养需在接到客户服务热线报修电话后，由专职负责项目工程师在两小时内做出反应。

- 提供专职办事处机构和维修工程师，提供地址、电话。专业设备使用技巧，及维护保养相关技术培训。

- 投标报价包括：设备费、材料费、安装调试费、运费、增值税（统一为17%的设备购置税）、人员培训费等。

*10.供货方必须提供技术文件及技术图纸。负责提供设备说明书各4套。设备提供商负责提供设备专用维修工具2套。

*11.投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。