设备购置技术标书审批表

2017年 2 月 16 日

| 设备名称 | 数字化矿用钻孔测井 分析仪 | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 | 神东地测公司2017年第一批专项资金计划（维简）， 项目编码：201711315002。 |  |  |
| 主要技术参数 | 1.探测孔深: 自动连续测量，深度0-200m；每100m孔深误差<0.5m； 2.探测时间: 锚索孔<15min，其他钻孔孔在10min～1h；一般在30min之内； 3.影像采集: 600TVLine，探头光源光亮度可以调节。 4.钻孔孔斜: 连续测量，每秒种采集8个点的数据，方位角：0-360º，误差<1 º；倾斜：-90 º至+90 º，误差0.1°～0.5 º； 5.自然伽玛: 统计起伏：＜10%， 计数范围：本底～10000Cps； 具体技术参数以标书为准。 |  |  |
| 项目提报单位 | 地测公司 |  |  |
| 审批单位 | 设备管理中心 |  |  |

第五章  货物技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设计联络会及配套责任

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第八节  标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 |  | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化矿用钻孔 测井分析仪 |  | YCJ90/360 |  | 1 |  |  |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿用钻孔测井分析仪井下主机（井下本安显示系统、通信控制系统、本安防爆电源） |  | YCJ90/360-Z | 套 | 1 |  |  | 井下一次完成：视频采集、测井技术、孔斜测量的集成、快速采集：在可视化条件下一次获取自然伽玛、视频、孔斜（方位、倾斜角）。视频探测（钻孔结构、裂隙、富水性）；测井曲线 （划分岩性、定量分层、岩石强度）；孔斜探测（方位角、倾斜角）。地面分析软件：（数据采集分析系统软件、数据综合分析平台（专用分析软件））、探测分析成果（岩性、层厚、裂隙、离层、出水点特征、岩性柱状图、孔斜剖面图、平面图、地质剖面等）。专用分析软件平台：可进行视频与GR同步分析岩性、获取轨迹剖面、轨迹平面图、预测地质剖面图、分层岩性、厚度、岩层软硬程度、顶板离层情况等分析计算成果。 |
| 1.2 | 矿用钻孔测井分析仪井下主机数据传输与深度计量装置（数据传输、数据存储与深度计量装置） |  | YCJ90/360-Z | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 数字化矿用钻孔测井分析仪探头（探头：自然伽马、孔斜（方位角、倾斜角）孔深、视频、照明） |  | YCJ90/360-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 航天复合材料专用推杆 |  | 100cm | 根 | 120 |  |  |  |
| 1.5 | 专用线缆（钻孔内通信供电） |  |  | 米 | 150m |  |  |  |
| 1.6 | 矿用钻孔测井仪数据分析系统 1、数据采集分析系统软件 2、数据综合分析平台（专用分析软件） |  | 专业版 1 | 套 |  |  |  |  |
| 1.7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 扶正器 |  | 与探头配套使用 | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 专用充电器 |  | 专用防水航插接头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 数据线 |  | 一端USB接口、一端4芯航插 | 条 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 探头箱 |  | 用于运输、携带探头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 主机背带 |  | 主机箱配套，承重50Kg | 条 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 推杆背袋 |  | 厚帆布材质、用于携带推杆 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.7 | 常用配件 | 固定螺丝 | M2.5mm塑料沉 头螺丝，用于扶正器 | 只 | 10 |  |  |  |
|  |  | 防水胶带 | 测井时临时黏贴电缆（易耗品） | 盘 | 2 |  |  |  |
|  |  | 镜头擦布 | 普通眼镜的擦布，用于清洁摄像头 | 块 | 1 |  |  |  |
|  |  | 螺丝刀 | 十字螺丝刀，用于开启主机箱 | 把 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | 用户操作手册（说明书） |  | 指导用户使用仪器的说明文件 | 册 | 1 |  |  |  |

（2）分项报价表

| 序号 | 名 称 |  |  | 用途 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计 | 重要程度 | 易损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化矿用钻孔测井分析仪（YCJ90/360） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿用钻孔测井分析仪井下主机（井下本安显示系统、通信控制系统、本安防爆电源） |  |  | YCJ90/360-Z | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 矿用钻孔测井分析仪井下主机数据传输与深度计量装置（数据传输、数据存储与深度计量装置） |  |  | YCJ90/360-Z | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 数字化矿用钻孔测井分析仪探头（探头：自然伽马、孔斜（方位角、倾斜角）孔深、视频、照明） |  |  | YCJ90/360-T | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 航天复合材料专用推杆 |  |  | 100cm | 根 | 120 |  |  |  |  |
| 1.5 | 专用线缆（钻孔内通信供电） |  |  |  | 米 | 150 |  |  |  |  |
| 1.6 | 矿用钻孔测井仪数据分析系统 1、数据采集分析系统软件 2、数据综合分析平台（专用分析软件） |  |  | 专业版 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 扶正器 |  | 与探头配套使用 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专用充电器 |  | 21V，专用防水航插接头 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 数据线 |  | 一端USB接口、一端4芯航插 | 条 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 探头箱 |  | 用于运输、携带探头 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 主机背带 |  | 主机箱配套，承重50Kg | 条 | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 推杆背袋 |  | 厚帆布材质、用于携带推杆 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 常 用 配 件 | 固定螺丝 | M2.5mm塑料沉 头螺丝，用于扶正器 | 只 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水胶带 | 测井时临时黏贴电缆（易耗品） | 盘 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 镜头擦布 | 普通眼镜的擦布，用于清洁摄像头 | 块 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺丝刀 | 十字螺丝刀，用于开启主机箱 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | 用户操作手册（说明书） |  | 指导用户使用仪器的说明文件 | 册 | 1 |  |  |  |  |

二、工作环境

1、工作环境

在有沼气及煤尘爆炸性混合气体的矿井中使用，顶板有淋水，底板有渗水。

最高温度：   +40℃     。

最低温度：   -30℃      。

年平均气温：  +15℃    。

环境相对湿度：  95％      。

地震烈度：  7级      。

海拔高度： ≤1400m 。

2. 使用条件

本仪器适用于矿山井下防探水钻孔、锚索孔、构造（断层、陷落柱等）探测孔及其它工程钻孔的测井探测与数据分析，可广泛应用于地质、防治水、顶板支护、瓦斯抽放等领域。

3. 基础数据

矿井地质数据

三、技术参数及要求

1.主要技术参数

*1.1 探测孔深: 自动连续测量，深度0-200m；每100m孔深误差<0.5m；

1.2 探测时间: 锚索孔<15min，其他钻孔孔在10min～1h；一般在30min之内；

1.3 影像采集: 600TVLine，探头光源光亮度可以调节。

*1.4 钻孔孔斜: 连续测量，每秒种采集8个点的数据，方位角：0-360º，误差<1 º；倾斜：-90 º至+90 º，误差0.1°～0.5 º；

1.5 自然伽玛: 统计起伏：＜10%， 计数范围：本底～10000Cps；

1.6 重量尺寸: 主机箱<12kg，长宽高<0.3*0.3*0.3m；

探头<2kg，长度<1m，直径<0.03m；

推杆0.01kg/m 。

2.技术要求

2.1仪器硬件采用高度集成的硬件设计，具备同步采集钻孔视频、岩层自然伽玛钻孔全方位孔斜（方位、倾斜）、钻孔深度等数据的功能。

2.2所有类型的采集数据采用连续采集模式，海量数据，为探测结果的准确性提供保障。

2.3便携设计、独立操作、不依赖钻机、探测效率高，正常探测深度小于100m的井下钻孔，时间不超过40Min；井上分析报告一般可以在2h内完成。

2.4分析软件可以实现钻孔孔斜计算成图，包括钻孔孔斜平面图、钻孔孔斜剖面图；定量分析地层的分层、划分岩性生成钻孔柱状图；孔壁结构特征（包括分层性、岩层软硬程度、岩石孔隙、裂隙、出水点特征、顶板离层情况及断层等）；自动生成预测地质剖面图等。

2.5可探测井下常见各类钻孔：适用于正常矿山井下包括锚索孔在内的防探水钻孔、瓦斯抽放孔、各类工程钻孔等各种孔径钻孔；适用于包括垂直孔在内的任意倾斜角度钻孔。

2.6解决问题范围广：能够解决钻探过程中的各类问题，如探测采空区、出水原因、地层异常、顶板支护、断层、陷落柱等问题。

2.7适用于煤矿对地质防治水的管理要求，诸如解决探放水钻孔不可验证问题，可以验证钻孔深度、孔斜、层位、钻孔结构（如孔口管长度等）、出水点等问题。

3.成套仪器技术功能要求：

3.1井下主机（包括电源）、功能：完成数据通信、供电系统、视频显示、数据存储、线缆系统、深度计量等功能。

3.2、通信系统功能：采用专门的信号放大、调制解调及数据校验的电路与软件设计，完成主机箱与探头之间的长距离实时通信。

3.3、组合探头系统功能：一次性完成视频、自然伽马、孔斜（方位角、倾斜角）、孔深数据的采集与数据传输控制。

3.4、自然伽马数据采集系统功能：完成对地层中自然伽马光电转换与数据采集功能，通过控制电路的模数转换，数据调理、数据传输至主机。

3.5、测斜数据采集系统功能：通过高端磁通门传感器、加速度传感器测斜组件，完成原始磁阻异常与加速度异常值的采集，通过倾斜矫正补偿算法等运算，实现对磁方位、倾斜角度的精确计算值。

3.6、推杆:采用高品质航空轻质材料，等长度快速连接设计，强度高，重量极轻。每百米重量不足7kg。

3.7、孔深测定数据采集系统功能：采用马丁代克技术，通过计量线缆长度，精确获取钻孔深度。

3.8、视频采集、测井技术、孔斜测量的集成、快速采集：在可视化条件下一次获取自然伽玛、视频、孔斜（方位、倾斜角）。

*3.9、数据采集分析软件系统：

（1）生成GR曲线、砂泥比曲线（强度曲线）；

（2）GR与视频按照同深度进行同步分析判别岩性；

（3）绘制钻孔岩性柱状、钻孔岩层结构（分层岩性、厚度、岩层软硬程度、岩石孔隙、裂隙发育情况、出水点特征、顶板离层情况及断层等）；

（4）钻孔孔斜定向剖面、钻孔孔斜平面、钻孔地质剖面；

（5）按照设定比例尺生成各类图片，并可以CAD格式导出；

*3.10、数据综合分析平台：专用分析软件，可进行视频与GR同步分析岩性、获取钻孔视频、轨迹剖面、轨迹平面图、预测地质剖面图、分层岩性、厚度、岩层软硬程度、岩石孔隙、裂隙、出水点、顶板离层情况等分析计算成果。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1

1.2

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，

包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

9.  售后服务及保证

乙方根据要求提供下列服务:

（1）实施所供货物的现场组装、调试和启动指导，直至设备运作正常；

# （2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）乙方安排专人提供为期2日的仪器使用现场技术培训，包括软硬件的使用讲解、井下现场操作指导，甲方负责乙方人员食宿费用。

（5）乙方提供免费检修保养2次，按照使用频率大约为每30次进行1次检修保养，每次保养时间为5个工作日，由双方负责仪器运输费用。

（6）提供仪器软件使用授权，仪器数据分析软件一年内免费升级维护。

（7）质保期：仪器质保期为1年，质保期内乙方免费维修（推杆、仪器备件属于易损件，不在质保范围），人为损坏情况下甲方应承担零配件及维修成本费用。当能够现场维修解决时，乙方在接到甲方通知后72小时到现场，甲方需要提供乙方食宿；返厂维修乙方应在10个工作日内完成维修，并承担全部相关费用。一年后乙方只收取维修的工本费。根据煤安认证产品规定，甲方不得私自拆卸探头、主机箱内的电路部分，由此导致的部件损坏和维修费用由甲方承担。

（8）不限期的电话与网上技术支持。

技术协议条款应在双方签字、盖章及合同正文规定的其他条件成立后生效，为协议不可分割的部分，具有同等效力。本协议一式两份，甲方1份，乙方1份，具有同等法律效力。

（9）实施所供货物的现场组装、调试和启动指导，直至设备运作正常；

（10）安排专人提供为期2日的仪器使用现场技术培训，包括软硬件的使用讲解、井下现场操作指导，测井成果解释与报告的编制指导。

（11）按照国家质量标准：仪器整机质保期为1年（配件、备件除外），超出质保期范围的维修收取零配件成本费用。

（12）在接到用户故障报告后，响应时间不超过24小时，根据需要进行上门服务或者返厂维修。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

4. 认证齐全

矿用产品安标证、防爆证认证齐全。提供软件系统著作权证书及技术专利证书。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供   份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第八节 标准

1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器: IEC标准/EN标准

机械: ISO标准

2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

3. 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4. 设备应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

5. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。