设备购置技术标书审批表

2016年12月2日

| 设备名称 |  | YHD400（C） 点检仪 | 购置数量 | 40台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 2016年12月份洗选中心机电技术部生产物资需求 计划 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 详见《YHD400（C）点检仪技术标书》 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 洗选中心 |  |  |
| 设备管 理中心 | 技术部 分管领导 |  |  |  |
|  | 中心领导 |  |  |  |
| 机电管理部 |  |  |  |  |
| 公司领导 |  |  |  |  |

YHD400（C）点检仪技术标书

第一节 供货范围

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YHD400（C）点检仪 | YHD400（C） | 40台 | 自签订合同起2个月供货 | 洗选中心 |

（1）报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 重要程度 | 易损级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YHD400(C)点检仪 | 台 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 每台包括 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 多功能适配器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 开关电源适配器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | USB数据线 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 测振连接线 | 条 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 测振传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 测振磁吸头平面 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 测振磁吸头凹面 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 9 |  |  |  |  |

说明：1、重要程度分为A、B、C三级，A为极重要关键件；B为一般重要件；C为普通件。

2、易损等级分为1，2，3三级，1级为易损件；2为周期损耗件（定期需更换的备件）；3为非常规损耗件。

3、分项报价表中分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

（2）技术规格

## 一、使用环境

1、使用地点：各选煤厂

2、海拔高度: 800-1400m

3、环境气温：-30℃～+50℃

4、湿度：日平均相对湿度不大于95%

月平均相对湿度不超过90%有凝露情况发生

5、地震烈度：8级（中国12级度标准）

6、污秽等级：Ⅱ级

# 二、点检仪硬件技术要求

2.1、参数要求

2.1.1、参考型号：YHD400（C）

△2.1.2、3.5英寸彩屏、像素分辨率240X320及以上，触屏功能可随意开关切换。

△2.1.3、振动频谱测量、分析，振动量程不低于：位移0.001-1.80mm，速度0.1-100.0mm/s，加速度0.1-100m/ss，示值误差不超±5%，频率范围：1Hz—5KHz。

*2.1.4、测温范围：—32℃到420℃，示值误差不超±1%，温度距离系数高于25:1。

*2.1.5、防护等级要求：IP65以上。

*2.1.6、要求支持RFID读写，并配套射频卡必须具备抗金属性能，频率为13.56MHZ。

*2.1.7、仪器预装正版WindowsCE6.0以上系统，并开放系统所有功能。

*2.1.8、通讯方式支持USB、Wi-Fi、蓝牙、3G等协议，至少支持其中的一种方式，并与神东点检系统正确通讯，数据上传下载速率不低于2Mbps。

*2.1.9、仪器开机持续操作、使用时间不低于8小时，可重复充电使用，充电至本机电池容量的80%所需时间应不超过12小时。

*2.1.10、可用存储容量大于2G，且可扩展至16G或更高，能同时存储5000条以上点检数据，并能显示历史数据曲线图。

*2.1.11、点检仪应有唯一的、固化在机器内的、可识别的序列号。

*2.1.12、每台点检仪含2条测振连接线。

2.2、技术要求

*2.2.1 到货的“点检仪”必须适用于神东洗选中心现有设备点检管理系统，能对洗选设备进行温度、振动等数据的采集、运算、存储、通讯工作。支持后续管理系统的升级改造，并能够实现与EAM、MES、生产管理等其它信息系统的接口。

*2.2.2、点检仪具备矿用产品安全标志证书、防爆合格证、产品计量认证证书、产品合格证、使用说明书，并向招标方提供其原件或盖章后的复印件；

*2.2.3、能实现设备点检定修管理，如：点检标准的维护、点检任务的派发、点检结果的管理和数据分析、设备信息的查询及仪器自身的维护等功能；

*2.2.4、要求能实现下载、上传“检查标准、标准故障体系、标准工单”，并记录、存储点检数据，支持标准持续改进及智能化学习；

*2.2.5、执行点检数据采集任务时，每次按键或触屏操作，仪器程序响应时间小于0.5秒；

*2.2.6、点检仪在不定时与神东洗选中心点检管理系统服务器通讯时，应自动同步仪器时间、仪器所存储的各类点检标准数据等；

三、点检仪功能及要求（含：本机软件显示内容及标准）

本次招标的“YHD400(C)点检仪”在业务实施方面需包含且不限于以下功能：

*3.1、点检仪支持与现有点检管理系统软硬件集成及数据通信的无缝对接。

*3.2、实现设备点检管理要求，能够接收点检标准、现场执行点检任务、点检结果的保存和上传，结果数据的查询。

*3.3、点检仪要求能够识别现有现场射频标识牌（RFID）。

*3.4、点检仪要求自带测温、测振功能。其中温度测量要求测温范围满足—32℃到420℃，示值误差不超±1%，温度距离系数高于25:1。振动测量要求具备振动频谱测量、分析功能，振动量程不低于：位移0.001-1.80mm，速度0.1-100.0mm/s，加速度0.1-100m/ss，示值误差不超±5%，频率范围：1Hz—5KHz。

*3.5、点检仪要求能够记录观察类、抄表类等类型数据。要求能够进行已检项和未检项提示，保证点检人员不会非人为因素的漏检。

*3.6、点检仪要求带手电功能，保证点检人员在昏暗的现场能够通过点检仪自带的手电进行观察，而不需要再另行携带手电。

*3.7、点检仪通信功能要求通讯方式支持USB、Wi-Fi、蓝牙、3G等协议，至少支持其中的一种方式，并与神东现有点检系统正确通讯，数据上传下载速率不低于2Mbps。

*3.8、点检仪要求具有闹钟功能，能够进行显示屏背光调整，具有密码管理功能。

*3.9、点检仪要求内置充电功能。

*3.10、要求图形化的人机界面，且方便管理人员修改增删。

*3.11、每部仪器应统一操作方式，如：图片、图样、标准模块、操作界面、模版等。

*3.12、每次开机进入登录界面，应输入用户名和密码，显示本用户的点检任务。进入系统无任何操作超时5分钟（时间可自行按秒任意设置，默认为60秒），自动返回登录界面、关闭屏幕或者关机，重新登陆后，继续显示末次操作状态。

*3.13、应以树状目录显示设备名称、编码、检查项目名称、编号（应引用EAM系统内的名称）；

检查项目名称（用户可以自定义，显示长度不小于20个汉字，支持汉子、英文、数字和符号的混合显示，须以微软OFFICE软件支持的显示标准来应用执行），如：一号电机输出轴轴承附近温度；1#减速器机体⊥振动等。

*3.14、检查项目编号:不能重复，按照点检项目导入时间自动分配生成，与点检项目内容唯一对应，重复判定规则：设备编码+设备名称+设备部位+点检项目名称），并及时提醒点检员，显示重复警告。

*3.15、设备所属单位、区队和区域名称及标准代码（要求与EAM系统数据同步且点检系统能单独手动修改、增加此类数据），检查责任人和编号。

*3.16、区域加（解）密码（如：射频卡编码），区域射频卡为评判到位情况的唯一依据，不得有其它不读卡就进行点检的漏洞存在。

*3.17、检查标准:显示三级警报标准的上下限，字段长度无限制，由用户填写，如：非量化的完好判定标准、量化的限度数据标准等内容。

*3.18、任务下载、数据采集、数据上报日期、下次检查日期:显示数字年、月、日、时、分、秒。

*3.19、硬件仪器上传至数据库内的任何数据及字符。

*3.20、检查任务必须按照检查路径显示设备所有的检查项目，以树状目录显示。

*3.21、可跳跃采集数据、可重复多次采集、存储数据。

*3.22、漏检提示、越限提示、错检提示，以弹出警示窗口的方式显示。

*3.23、具备与点检系统管理软件的通讯功能，实现点检计划、数据、包括波形数据的下载和上传功能，仪器时间要与点检管理系统服务器同步，至少精确到秒。

*3.24、错误报警功能：对于用户任何错误操作都要详细报警，实时弹出窗口包括出错原因、正确操作方法等。

*3.25、至少能显示JPEG格式图片、WORD、EXCEL等格式文件。

*3.26、能同时独立下载上传不同责任人、设备、区域、单位、岗位的数据，并有分类选择功能。如：单独下载、同时存储了001号、002号、003号三人的点检任务，谁登录仪器，谁执行工作，互不冲突。能互相查看、查询数据，但不能互相点检。上传数据时按需要，有选择的上传不同责任人、设备、区域、单位、岗位的数据，分类批量打勾选择。支持数据重复采集、重复上传至服务器的功能，按时间顺序排列显示所采集的数据。

*3.27、支持越限处理意见、检查检修结果、备注等项目内容的现场写入。

*3.28、具备对任意检查项目的标记及按条件（如已检、未检、越限、标记等）筛选功能。

# 四 、投标要求

*4.1、至少具备3家煤炭企业（矿井）“设备点检管理”方面的应用案例，投标方应能提供其合法有效的证明（原件或复印件加盖公章）：

*4.2、在产品验收合格后，由投标方对用户指定的技术及操作人员就产品的理论知识、实际操作、基本维护等内容进行培训，直至受训人员能够熟练独立地掌握其使用方法。

# 五、销售、售后服务

*5.1、产品的质量保证期为自验收之日起一年，仪器使用寿命不小于5年；

质量保证期内的限时服务：

*5.2、招标方提出服务要求，投标方8小时内做出响应，并通过电话或E-mail回答问题的解决方法；

*5.3、如有必要，投标方派技术人员48小时内到达招标方现场解决问题；

*5.4、派专人定期到现场进行技术服务，跟踪系统使用情况；

*5.5、电话支持达到全天候水平；

*5.6、提供质保期满后的维护方案；

*5.7、质量保证期内，投标方按招标方需要对招标方管理系统作多渠道技术支持：投标方负责保修期内的软、硬件免费维护、保修（除人为损坏）。保修期外投标方负责系统产品的终身技术支持；

*5.8、投标方应按要求定期对产品测温、测振等计量功能进行标校；

六、其它

*6.1、必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求；

*6.2、对未说明的技术要求必须符合国家相关规定；

*6.3、投标方应及时响应招标方对点检仪的维修、技术改造、升级的需求。收到招标方的书面报告后48小时内有回复，72小时内拿出解决计划、方案，以书面报告或邮件形式回复招标方；

*6.4、双方就工作中涉及的知识产权互相履行保密义务或依法另行协商解决；

*6.5、招标方不对投标方的产品和服务涉及的任何侵权行为及其后果负责；

*6.6、未尽事宜以书面技术答疑形式解决。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

4、包装：必须按照双方约定的包装要求包装，如无约定的要按照中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准进行包装。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供   份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。