配件技术要求

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

第二节 出厂前检验与交货验收

第三节 质量保证

第四节 标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 83E40-0 | 台 | 9 | 自合同签订之日起40天内交货 | 洗选中心供应站 |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 变送器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 安装支架 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 随机附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 专用工具 |  | 批 | 9 |  |  |  |
| 3 | 技术资料与质检资料 |  | 套/台 | 6 |  |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

在选煤厂装车车间使用。

最高温度：+40℃。

最低温度：-30℃  。

年平均气温：+15℃。

环境相对湿度：95％。

地震烈度：7级。

海拔高度：≤1400m。

其它：。

配套主机：。

2. 使用条件

（1）使用条件：户外

（2）现场环境：有煤尘

（3）使用地点：选煤厂火车装车系统防冻液喷洒

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1.型号:83E40-0

1.2.品牌：E+H

1.3.量程:0-45000kg/h

1.4.浓度测量范围：0-100%

*1.5.口径：DN40

*1.6. 防护等级：IP67

1.7.浓度测量误差：±0.0005g/cc

1.8.流量测量误差：±0.15%

1.9.结构:一体式双管

1.10.安装方式：嵌入式

1.11.连接方式：法兰连接

1.12.传感器材质：不锈钢904L

1.13.连接部位材质:不锈钢316L

*1.14.输入电压:220VAC

*1.15.通讯接口：RS485

1.16. 输出通讯协议：MODBUS

1.17.输出信号：

1.17.1.地址范围：1-247

1.17.2.支持的功能代码:03、04、06、08、16、23

1.17.3.广播：支持的功能代码为06、16、23

1.17.4.支持的波特率：1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 Baud

1.17.5.信号传输模式：RTU或ASCⅡ

1.17.6.响应时间：

自动读取数据：典型值为25-50ms

自动扫描缓冲区(数据范围内):典型值为3-5ms

*1.18．随机附通讯地址表

2. 技术性能要求

*2.1.测量选煤厂装车系统防冻液浓度使用。

*2.2.界面需支持中文显示，现场带触摸屏操作。

*2.3.数据能通过485通讯同时读取流量瞬时值，累计值和浓度瞬时值。

3．安全技术要求

*3.1.各种安全标识、标记正确；

*3.2.提供有关限度数据与安全措施。

*3.3.电源故障时至少持续1个供电周期，EEPROM和T-DAT中存储测量系统参数。

*3.4.HistoROM/S-DAT:交换式数据存储器，用于存储传感器参数(标称口径、序列号、标定因子、零点等)

4.招标人提出的其它要求

4.1.投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

4.2.投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

4.3.上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

4.4.中标单位保证所供配件必须与主机尺寸、安装位置一致，并保证正常安装使用，可实现主机设备所有功能。

4.5.设备使用前取得产品质量合格证明；

4.6.技术资料与质检资料：如果是外文资料，需完整翻译为中文的资料后，中、外文版资料各提供9套。

4.7.到货后，由生产厂家协助一同验货，并提供现场指导与安装调试。

4.8.未说明事项必须符合国家标准。

4.9.附详细安装使用光盘或安装使用说明书；

4.10.提供免费技术培训；

4.11.中标供货方供货前应与使用单位联系确认是否满足使用技术要求，确认后方可供货。

4.12所有投标方供货范围内的设备，均能组成整体，完成其功能并达到本技术规格书的技术要求，凡因投标方供货部件不足、遗漏或质量等原因造成设备不能正常运行或达不到性能要求，投标方均无条件补足直至设备能正常运行并达到技能要求。

4.13. 包装：必须按照双方约定的包装要求包装，如无约定的要按照中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准进行包装。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1.型号:

1.2. 品牌：

1.3. 量程:

1.4.浓度测量范围：

1.5.口径：

1.6. 防护等级：

1.7.浓度测量误差：

1.8.流量测量误差：

1.9.结构:

1.10.安装方式：

1.11.连接方式：

1.12.传感器材质：

1.13.连接部位材质:

1.14.输入电压:

1.15.通讯接口：

1.16. 输出通讯协议：

1.17.输出信号：

1.18．随机附通讯地址表

第二节出厂前检验与交货验收

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

6. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

7. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

8．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第三节 质量保证

1. 质保期应为自使用之日起12个月或到货验收合格后18个月，先到为准。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第四节 标准

4.1.所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

EIA/TIA-485标准

FOUNDATION Fieldbus H1标准

EN 60529

EN 61010-1

IEC/EN 61326

NAMUR NE21

NAMUR NE43

NAMUR NE53

NAMUR NE132

4.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3.防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4.4. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。