附件：招标货物一览表
1. 水分析仪器仪表
	序号
	仪器仪表名称
	规范
	单位
	数量
	品牌
	产地

	1. 
	电子分析天平（220g）
	可读性：0.1mg；称重范围220g；重复性(s)：0.1mg；线性：±0.2mg
	台
	1
	德国赛多利斯/瑞士梅特勒
	进口

	2. 
	电子分析天平（620g）
	可读性：0.001g；称重范围620g；重复性(s)：0.001g；线性：±0.002g
	台
	1
	德国赛多利斯/瑞士梅特勒
	进口

	3. 
	分光光度计
	光源：钨灯和氘灯；波长范围是190～1100nm；波长准确度：±1nm；波长分辨率：0.1nm；光谱带宽：2nm；光学量程±3.0A；杂散光﹤3.3 Abs/﹤ 0.05%T（KI溶液，220 nm）
	台
	2
	HACHDR6000/耶拿SPECORD® 210 PLUS/梅特勒-托利多UV7
	进口

	4. 
	马弗炉（箱式高温炉）
	控温范围：室温～1000℃，可任意设定恒温点及恒温时间，分辨率：1℃，控温精度：≤5℃，最高升温速度：100℃/min ，炉膛尺寸：300×200×120mm
	台
	1
	长沙开元5E-MIN6150/长沙凯德KDMF300/鹤壁盛达HD-MF2100
	国产

	5. 
	鼓风干燥箱（电热干燥箱）
	温度范围：环境温度+10℃～250℃；温度调节精度±1℃
	台
	1
	长沙开元5E-DHG6310/鹤壁盛达HD-MHG2000/长沙凯德KDIDH200
	国产

	6. 
	钠离子浓度计（钠度计）
	钠离子浓度0～999μg/L 或 0～200mg/L；钠离子pNa值2.00～7.00；pNa值测量误差±0.03 pNa；温度补偿范围0～50℃
	台
	2
	ORION / HACH/ SWAN
	进口

	7. 
	电导率仪
	电导率测量范围：0～1.999×105μS/cm；盐度测量范围：0.0～80.0ppt (0.0～80.0%)；温度测量范围：-5.0～105.0℃；温度补偿范围：0～50℃
	台
	2
	ORION / HACH/ SWAN
	进口

	8. 
	便携式纯水电导率
	量程范围:电导率:0～19.99μS/cm,20～199.9μS/cm,200～1999μS/cm,2～19.99mS/cm,20～199.9mS/cm 盐度: 0～42ppt(‰) 总溶解性(TDS):0～50000mg/L
	台
	2
	ORION / HACH/ SWAN
	进口

	9. 
	台式pH计（酸度计）
	测量范围：pH：0～14.00，mv：-1999mv～+1999mv；水质温度：0～99.9℃；仪器示值误差极限：±0.02pH；mv：±1mv；温度：±0.5℃；最小分辨率：±0.01pH；被测水样：0～99.9℃；自动温度：补偿范围：0～60.0℃，25.0℃为基准
	台
	2
	 Eutech优特、SWAN、德国WTW
	进口

	10. 
	便携式pH计（便携式酸度计）
	测量范围：pH：0～14.00，mv：-1999mv～+1999mv；水质温度：0～99.9℃；仪器示值误差极限：±0.02pH；mv：±1mv；温度：±0.5℃；最小分辨率：±0.01pH；被测水样：0～99.9℃；自动温度：补偿范围：0～60.0℃，25.0℃为基准
	套
	2
	 Eutech优特、SWAN、德国WTW
	进口

	11. 
	便携式超纯水pH表（便携式纯水酸度计）
	测量范围：pH：0～14.00，mv：-1999mv～+1999mv；水质温度：0～99.9℃；仪器示值误差极限：±0.02pH；mv：±1mv；温度：±0.5℃；最小分辨率：±0.01pH；被测水样：0～99.9℃；自动温度：补偿范围：0～60.0℃，25.1℃为基准
	套
	1
	 Eutech优特、SWAN、德国WTW
	进口

	12. 
	二阶微分火焰光谱痕量钠智能分析仪
	分析范围:0.0mg/L～10mg/L，0mg/L～100mg/L范围内连续可调;检出限：≤0.1mg/kg；精密度：≤1.5% ；稳定性：≤3.0% ；线性相关系数：≥0.995 ；试样吸喷量：≥3ml/min ；响应时间：≤8s ；需要配备台式电脑。
	台
	1
	深圳爱诺或等同
	国产

	13. 
	密度计
	测量范围：0.600～2.000。刻度0.001
	套
	1
	-
	国产

	14. 
	硅酸根分析仪（微量硅比色计）
	分析方法：硅钼蓝法光电比色法；测量范围：0～2000μg/L
	台
	1
	华科仪或等同
	国产

	15. 
	铜离子分析仪
	分析方法：光电比色原理；测量范围：0～200μg/L
	台
	1
	华科仪或等同
	国产

	16. 
	铁离子分析仪
	分析方法：光电比色原理；测量范围：0～500μg/L
	套
	1
	华科仪或等同
	国产

	17. 
	便携式溶氧表
	测量范围：0～200.0μg/l 、0～20.00mg/L
	台
	2
	美国哈希HQ30d/SWAN/WTW
	进口

	18. 
	玛瑙研钵
	内径180mm
	台
	1
	-　
	国产

	19. 
	电磁搅拌器
	搅拌容量：20～1000ml；加热功率400w；恒温范围20～80℃；加温范围：室温～150℃
	台
	2
	IKA RCT基本型/天津泰斯特/天津冠泽
	国产

	20. 
	可调温电加热板
	温度控制范围：37℃～300℃；温度波动：±0.5℃；功率：3kW
	套
	2
	IKA或等同
	国产

	21. 
	电热恒温水浴锅
	温度控制范围：37℃～100℃；温度波动：±0.5℃；功率：2kW
	套
	2
	天津泰斯特或等同
	国产

	22. 
	隔膜真空泵（2L）
	配套T-50过滤器（2L）
	台
	2
	天津津腾或等同
	国产

	23. 
	隔膜真空泵（5L）
	GM-0.33A过滤系统（整套）
	台
	2
	天津津腾或等同
	国产

	24. 
	数码相机
	有效像素：1600万以上；光学变焦倍数30倍以上　
	台
	1
	　尼康/佳能/索尼
	进口

	25. 
	电冰箱
	230L
	台
	1
	西门子/海尔/容声　
	

	26. 
	便携浊度计
	检测范围：0～1000NTU（自动）；精度：读数的±2%；分辨率：0.01NTU；响应时间：6秒
	台
	1
	美国哈希2100Q或等同
	进口

	27. 
	台式浊度仪
	检测范围：0～1000NTU（自动）；精度：读数的±2%；分辨率：0.01NTU；响应时间：6秒
	台
	1
	美国哈希TL2310或等同

	进口

	28. 
	超纯水装置
	超纯水出水电阻率18.3MΩ.cm，38升/小时
	台
	1
	德国赛多利斯、英国瑞泰、英国ELGA
	进口

	29. 
	原子吸收分光光谱仪
	原子化类型：石墨炉，全自动多灯座，至少配置铁铜空心阴极灯，波长范围： 190nm～900nm 光栅：1800条/mm 闪跃波长：250nm 光谱带宽： 0.1，0.2，0.4，1.2，2.0nm五档自动切换波长精度：全波长≤±0.2nm 波长重复性：全波长≤±0.2nm。需要配置台式电脑。
	套
	1
	赛默飞ICE 3500

/珀金埃尔默

PE /安捷伦
	进口

	30. 
	总有机碳（TOC）测定仪
	灵敏度可测定小于50 ug/L  TOC。需要配置台式电脑。
	套
	1
	美国Tekmar Torch 总有机碳分析仪/美国GE Sievers InnovOx 实验室型
	进口

	31. 
	立式万用电炉
	四联2个，双联5个
	台
	2
	　
	国产

	32. 
	离子色谱仪
	运行温度范围:10-50℃ 输液泵系统: 流量控制范围：0.001 ... 20 mL/min，增幅：0.001ml/min;可控温电导检测器:量程范围：≥15000 µS;抑制系统:阴离子连续再生化学抑制器。耐100%有机溶剂和强酸强碱,不必保持湿润；检测样品中的阴离子，包括氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、硫酸根离子等。需要配置台式电脑。
	台
	1
	赛默飞世尔Integrion/瑞士万通ECO IC/岛津Prominence
	进口


2. 油分析仪器仪表
	序号
	设备名称
	规范
	单位
	数量
	备注
	产地

	1. 
	鼓风干燥箱
	温度范围：环境温度+10℃～250℃；温度调节精度±1℃
	台
	1
	长沙开元5E-DHG6310/鹤壁盛达HD-MHG2000/长沙凯德KDIDH200
	国产

	2. 
	电子分析天平
	可读性：0.1mg；称重范围220g；重复性(s)：0.1mg；线性：±0.2mg
	台
	1
	德国赛多利斯/瑞士梅特勒
	进口

	3. 
	电子分析天平
	可读性：0.001g；称重范围620g；重复性(s)：0.001g；线性：±0.002g
	台
	1
	德国赛多利斯/瑞士梅特勒
	进口

	4. 
	电热恒温水浴锅
	温度控制范围：37℃～100℃；温度波动：±0.5℃；功率：2Kw
	台
	1
	天津泰斯特、天津冠泽　
	国产

	5. 
	微量水分测定仪
	测量范围：10～30000μg。水灵敏度1μg。10μg～1mg精确度：≤5μg；＞1mg精确度：≤0.5%;
	台
	1
	瑞士万通899
/瑞士梅特勒C30/三菱化学CA-310
	进口

	6. 
	开口闪点测定仪
	试验温度范围1～400℃，精度±0.1℃
	台
	1
	法国ISL FP92 5G2或等同
	进口

	7. 
	闭口闪点测定仪
	温度范围：1～370°C 精度±0.1°C
	台
	1
	法国ISL FP56 5G2或等同
	进口

	8. 
	运动粘度测定仪
	粘度测量范围：0.35～1800mm2/Sec(cSt)/压力法； 0.35～约5000 mm2/Sec(cSt)/真空法
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	9. 
	凝点测定仪
	恒温精度：－55℃～0℃。测量范围：0℃～50℃。重复性：＜＝1℃。工作环境温度：±0.3℃。
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	10. 
	电阻率测定仪
	测试范围：2.5×107～2.5×1015Ω/cm。控温范围：10～100℃。控温精度：±0.3℃
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	11. 
	自动张力测定仪
	测量范围：5～90mn/m。精确度：±0.5 mn/m。
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	12. 
	破乳化测定仪
	测定40℃时运动粘度28.8～90mm2/s的油品，试验温度为54±1℃
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	13. 
	空气释放值测定仪
	温控范围：室温至100℃；水浴温控精度：±1℃；气浴温控精度：±3℃；气体压力：0.2kg/cm2；可无线受控于中心计算机，自动运行，回馈运行记录，液晶显示
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	14. 
	全自动酸值测定仪
	酸值测定范围：0.001mg～0.500mg KOH/g；准确度：±0.002mg KOH/g；重复性：0.002mg KOH/g；最小分辨率：0.001mg KOH/g；试验杯数：5杯；彩色液晶显示器：LCD（320×240）；工作环境温度：5～40℃；工作环境湿度：≤95%；电源电压：AC220V±10%；频率：50Hz±5%；功率：100VA
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	15. 
	石油产品密度测定仪
	温度测量范围：0℃～110℃；温度测量精度：±0.01℃；控温范围：10℃～110℃；恒温精度：±0.1℃；加热器功率：主加热600W，副加热1000W；搅拌调速：程控10档可调；单彩色液晶显示器（4.7英寸LCD：320×240）；工作环境温度：5～40℃；工作环境湿度：≤85%；电源电压：AC220V±10%；频率：50Hz±5%；功率：1800VA
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	16. 
	液相锈蚀测定仪
	控温精度：±0.5℃；控温范围：室温～100℃；试样搅拌：1000±25转/分；试验空数：四孔；控温时间：0～99小时任意设置；显示器：4.7寸液晶显示器（LCD）：320×240；工作环境温度：5℃～40℃；工作环境湿度：≤85%；电源电压：AC220V±10%；频率：50Hz±5%；功率：1800VA。带抛光机。
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	17. 
	比重计
	测量范围：0.0005～1.01
	套
	1
	　
	国产

	18. 
	全自动震荡脱气装置
	控温范围：室温～150℃。控温精度：室温－60℃±0.2℃。振荡频率：275±3次/分。
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中　
	国产

	19. 
	气相色谱仪
	用于电力行业变压器油溶解气体分析，能进行九组分全分析（即含气量分析）灵敏度：H2最小检知量10μL/L，C2H2最小检知量1μL/L；成套设备还包含1台空气发生器及1台高纯氢气发生器。需要配置台式电脑。
	套
	1
	美国安捷伦Agilent 7890B/赛默飞Trace1300E/珀金埃尔默PE 680
	进口

	20. 
	抗燃油自燃点测定仪
	控温范围：室温～800℃，可任意设定恒温点及恒温时间，分辨率：1℃，控温精度：≤1℃，重复性≤10℃，再现性≤20℃，电源AC220V
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	21. 
	泡沫特性分析仪
	FDT泡沫特性恒温浴温度：24℃~93.5℃，测温元件：铂电阻（PT100）气体扩散头渗透率在2.4Kpa压力下为2000~6000mL/min
	台
	1
	淄博惠工/淄博中惠/上海田中
	国产

	22. 
	油颗粒度测定仪
	专用于电厂油质颗粒度分析，粒径范围：0.5～600μm,粘度范围: 1-425cst,操作温度范围: 10-40度，储存温度范围：-35至65度，相对湿度：10%至80度，清洁度能够按照 Nas1638, ISO4406, SAE, ASTM标准计数；
成套设备包含一台10L小型超声清洗
	套
	1
	贝克曼库尔特HIAC8011+/Mastersizer 3000/艾默生CSI 5200
	进口


3. 煤分析仪器仪表
	序号
	设备名称
	规范
	单位
	数量
	备注
	产地

	1. 
	锤式破碎机
	出料粒度＜3～13mm
	台
	1
	光明GM/PC-400*200A/北京迪奈DN-200*150/长沙沃邦VB-200*150
	国产

	2. 
	破碎缩分联合制样机
	出料粒度＜3～13mm，适用于褐煤制样，适应全水分大于31%
	台
	1
	南昌光明GM/PФ-AS/北京迪奈DN-1800A/长沙沃邦VB-2007NSX
	国产

	3. 
	密封式制样粉碎机
	用于煤粉研磨，能进行褐煤研磨且不产生热值损失，研磨方式：转刀切割。进料粒度≤13mm，出料粒度80～200目
	台
	2
	德国Retsch（莱驰）ZM200或等同
	进口

	4. 
	方孔筛及圆孔筛
	150mm、100mm、50mm、25mm、13mm、6mm、3mm、1mm方孔和3mm圆孔筛
	套
	1
	开元Φ450×100、Φ200×50/鹤壁盛达Φ450×100、Φ200×50/长沙凯德Φ450×100、Φ200×50
	国产

	5. 
	标准筛
	20-200目
	套
	2
	南昌光明GM/GBSB200*0.2*0.2/北京迪奈0.2mm/长沙沃邦200um
	国产

	6. 
	自动振筛机
	可以安装标准筛进行振筛，可以设定振筛时间，具有垂直振打和水平回旋功能。
	台
	1
	光明GM/ZTS-7/北京迪奈DN-200B/长沙沃邦VB-200
	国产

	7. 
	二分器
	缩分粒度<13mm、<6mm  <3mm 大、中、小各一套
	套
	2
	长沙开元5E-TR9×32、5E-TR18×26、5E-TR39×16/鹤壁市盛达HD-TA9×32、HD-TA18×26、HD-TA39×16/长沙凯德KDTG9×32、KDTG18×26、KDTG39×16
	国产

	8. 
	电子磅秤
	200kg，不锈钢
	台
	1
	　-
	国产

	9. 
	电子分析天平
	可读性：0.1mg；称重范围220g；重复性(s)：0.1mg；线性：±0.2mg
	台
	3
	德国赛多利斯/瑞士梅特勒
	进口

	10. 
	电子分析天平
	可读性：0.1g；最大称量值：6200g
	台
	2
	德国赛多利斯/瑞士梅特勒
	进口

	11. 
	马弗炉
	控温范围：室温～1000℃，可任意设定恒温点及恒温时间，分辨率：1℃，控温精度：≤5℃，最高升温速度：100℃/min ，炉膛尺寸：300×200×120mm
	台
	3
	长沙开元5E-MF6100K/长沙凯德KDMF300/鹤壁盛达HD-MF2100
	国产

	12. 
	鼓风干燥箱
	温度范围：环境温度+10℃～250℃；温度调节精度±1℃。须要配有通氮气装置，且要符合GB/T211-2017要求
	台
	3
	长沙开元5E-DHG6310/鹤壁盛达HD-MHG2000/长沙凯德KDIDH200
	国产

	13. 
	量热仪
	周边等温：测量时间为约22分钟；快速动态：测量时间为约7分钟；工作温度：20~30℃;测温精度0.0001k；冷却介质：水；自动充氧、放气，自动充排水。每台量热仪需单独配置台式电脑。
	台
	2
	德国IKAC6000等温型/英国FTTEN ISO1716/美国KOEHLERK88800
	进口

	14. 
	库伦法测硫仪
	测试范围：0.1%～10% 测试分辨率：0.001% 测试时间：100 S左右
	台
	2
	长沙开元5E-AS3200B/鹤壁盛达HD-H5000/长沙凯德KDS750
	国产

	15. 
	红外测氢仪
	使用环境温度：5~35℃,相对湿度:≤85%;测试范围：0.05％～25％；重复性限：Had0.15%；需要配置台式电脑。
	台
	1
	长沙开元5E-IRH2200/鹤壁盛达HD-H5000/长沙凯德KDH450
	

	16. 
	玛瑙研钵
	内径180mm
	套
	1
	　
	国产

	17. 
	灰熔融性测试仪
	温度范围：室温~1500℃。升温速度：900℃以前15～30℃，900℃以后5～10℃，测试时间≤2.5小时。需要配置台式电脑。
	台
	1
	长沙开元5E-AF4000/鹤壁盛达HD-AF2200/长沙凯德KDAF205
	国产


4. 气体分析仪器仪表
	序号
	设备名称
	规范
	单位
	数量
	备注
	产地

	1. 
	氢气检测报警器
	检测范围：0～100%VOL
	台
	2
	　
	国产

	2. 
	奥氏气体分析仪
	检测二氧化碳及氧气纯度。材质：玻璃
	台
	2
	　郑州兴华、上海耶茂、上海隆拓
	国产

	3. 
	气体露点仪
	用于测定发电机氢气露点量程：-100～+20℃，分辨率：0.1℉ D.P(±0.1℃)
	套
	1
	美国AEMLDPH、英国密析尔Easidew Prrtable
	进口

	4. 
	便携氢气纯度仪
	空气中的CO2(N2) ：0～100% ；CO2(N2)中的H2：0～100%  空气中的H2：0～100% 
	台
	1
	英国Hitech哈奇KG6050/德国海利普
	进口


5. 环保分析主要仪器仪表
	序号
	设备名称
	规    范
	单位
	数量
	产地

	1. 
	BOD测定仪
	无人看管运行，测量范围：0～700mg/L
	套
	1
	进口

	2. 
	COD测定仪
	系统配置：AQ4000比色计  COD125消解器  COD 三档量程试剂（25次/每档量程）。光波长（nm）：420，520，580，610自动选择。波长准确度：±2nm。谱线带宽：10±2nm
	套
	1
	进口

	3. 
	便携式余氯测定仪
	测量范围： 0.005～20 ppm (mg/L) HOCl
	台
	2
	进口

	4. 
	生化培养箱
	尺寸：640×600×1650,10～40℃,不锈钢
	台
	1
	国产

	5. 
	油份测定仪
	测量范围:0-1000mg/L，检出限:0.2mg/l(CCL4萃取液中)，重现性:RSD<3%，波数范围:3400～2400cm-1，波数准确度:±2cm-1，读数形式:浓度、吸光度、透过率，外接输出：RS232接口
	套
	1
	进口

	6. 
	精密声级计
	测量范围30～130分贝
	台
	1
	进口

	7. 
	手持式环境粉尘测定仪
	检测灵敏度：0.01mg/m.测定范围：0.01～100mg/m
	台
	1
	进口

	8. 
	工频场强和磁场强度测定仪
	磁场：0.2mg-20G电场：1V/M-20KV/M
	台
	1
	进口


6. 化学试验室台柜
	序号
	设备名称
	规    范
	单位
	数量
	数量

	1. 
	中央台
	3000*1500*800 mm
	台
	4
	24

	2. 
	中央试剂架
	3000*350*800 mm
	台
	4
	12

	3. 
	通风厨
	1500*800*2350 mm
	台
	2
	2

	4. 
	室外楼顶排风机耐腐蚀
	通排风系统、5.5kw 6号风机.管上两台通风厨3000个排风量
	套
	1
	1

	5. 
	高温台
	2400*750*800 mm
	台
	12
	28.8

	6. 
	天平台
	2400*750*800 mm
	台
	12
	28.8

	7. 
	全钢独立水槽台
	800*750*800 mm
	套
	3
	3

	8. 
	靠墙实验边台 含水配两套
	3600*750*800 mm
	台
	1
	3.6

	9. 
	靠墙实验边台 含水配两套
	4200*450*1800 mm
	台
	4
	4.2

	10. 
	靠墙实验边台
	2400*750*800 mm
	台
	16
	38.4

	11. 
	抽排风装置   通风柜
	1500*800*2350 mm
	套
	3
	3

	12. 
	耐腐蚀楼顶排风机
	通排风系统、7.5kw 7号风机。管道3台通风柜4500个排风量。
	套
	1
	1

	13. 
	药品货架
	2800*500*2000 mm
	台
	8
	8

	14. 
	气瓶柜
	900*400*1800 mm
	台
	4
	4

	15. 
	存样柜
	900*400*1800 mm
	台
	2
	2

	16. 
	办公电脑桌
	1600*800*750 mm
	台
	6
	6

	17. 
	高级办公椅子
	转动升降靠背式
	台
	6
	6

	18. 
	会议桌
	4500*1750*750 mm
	台
	1
	1

	19. 
	高级会议椅子
	木质高级皮座靠背
	张
	12
	12

	20. 
	物资存储柜
	900*400*1800 mm
	个
	12
	12

	21. 
	资料柜
	900*400*1800 mm
	个
	12
	12

	22. 
	个人物品柜
	900*400*1800 mm
	套
	2
	2

	23. 
	超净工作台
	双人单面
	台
	1
	-


7. 化学试验室器皿清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	容量瓶（白色）
	1000ml
	个
	50

	2
	容量瓶（白色）
	500ml
	个
	50

	3
	容量瓶（白色）
	250ml
	个
	50

	4
	容量瓶（白色）
	200ml
	个
	50

	5
	容量瓶（白色）
	100ml
	个
	50

	6
	容量瓶（白色）
	50ml 
	个
	50

	7
	容量瓶（白色）
	25ml
	个
	50

	8
	容量瓶（白色）
	20ml
	个
	50

	9
	容量瓶（白色）
	10ml
	个
	50

	10
	容量瓶（白色）
	5ml
	个
	50

	11
	容量瓶（棕色）
	1000ml
	个
	50

	12
	容量瓶（棕色）
	500ml
	个
	50

	13
	容量瓶（棕色）
	250ml
	个
	50

	14
	容量瓶（棕色）
	200ml
	个
	50

	15
	容量瓶（棕色）
	100ml
	个
	50

	16
	容量瓶（棕色）
	50ml 
	个
	50

	17
	容量瓶（棕色）
	25ml
	个
	50

	18
	容量瓶（棕色）
	20ml
	个
	50

	19
	容量瓶（棕色）
	10ml
	个
	50

	20
	容量瓶（棕色）
	5ml
	个
	50

	21
	容量瓶（塑料）
	1000ml
	个
	20

	22
	容量瓶（塑料）
	500ml
	个
	20

	23
	容量瓶（塑料）
	250ml
	个
	20

	24
	容量瓶（塑料）
	200ml
	个
	20

	25
	容量瓶（塑料）
	100ml
	个
	20

	26
	容量瓶（塑料）
	50ml 
	个
	20

	27
	容量瓶（塑料）
	25ml
	个
	20

	28
	容量瓶（塑料）
	20ml
	个
	20

	29
	容量瓶（塑料）
	10ml
	个
	20

	30
	烧杯
	5000ml
	个
	10

	31
	烧杯
	2000ml
	个
	20

	32
	烧杯
	1000ml
	个
	20

	33
	烧杯
	500ml
	个
	50

	34
	烧杯
	250ml
	个
	50

	35
	烧杯
	100ml
	个
	50

	36
	烧杯
	25ml 
	个
	50

	37
	烧杯（塑料）
	1000ml
	个
	20

	38
	烧杯（塑料）
	500ml
	个
	50

	39
	烧杯（塑料）
	250ml
	个
	50

	40
	烧杯（塑料）
	100ml
	个
	50

	41
	烧杯（塑料）
	50ml
	个
	50

	42
	量筒
	2000ml
	个
	20

	43
	量筒
	1000ml
	个
	20

	44
	量筒
	500ml
	个
	20

	45
	量筒
	250ml
	个
	20

	46
	量筒
	100ml
	个
	20

	47
	量筒
	50ml 
	个
	20

	48
	量筒
	25ml
	个
	20

	49
	量筒
	10ml
	个
	20

	50
	量筒(塑料)
	50ml
	个
	20

	51
	量筒(塑料)
	100ml
	个
	20

	52
	量筒(塑料)
	250ml
	个
	20

	53
	具塞量筒
	1000ml
	个
	50

	54
	短颈玻璃漏斗
	80mm
	个
	20

	55
	长颈玻璃漏斗
	80mm
	个
	20

	56
	长颈玻璃漏斗
	100mm
	个
	20

	57
	分液漏斗
	60ml
	个
	20

	58
	分液漏斗
	150ml
	个
	20

	59
	梨形分液漏斗
	250ml
	个
	10

	60
	梨形分液漏斗
	500ml
	个
	10

	61
	铁架台
	不锈钢
	个
	10

	62
	蝶形夹
	　
	个
	10

	63
	铁圈
	大中小选中
	个
	50

	64
	冷凝夹
	　
	个
	50

	65
	双颈丝
	　
	个
	50

	66
	试管
	21*200
	个
	100

	67
	试管
	15*150
	个
	100

	68
	具塞试管
	15ml
	个
	100

	69
	具塞试管
	25ml
	个
	100

	70
	比色管
	50ml 
	个
	100

	71
	比色管
	25ml
	个
	100

	72
	试剂瓶
	50ml 
	个
	100

	73
	试剂瓶
	100ml
	个
	100

	74
	试剂瓶
	250ml
	个
	100

	75
	试剂瓶
	500ml
	个
	100

	76
	试剂瓶
	1000ml
	个
	100

	77
	蒸发皿
	100ml
	个
	30

	78
	蒸发皿
	150ml
	个
	30

	79
	玻璃称量瓶 
	70*50mm
	个
	100

	80
	玻璃称量瓶 
	60*30mm
	个
	100

	81
	玻璃称量瓶 
	50*30mm
	个
	100

	82
	玻璃称量瓶 
	40*25mm
	个
	100

	83
	表面皿
	70mm
	个
	50

	84
	表面皿
	80mm
	个
	50

	85
	表面皿
	120mm
	个
	50

	86
	研钵
	13cm
	套
	1

	87
	研钵
	9cm
	套
	1

	88
	具塞三角瓶
	100ml
	个
	50

	89
	具塞三角瓶
	150ml
	个
	50

	90
	具塞三角瓶
	250ml
	个
	50

	91
	具塞三角瓶
	500ml
	个
	30

	92
	锥形瓶
	100ml
	个
	200

	93
	锥形瓶
	250ml
	个
	200

	94
	锥形瓶
	500ml
	个
	200

	95
	烧瓶
	500ml
	个
	50

	96
	烧瓶
	250ml
	个
	100

	97
	滴瓶
	30ml
	个
	200

	98
	滴瓶
	50ml 
	个
	200

	99
	滴瓶
	100ml
	个
	200

	100
	棕色滴瓶
	30ml
	个
	200

	101
	棕色滴瓶
	60ml
	个
	50

	102
	棕色滴瓶
	125ml
	个
	50

	103
	布氏漏斗
	100mm
	个
	5

	104
	胶塞
	布氏漏斗托
	个
	20

	105
	抽滤瓶
	250ml
	个
	10

	106
	移液管（胖肚）
	100ml
	个
	30

	107
	移液管（胖肚）
	50ml 
	个
	30

	108
	移液管（胖肚）
	25ml
	个
	30

	109
	移液管（胖肚）
	20ml
	个
	30

	110
	移液管（胖肚）
	15ml
	个
	30

	111
	移液管（胖肚）
	10ml
	个
	30

	112
	移液管（胖肚）
	5ml
	个
	30

	113
	移液管（胖肚）
	2ml
	个
	30

	114
	移液管（胖肚）
	1ml
	个
	30

	115
	刻度吸管
	10ml
	个
	30

	116
	刻度吸管
	5ml
	个
	30

	117
	刻度吸管
	2ml
	个
	30

	118
	刻度吸管
	1ml
	个
	30

	119
	刻度吸管
	0.5ml
	个
	30

	120
	移液管架
	　
	个
	10

	121
	比色管架
	　
	个
	10

	122
	移液枪架
	　
	个
	10

	123
	漏斗架
	　
	个
	10

	124
	滴定管
	25ml,白，酸碱通用，德国ISOLAB/梅特勒/普兰德

	个
	15

	125
	滴定管
	25ml,棕，酸碱通用，德国ISOLAB/梅特勒/普兰德
	个
	15

	126
	滴定管
	50ml,白，酸碱通用，德国ISOLAB/梅特勒/普兰德
	个
	10

	127
	滴定管
	50ml,棕，酸碱通用，德国ISOLAB/梅特勒/普兰德
	个
	10

	128
	微量滴定管（酸）
	5mL
	个
	5

	129
	微量滴定管（酸）
	2mL
	个
	5

	130
	微量滴定管（碱）
	5mL
	个
	5

	131
	微量滴定管（碱）
	2mL
	个
	5

	132
	滴定架
	汉白玉底座
	套
	10

	133
	滴定管夹
	铁铝合金
	个
	10

	134
	滴定管刷
	50ml
	个
	20

	135
	镊子
	不锈钢
	把
	30

	136
	剪刀
	　
	把
	10

	137
	洗耳球
	大
	个
	50

	138
	洗耳球
	小
	个
	50

	139
	洗瓶
	500ml
	个
	50

	140
	擦镜纸
	双圈
	包
	100

	141
	滤纸
	11cm
	箱
	5

	142
	滤纸
	12.5cm
	箱
	5

	143
	滤纸
	7cm
	箱
	5

	144
	微孔滤膜
	0.45μm有机相
	盒
	20

	145
	微孔滤膜
	0.45μm水相
	盒
	20

	146
	微孔滤膜
	50mm*0.22μm
	盒
	20

	147
	微孔滤膜过滤器
	0.45μm有机相
	盒
	20

	148
	微孔滤膜过滤器
	0.45μm水相
	盒
	20

	149
	玻璃棒
	直径4mm
	根
	50

	150
	玻璃棒
	长
	根
	50

	151
	自封口透明塑料袋
	370*200*0.5mm
	个
	10000

	152
	自封口透明塑料袋
	150*100*0.5mm
	个
	10000

	153
	自封口透明塑料袋
	160*230*0.5mm
	个
	10000

	154
	橡皮筋
	　
	根
	1000

	155
	点火棉线
	　
	包
	200

	156
	温度计
	200度
	个
	10

	157
	温度计
	50度
	个
	10

	158
	脱脂棉
	　
	包
	50

	159
	纱布
	　
	米
	50

	160
	毛刷套装
	　
	套
	5

	161
	橡胶管
	　
	米
	50

	162
	石棉网
	　
	个
	50

	163
	橡皮塞
	直径50mm
	个
	100

	164
	冷凝管
	球形
	个
	5

	165
	冷凝管
	直管
	个
	5

	166
	冷凝管
	蛇形
	个
	5

	167
	滴管
	玻璃
	个
	50

	168
	滴管
	塑料3.0ml
	个
	50

	169
	药匙
	不锈钢
	个
	50

	170
	药匙
	牛角
	个
	50

	171
	称量纸
	75*75
	包
	100

	172
	称量纸
	150*150
	包
	100

	173
	酒精灯
	　
	个
	10

	174
	电炉
	功率不小于1Kw
	个
	10

	175
	尺子
	测量长度2m
	个
	5

	176
	游标卡尺
	测量范围0-150mm
	个
	2

	177
	坩埚
	20ml 
	个
	50

	178
	坩埚
	50ml
	个
	50

	179
	挥发分坩埚
	上部直径33，底部18，底厚1.5，高40，盖直径35厚4，总质量15g~20g
	个
	300

	180
	坩埚钳
	长柄
	个
	2

	181
	废液桶
	容量15L
	个
	10

	182
	试管刷
	大中小
	个
	10

	183
	烧瓶刷
	　
	个
	10

	184
	烧杯刷
	　
	个
	10

	185
	玻璃干燥器
	400mm
	个
	20

	186
	玻璃干燥器
	300mm
	个
	20

	187
	玻璃干燥器
	240mm
	个
	20

	188
	玻璃干燥器
	180mm
	个
	20

	189
	玻璃干燥器
	160mm
	个
	20

	190
	加厚玻璃针管
	1ml
	个
	200

	191
	加厚玻璃针管
	10ml
	个
	500

	192
	加厚玻璃针管
	5ml
	个
	100

	193
	玻璃注射器
	100ml
	个
	200

	194
	塑料针筒
	1ml
	个
	50

	195
	塑料针筒
	2ml
	个
	50

	196
	塑料针筒
	5ml
	个
	50

	197
	塑料针筒
	10ml
	个
	50

	198
	塑料针筒
	20ml
	个
	50

	199
	进样针
	10ul
	个
	100

	200
	进样针
	25ul
	个
	100

	201
	进样针
	50ul
	个
	100

	202
	进样针
	100ul
	个
	100

	203
	比重瓶
	25ml
	个
	20

	204
	比重瓶
	50ml
	个
	20

	205
	打孔器
	不锈钢
	个
	2

	206
	三脚架
	　
	个
	5

	207
	游标可调型瓶口分液器
	BRAND Dispensette III
	个
	20

	208
	氧气减压阀
	总压25MPa出口压力0～2.5MPa
	套
	3

	209
	氧气减压阀
	总压25MPa出口压力0～6.0MPa
	套
	10

	210
	氢气减压阀
	0～25MPa
	套
	5

	211
	氩气减压阀
	0～25MPa
	套
	5

	212
	氮气减压阀
	0～25MPa
	套
	5

	213
	标气减压阀
	0～25MPa
	套
	3

	214
	可调定量加液器
	容积1L，定量加药范围0-10mL
	个
	30

	215
	单道可调移液器
	100-1000μl，SOCOREX/普兰德/梅特勒
	个
	10

	216
	单道可调移液器
	1--5ml，SOCOREX/普兰德/梅特勒
	个
	10

	217
	标签
	55*35mm
	张
	3000

	218
	标签
	45*25mm
	张
	3000

	219
	标签
	小
	张
	3000

	220
	实验室用玻璃珠
	4-5mm
	kg
	10

	221
	移液枪管头
	100-1000μl
	个
	1000

	222
	移液枪管头
	1--5ml
	个
	1000

	223
	聚乙烯塑料瓶(广口）
	1000ml
	个
	300

	224
	聚乙烯塑料瓶（细口）
	1000ml
	个
	300

	225
	聚乙烯塑料瓶（广口）
	500ml
	个
	500

	226
	聚乙烯塑料瓶（细口）
	500ml
	个
	500

	227
	聚乙烯塑料瓶（细口）
	250ml
	个
	500

	228
	棕色细口瓶
	250ml
	个
	200

	229
	棕色细口瓶
	1000ml
	个
	100

	231
	窄口瓶
	500ml
	个
	200

	232
	棕色广口瓶
	60ml
	个
	300

	233
	广口瓶
	250ml
	个
	300

	234
	广口瓶
	500ml
	个
	200

	235
	窄口瓶
	1000ml
	个
	100

	236
	窄口瓶(广)
	1000ml
	个
	100

	237
	碘量瓶
	250ml
	个
	200

	238
	聚四氟乙烯烧杯
	100ml
	个
	100

	239
	取样瓶
	容积500mL
	个
	100

	240
	油样瓶
	容积500mL
	个
	100

	241
	油取样勺
	容积不小于200mL
	个
	10

	242
	变压器油取样器
	符合变压器油取样标准
	个
	2

	243
	聚乙烯取样瓶
	500ml
	个
	200

	244
	硬质玻璃瓶
	250ml
	　
	200

	245
	硬质玻璃瓶
	500ml
	个
	200

	246
	白细口瓶 
	玻璃150mL
	个
	300

	247
	一次性针头过滤器
	　
	个
	300

	248
	颗粒度取样瓶
	玻璃250ml
	个
	300

	249
	乳胶管
	5*7
	米
	200

	250
	吸尘器
	飞利浦或等同品牌
	个
	3

	251
	洗洁精
	2L装
	箱
	10

	252
	制样铲
	250*300mm平头
	个
	10

	253
	毛细管
	粘度系数2.5
	支
	20

	254
	毛细管
	粘度系数2.0
	支
	20

	255
	毛细管
	粘度系数1.5
	支
	20

	256
	毛细管
	粘度系数0.15
	支
	20

	257
	毛细管
	粘度系数1.0
	支
	20

	258
	毛细管
	粘度系数0.16
	支
	20

	259
	毛细管
	粘度系数0.2
	支
	20

	260
	毛细管
	粘度系数1.2
	支
	20

	261
	注射器胶帽
	圆锥形、硅胶
	千克
	5

	262
	电源插座
	220V，2500W
	个
	20

	263
	灰皿
	梯形上部55*25mm下45*22mm高14mm 50个/包
	包
	30

	264
	灰皿架
	6孔 耐1000℃.GB/T 212 
	个
	20

	265
	双头针头
	5#、气相色谱气体转移
	个
	500

	266
	针头
	#5 10支/盒、微水测定
	盒
	100

	267
	高型烧杯
	300mL
	个
	100

	268
	梯形移液管架
	250mm*150mm*200mm
	个
	10

	269
	取样筐
	300*200*180mm
	个
	20

	270
	培养皿
	150mm高25mm
	个
	20

	271
	培养皿
	100mm高20mm
	个
	20

	272
	培养皿
	60mm高15mm
	个
	20

	273
	针头
	6#
	个
	50

	274
	塑料盆
	400mm
	个
	20

	275
	不锈钢托盘
	200*300mm
	个
	50

	276
	不锈钢托盘
	300*400mm
	个
	50

	277
	柱形毛刷
	硬毛 50mm
	个
	20

	278
	柱形毛刷
	硬毛 30mm
	个
	20

	279
	柱形毛刷
	硬毛 10mm
	个
	20

	280
	带盖长方形浅搪瓷盘
	500×300mm
	个
	10

	281
	带盖长方形浅搪瓷盘
	200×250mm
	个
	40

	282
	6孔坩埚架
	6孔镍铬合金120*80mm高45~55mm，单孔内径30mm
	个
	50

	283
	打孔器
	多孔径
	套
	1

	284
	粗砂纸
	　
	包
	5

	285
	细砂纸
	单包装
	包
	20

	286
	金相砂纸
	400号
	包
	10

	287
	玻璃油桶取样管
	直径18mm长975mm
	根
	20

	288
	玻璃油桶取样管
	直径22mm长1100mm
	根
	20

	289
	取样铲
	120*90*50mm
	个
	5

	290
	清样铲
	108*85*50
	个
	5

	291
	十字分样板
	直径500mm
	个
	2

	292
	盛样桶
	密封式不锈钢直径320mm高350mm
	个
	10

	293
	取样挡板
	220*120mm
	个
	5

	294
	压样板
	直径600mm
	个
	2

	295
	气囊
	容积不小于1L
	个
	5


