附件：招标货物一览表
1. 电气类
1.1继电保护实验室需求清单
	序号
	名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	品牌

	1
	继电保护测试仪
	三相继电保护测试仪1.电流源：a.六相： 6×（0-40）A  或 3×（0-80）A ,六相并联输出1× (0~240)A；b．直流： 1×（0-40）A；c．精度：< 0.01%的量程+0.1%的读数；d．功率:0.5A:最大负载大于0.0Ω   30A:最大负载大于0.30Ω；2.电压源:a.六相电压:6×（0-125）V；b.线电压: 0-250V；c.Ux: 0-1
25V(通过软件设定有八种输出方式)；d.直流电压：0-300V；e.精度：< 0.01%的量程+0.1%的读数；f.功率:单相 >25VA/相（额定电压）直流 >100W；3.输出频率:a.范围: 0-1000HZ；b.误差:<0.005HZ；c.分辨率: 0.001HZ；4.相位: a.范围: ±360º；b.误差: <0.2º ；c.分辨率: 0.1；5.辅助流:110V,220V可选,功率>100W；6.开关量:8对开入,4对开出 （调试工具: 联想ThinkPad E450C  i5）
	2
	台
	广州昂立电气AT1266  
欧米克朗 OMICRON

吉时利KEITHLEY

	2
	继电保护测试仪
	三相继电保护测试仪6路电流、6路电压;三相交直流电流源:输出电流有效值3*40A/相 或6*20A;输出功率≥520VA/相;频率范围0-1000Hz；三相交直流电压源及3Uo：交流输出电压有效值7*120V/相；直流输出电压有效值：0-300V/相；输出功率≥60VA/相。（调试移动终端联想ThinkPad E450C  i5处理器）
	1
	台
	广州昂立电气AT1266

欧米克朗 OMICRON

北京博电新力电气股份有限公司PW4661E-

	3
	继电保护测试仪
	单相继电保护测试仪
交流电流输出：0-10A；0-40A；0-100A；交流/直流电压输出：0-250V AC； 0-300V AC；辅助交流/直流电压输出：0-60VAC； 60-120VAC； 20-130VDC； 130-220VDC；电流表：内部0.00-200.0A；外部0.000-6.000A；精度：内部量程：0.5%外部量程：AC 0.5% / DC 0.5%；电压表：量程0.00-600.0V；精度AC 0.5%，DC 0.5%；
	1
	台
	广州昂立电气AD531
深圳西武电气VWJ530
保伽玛SVERKER 780

	4
	微机型高压断路器模拟装置
	
六组路合闸线圈；手自动功能；三相/分相操作；合跳闸时间可自由选择工作电源电压 AC 220V 10% 50Hz跳、合闸操作电压 DC 220V或DC 110V 
跳、合闸时间：跳闸时间选择 20ms、30ms、40ms、50ms、60ms、70ms、80ms、90ms、100ms、110 ms，误差不超过±5 ms ；合闸时间选择 40ms、60ms、80ms、100ms、120ms、140ms、160ms、180ms、200ms、500 ms，误差不超过±5 ms，（500ms时，误差不超过±20 ms） 
跳、合闸电流：跳闸电流选择  0.5A、1.0A、1.5A、2.0A、2.5A；跳闸线圈Ⅰ、Ⅱ并联使用时,跳闸电流增大一倍；合闸电流选择  0.5A、1.0A、1.5A、2.0A、2.5A 
断路器失灵 当按下断路器失灵按钮时，断路器不动作，跳、合闸电流延时2s后断开，再经20s后恢复有电流状态 
开出量接点容量 DC-0.5A/220V，AC-5A/220V 断路器位置输出接点 断路器位置输出接点12对，相互独立。分为两组，与断路器跳闸线圈相对应。跳闸线圈Ⅰ每相1对常开和1对常闭接点。跳闸线圈Ⅱ有每相2对常开接点。 手合、手跳接点 手合、手跳按钮各有一对同步输出常开接点 
	1
	套
	广州昂立电气SB6633D
深圳西武电气VML-6X
北京博电新力电气股份有限PSS05

	5
	直流试验电源
	VZCD 
输入电源: AC220V±20%×15A 50Hz
最大输出功率：2.2kW
输出电压: DC：0～250V, 残压≤2V。
最大输出电流：15A
电源调整率: ≤0.5%
负载调整率: ≤0.5%
纹波系数: ≤0.5%
满载交流分量有效值≤1V，峰峰值≤10V
空载突加负载瞬态稳定时间≤10ms
10.使用环境: 温度-10～40℃ 相对湿度≤80%
	1
	台
	广州昂立电气   DY2500
中国泰坦  TA试验电源
长沙威克电力   WK-32

	6
	CT伏安特性测试仪
	VHG12A
测试CT励磁曲线、变比、极性、线圈、电阻、负载阻抗、剩磁、二次时间常数等及暂态特性测试与分析；测试励磁饱和电压达到40KV的CT，测试仪特性曲线及10%及5%误差曲线；测试准确度0.2级的测量CT
	1
	台
	珠海瑞能达电力RCT-30
深圳西武电气VHG12A
保伽玛电力JM3000CT

	7
	多功能数据记录仪
	
18路模拟量；16路开入量（有源无源兼容），可编程开出量2路；16位A/D分辨率，准确度0.2%
	1
	台
	哈尔滨慧拓科技MDR-300
珠海瑞能达电力RSJ-1
保伽玛  AX3531

	8
	数字三钳相位伏安表
	  0.5级；交流电压测量误差：20V 0.01V ±（0.3%读数+0.2%量程）；200V 0.1V ±（0.3%读数+0.2%量程）;500V 1V ±（0.3%读数+0.2%量程）;交流电流测量误差:200mA 0.1mA ±（0.3%读数+0.2%量程）;2A 1mA,10A 10mA
	1
	块
	深圳西武电气VYC3000C
珠海瑞能达电力RXW-3
日本克列茨3529

	9
	相位表
	DP803K  电压量程：0~10V , 0~250V
电流量程：0~0.2A , 0~5A
电压-电流相位量程：250V-5A , 250V-0.2A
电流-电流相位量程：5-5A , 0.2A-0.2A , 5A-0.2A
电压-电压相位量程：250V-250V
最大显示值：999（三位数字）
读数显示频率：3次/秒以上
温度范围：工作温度 0~40℃ 
储存温度 -10~60℃
电源：AAA、LR03（7号）碱性电池两节，1.5VX2
电量不足指示：在LCD左下方显示“   ”符号
	1
	块
	上海仪表厂DP803K
武汉华意SY3001
上海日行RX3000B

	10
	相序表
	电压量程：110～480 V AC；频率：40～70 Hz；线长：1.2 m；时间限制：连续 /110 V AC, 30 分钟 /220 V AC, 4 分钟 /480 V AC
	1
	块
	HIOKI3126-01
克列茨8030CE
FLUKE F9040

	11
	非接触型相序表
	非接触型相序表电压设定范围：AC70～1000V, 50/60Hz（正弦波、连续输入）、导静电式检出；可接触导线直径：外径φ7～40 mm（导线断面积500mm2相当）以内的绝缘电线
	1
	块
	罗德与施瓦茨R&S
HIOKI329-21
FLUKE F9062

	12
	万用表示波器
	带宽：200MHz；实时采样率：2.5 GS/s；输入和数字转换器：2 路输入，另加1路外部/数字多用表输入；输入灵敏度：2 mV-100 V/div；触发类型：即触即测、Free Run、单次触发、沿触发、延迟触发、视频触发、可选脉宽触发和外触发、双斜率触发 (n循环触发)；最大记录长度：示波记录模式（27,500 点/通道）示波记录模式：（3,000 点/通道）
	2
	块
	
FLUKE 199C
泰克TH3014-TK
罗德与施瓦茨R&S


	13
	钳形电流表
	10 mA 至 40 A 的交流/直流泄漏电流测量；高达 1 mA 的电流分辨率，可快速进行传感器和控制电路上的电路比较
	1
	块
	福禄克Fluke LH41A
日本日置HIOKI
罗德与施瓦茨R&S


	14
	钳形电流表
	交流电流量程：400.0A；精度：1.8%±5；交流电压量程：400.0/600；精度：1.5%±5；直流电压量程：400.0/600；精度：1.0%±5
	1
	块
	福禄克Fluke 302+
日本日置HIOKI
罗德与施瓦茨R&S


	15
	便携式直流绝缘检测仪
	输出信号功率≤0.01W；输出信号频率≤0.5Hz；输出最大信号电流：800uA；测量正负极对地电阻：0—999KΩ，分辨率1 KΩ；测量对地电阻：0—1000KΩ，分 辨率1 KΩ；测量对地分布电容: 0—999uF，分辨率1 uF；测量母线电压：0－250V，误差0.5％；工作电源：直流24V～220V±10%
	1
	块
	珠海瑞能达电力RJD01
深圳西武电气VJD800
武汉奥朗德  AZJ-01

	16
	数字式绝缘电阻测试仪
	测试电压5000V，模拟指针量程0-1TΩ，准确度-0%，+10%，1mA负载电流时
	1
	块
	福禄克Fluke1550C
日本日置HIOKI
罗德与施瓦茨R&S


	17
	单相调压器
	TDGCL-2电源相数 单相 铁心形状 环型 
冷却形式 干式 铁心结构 壳式 
绕组数目 自耦 防潮方式 开放式 
冷却方式 自然冷式 外形结构 卧式 
电压比 220/0-500（V）  效率(η) 98% 
额定功率 0-5KVA（KVA） 
输入电压 单机220V±10%
输出电压 单机0-250V±10
工作频率 50Hz/60Hz
效率>90%
波形失真 无附加波形失真
电气强度 1500V/1min
绝缘电阻 单相＞5M 
	1
	只
	AKSDQ爱克赛
青岛莱特电力设备有限公司
天正


	18
	三相调压器
	TDGCL-3 电源相数 三相 铁心形状 环型 
冷却形式 干式 防潮方式 开放式 
冷却方式 自然冷式 外形结构 立式 
电压比 220/0-250 380 0－430（V）  效率(η) 98% 
额定功率 10（KVA）  
输入电压 单机220V±10%,三相380±10%
输出电压 单机0-250V±10%,三相0-430V±10%
工作频率 50Hz/60Hz
效率 >90%
波形失真 无附加波形失真
电气强度 1500V/1min
绝缘电阻三相＞2M
	1
	只
	AKSDQ爱克赛
青岛莱特电力设备有限公司
天正


	19
	信号发生器
	Fluke 709H mA
*输出、mA 模拟、mA 读数、mA 读数/回路电源及电压读数;电流 (0 ～ 24mA) 和电压 (0 ～ 30VDC);电流量程分辨率为 1 µA，电压量程分辨率为 1 mV;所有量程均为 0.01% +/- 2 个计数 (@23° +/- 5°C)
	1
	个
	福禄克Fluke 709H mA
罗德与施瓦茨R&S
日本日置HIOKI

	20
	直流电阻箱（七组开关）
	VX-74D
示值范围:0.100Ω～11111.210Ω
,最小步进:0.001Ω,准确度:0.01%
	2
	块
	上海正阳仪表厂  
上海速雷电力仪器有限公司
上海怡珠电气有限公司


	21
	直流电阻箱（七组开关）
	VX54P
示值范围:0.01～111111.11Ω,最小步进:0.01Ω,准确度:0.01%
	2
	块
	上海正阳仪表厂  
上海速雷电力仪器有限公司
上海怡珠电气有限公司



	22
	直流双臂电桥
	QJ44
测量范围:0.00001-11.000Ω,精确度等级0.2%.
	1
	块
	上海正阳仪表厂  
上海速雷电力仪器有限公司
上海怡珠电气有限公司


	23
	数字直流双臂电桥(携带式)
	QJ84A
测量范围:1µΩ-20kΩ,准确度等级0.05%,显示方式:四位半LCD,内附可充电电池,
	1
	台
	上海精密科学仪器有限公司
上海澄洋仪器仪表有限公司表厂
上海正阳仪

	24
	直流单臂电桥
	QJ23A
测量范围：0-11.110 MΩ，精确度等级0.1%.
	1
	台
	上海正阳仪表厂  
上海速雷电力仪器有限公司
上海怡珠电气有限公司

	25
	数字直流单臂电桥(携带式)
	数字直流单臂电桥(携带式) QJ83A
测量范围:1mΩ-20MΩ,准确度等级0.05%,显示方式:四位半LCD，电源为8节1号干电池
	1
	台
	上海精密科学仪器有限公司
上海澄洋仪器仪表有限公司表厂
上海正阳仪

	26
	滑线电阻
	BX8-12系列
10A/11Ω
	1
	个
	西安飞腾仪器仪表有限公司
上海汉标电子科技有限公司
上海苏特电气有限公司

	27
	滑线电阻
	BX8-14系列
15A/5.5Ω
	1
	个
	西安飞腾仪器仪表有限公司
上海汉标电子科技有限公司
上海苏特电气有限公司

	28
	滑线电阻
	BX7-22系列
3A/100Ω
	2
	个
	西安飞腾仪器仪表有限公司
上海汉标电子科技有限公司
上海苏特电气有限公司

	29
	滑线电阻
	BX7-23系列
1.5A/500Ω

	1
	个
	西安飞腾仪器仪表有限公司
上海汉标电子科技有限公司
上海苏特电气有限公司

	30
	滑线电阻
	BX7-22系列
0.8A/1KΩ
	1
	个
	西安飞腾仪器仪表有限公司
上海汉标电子科技有限公司
上海苏特电气有限公司

	31
	滑线电阻
	BX7-24系列
0.8A/1.4KΩ
	1
	个
	西安飞腾仪器仪表有限公司
上海汉标电子科技有限公司
上海苏特电气有限公司

	32
	滑线电阻
	BX8-11系列
0.5A/2KΩ
	1
	个
	西安飞腾仪器仪表有限公司
上海汉标电子科技有限公司
上海苏特电气有限公司

	33
	滑线电阻
	BX7-24系列
0.2A/10KΩ
	1
	个
	西安飞腾仪器仪表有限公司
上海汉标电子科技有限公司
上海苏特电气有限公司

	34
	旋转式电阻箱
	范围0.1欧～11111.11欧，
最小进步0.01
精确度0.01
	1
	套
	上海迪一仪表有限公司
上海正阳仪表厂
上海速雷电力仪器有限公司

	35
	稳定化光源
	SGT-3D05
工作波长 nm650/850/1310/1550；      输出功率 dBm 1310/1550：0、-3、-6（误差：±0.2）；650/850：-3         发光器件：LD，光谱宽：≤ 5 nm    输出稳定度：±0.03dB/15min ；    ±0.05dB/8h （1310/1550）       输出方式： 1310/1550：CW、270Hz、1KHz、2KHz；650：CW、1Hz；850：CW；光纤识别距离：≥5km （650nm）
	1
	台
	JDSU(安科特纳)
中国电子科技集团公司
陕西硅谷通信设备有限公司

	36
	光功率计
	OLP-35
探测器类型 InGaAS 波长范围 nm 850～1700 工作波长 nm 850、980、1300、1310、1480、1550、1625 测量范围 dBm －70～10 －50～26 W 0.1nW～10mW 10nW～400mW 测量精度 ±5% 光接口 FC、ST、SC；MU/LC(可选) 分辨率 dBm:0.01dBm W:(0.1～1)％ 电源 1×9V,150mAh可充电电池
	1
	台
	JDSU(安科特纳)
中国电子科技集团公司
陕西硅谷通信设备有限公司


	37
	测试导线包
	XYD系列
带线包、电流电流压配套，绝缘线夹、锷鱼夹（U型、针型）,1米（1包）、2米（2包）、3米（2包）、5米（1包）
	6
	包
	JDSU(安科特纳)
中国电子科技集团公司
陕西硅谷通信设备有限公司

	38
	专用测试线
	每组含黄绿红蓝黑1、2、3、5米（配备线包）
	10
	组
	羊城科技
上海菲柯特电气科技有限公司
上海来扬电气科技有限公司

	39
	专用鳄鱼夹两脚插头、针式插头
	带绝缘护套
专用鳄鱼夹：黄绿红蓝黑，每种颜色30个
两脚插头：黄绿红蓝黑，每种颜色30个
针式插头：黄绿红蓝黑，每种颜色30个
	450
	个
	羊城科技
上海菲柯特电气科技有限公司
上海来扬电气科技有限公司


1.2 电测实验需要计划清单
	序号
	名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	品牌

	1
	三相交直流指示仪表检定装置（变送器）校验装置（台体实验室）
	三相交流指标（0.05级）
量程：30V、57.7V、100V、220V、380V、600V、750V 
电流量程：50mA、100mA、500mA、1A、5A、10A、30A 
调节范围：0-110% 
调节细度：0.002%RG 
最佳稳定度：0.01%RG/min 
年准确度：±（0.03%RD+0.02RG） 
最大负载能力：电压不小于30VA；电流不小于45VA 
总谐波失真≤0.2% 
频率范围：45.000Hz--70.000Hz；调节细度：0.001Hz；
准确度±0.01Hz 
相位范围：0.000°-359.999°
调节细度：0.005°
准确度：±0.1°
交流输出功率最大误差：有功功率：±0.05%FS 
无功功率：±0.01%FS； 
功率因数：±0.01%FS；
视在功率：±0.01%FS（750V量程功率为量传)
直流电压量程：50mV、75mV、300mV、1v、10v、30v、60v、100v、300v、600v；
直流电流量程：10uA、30uA、100uA、300uA、1mA、10mA、100mA、1A、10A、30A 
调节范围：（0-110%）Un；
电流电压（0-110%）RG；
调节细度：0.002%RG；
最佳稳定度：电压：0.005%RG/min；电流：0.01%RG/min 
年准确度;±（0.03RD+0.02%RG） 纹波系数：≤1% 
最大负载能力;电压：不小于30A；电流不小于100A.
检定台式电脑:联想；处理器：酷睿 i5以上处理器以上；硬  盘：SATA 500GB以上；内  存 ：4GB DDRIII
显示器：22英寸宽屏液晶显示器；光  驱：SATA  DVD；网  卡：无线网卡+千兆网卡
注：必须预装正版微软win7
	1
	台
	长沙天恒测控TD4200
南京丹迪克DK-34F1
深圳西武电气VYJ6550

	2
	三相电能表便携式校验装置
	ACV:30-480V       
 ACA:0-5A        ACA:0-3000A(钳形表)        
准确度0.05级  
	1　
	台　
	南京丹迪克DK-45D2
深圳科陆CL3000AT
珠海瑞能达VSX26

	3
	高精度直流测试系统
	直流电压输出量程：50mV、75mV、100mV、300uA、1V、3V、10V、30V、60V、100V、300V、600V、1000V
电压准确度：0.03%RD+0.02%RG 
调节范围：（0-110%）RG
调节细度：10ppm
输出稳定度：0.01%RG/min 
纹波系数：〈1% 
最大负载：30VA
直流电流输出量程：10uA、30uA、100uA、300uA、1mA、3mA、10mA、100mA、300mA、1A、3A、10A、30A 
电流准确度：±（0.03%RD+0.02%RG） 
调节范围：（0-110%）RG
调节细度：10ppm
输出稳定度：0.01%RG/min 
纹波系数：〈1% 
最大负载：300VA
最大功耗：1200VA
	1
	台
	长沙天恒测控TD1500
深圳西武电气VDC300
南京丹迪克DK-51D1

	4
	高精度交流测试系
	
交流输出技术指标：电压输出量程;(10mV、30mV、100mV、300mV选件）1V、3V、10V、60V、100V、150V、200V、300V、400V、600V、750V、1000V ；
电流量程（1mA、2mA、5mA选件）10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A、10A、20A、30A、50A、100A 
调节范围：（0-110%）RG；调节细度：10ppm ；输出稳定度;0.01%/min
电压准确度：±（0.03%RD+0.02%RG)；总谐波失真〈0.5% 
最大负载：电压输出50VA;电流输出100VA ；频率调节范围：45.000Hz-70.000Hz 
调节细度：0.001Hz；；准确度：±0.005Hz； ；相位调节范围：0.000°-359.999° 
调节细度;0.005° ；准确度：0.05° 
有功功率范围：30V-750V与电流量程10mA-100A组合 ；短期稳定度优于0.01%FS
年准确度：0.05%FS/min；无功功率范围：30V-750V与电流量程10mA-100A组合
短期稳定度优于0.01%FS ；年准确度：0.05%FS/min
视在功率：30V-750V与电流量程10mA-100A组合 ；年准确度：0.1%FS 
功率因数：30V-750V与电流量程10mA-100A组合  ；年准确度：0.1%FS
	1
	台
	长沙天恒测控TD1600
深圳西武电气VAC310
南京丹迪克DK45A3

	5
	交流采样和变送器检定装置
	
ACV:0-380V       ACA:0-20A  DCV:0-600V      DCA:0-20mA准确度0.05级 
检定便携电脑：联想；处理器：酷睿 i5以上处理器以上；屏幕类型：14.0英寸；硬　盘：500GB以上
显　存：1GB显存；内　存：4ＧＢ内存；DVD光驱：带刻录功能
注：必须预装正版微软win7
	1
	台
	深圳西武电气V3231
南京丹迪克DK-34B1
长沙天恒测控TD4507

	6
	毫安源
	FLUKE 707
1.电流测量：量程：0~24mA 分辨率：0.001mA 准确度0.015%+2个最低有效位
2.输出电流：范围：0~20mA或4~20mA 准确度：0.015%+2个最低有效位驱动能力：1200Ω；950Ω；20mA，HART模式
3.电流仿真：范围：0~20mA或4~20mA 准确度：0.015%+2个最低有效位外部回路电压要求：12~30V
4、电压测量：范围:0~28VDC 分辨率：1mV 准确度0.015%+2个最低有效位 
5.环境参数：工作温度：-10℃~55℃
	2
	台
	美国福禄克
日本共立KYORISTU
日本万用

	7
	交直流毫安表
	T19-mA
0-50-100 mA；0-100-200 mA；      0-250-500 mA
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	8
	交直流安培表
	T19-A
0-0.5-1 A；0-1-2 A；                        0-2.5-5 A；0-5-10 A
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂


	9
	交直流伏特表
	T19-V
0-7.5-15-30-60V；0-75-150V；0-150-300V；    0-300-600V；0-75-150-300-600V
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	10
	直流微安表
	C31-μA
0-10μA；0-20μA；0-50μA；                  0-100-200-500-1000μA；0-150-300-750-1500μA
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂


	11
	直流毫安表
	C31-mA
0-1.5-3-7.5-15mA；0-5-10-20-50 mA；0-50-100-200 mA；0-0.5-1-2-5-10 mA；0-10-20-50-100-200 mA；0-100-200-500-1000 mA
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂


	12
	直流毫伏表
	C31-mV
0-10 mV；0-75 mV；0-100-200-500-1000 mV；0-45-75-150-300-750 -1500-3000mV
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂


	13
	直流伏特表
	C31-V
0-2-5-10-20V；0-1.5-15-150-1500V；0-50-100-200-500V；0-30-60-120-300-600V；0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75；150-300-600V
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂


	14
	交直流伏特表
	T51-V
0-1.5-3-7.5V；0-7.5-15-30-60V；0-75-150-300-600V；
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂


	15
	交直流安培表
	T51-A
0-0.5-1A；0-1-2A；0-2.5-5A；0-5-10A；                0-10-20A；0-30A,0-50A,0-100A
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂


	16
	交直流毫安表
	T51-mA
0-10-20-40 mA；0-50-100-200 mA；0-250-500-1000 mA
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	17
	短路测试线
	导线插头直径4mm、插头上带有DCC字样,尾部可以连极互插、导线分别线长20cm、线径（铜芯截面积）1.6平方（线外径3.5mm）、测试短接电流20A，电压3KV-5KV。颜色、红黑黄绿4种
	4*100
	条
	上海强越电气
上海求哲电气有限公司
上海舒佳电气

	18
	专用测试线
	每组含黄绿红蓝黑1、2、3、5米（配备线包）
	10
	组
	羊城科技
上海菲柯特电气科技有限公司
上海来扬电气科技有限公司

	19
	专用鳄鱼夹两脚插头、针式插头
	带绝缘护套
专用鳄鱼夹：黄绿红蓝黑，每种颜色30个
两脚插头：黄绿红蓝黑，每种颜色30个
针式插头：黄绿红蓝黑，每种颜色30个
	450
	个
	羊城科技
上海菲柯特电气科技有限公司
上海来扬电气科技有限公司


1.3 高压试验室设备需求清单
	高压试验室设备需求及技术参数要求

	序号
	实验室仪表
	参数
	数量
	单位
	品牌

	1
	高压数字兆欧表
	型号：MIT515 5kV
（Megger 2500V、5000V电动兆欧表）
	2
	块
	Megger
日本共立KYORISTU
日本 日置


	
	
	供电电源：直流：DC16.8V/ 2200mAh；交流：140V~240V  50Hz  电压基本误差：±5%(25℃)
	
	
	

	
	
	输出电压：250 V，500 V，1000 V，2500 V，5000 V
	
	
	

	
	
	短路电流：5mA；测量范围和基本误差(25℃) 0.10MΩ～2000GΩ精度±5%rdg.  ±5dgt.
	
	
	

	2
	直流高压发生器
	型号：ZGS-60/5mA；工作电源：AC220V±10%；50Hz±1%；输出电压：0～60kV；输出电流0～10mA；
	2
	台
	北京丰源
国电西高
苏州海沃

	
	
	精度：电压：±1%+1个字；电流：±1%+1个字
	
	
	

	
	
	脉动系数：≤1%（电源电压±10%）
	
	
	

	3
	直流高压发生器
	型号：ZGS400KV/5mA
	1
	台
	北京丰源
国电西高
苏州海沃

	
	
	工作电源：AC220V±10%；50Hz±1%；输出电压：0~300kV
	
	
	

	
	
	输出电流：0~10mA 精度：电压：±1%+1个字；
	
	
	

	
	
	电流：±1%+1个字；脉动系数：≤1%(电源电压±10%)
	
	
	

	
	
	工作方式：间断使用使用环境：温度-25℃~50℃
	
	
	

	4
	微安表
	型号：MAS-1
	2
	个
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	
	
	量程0-1999μA；精度0.5级
	
	
	

	5
	雷击计数器测试仪
	型号：Z-V
	1
	台
	上海明举电桥有限公司
国电西高
扬州市科发电气

	
	
	输出电压： 800～1600V；电源：DC6V(一号干电池四节)
	
	
	

	6
	氧化锌避雷器带电测试仪
	型号：JY6800
	1
	台
	保定金源
国电西高
扬州市科发电气

	
	
	全电流测量范围：0~10mA有效值，50Hz / 60Hz 阻性电流基波测量准确度（二次法不含相间干扰）：±（读数×5%+5uA）
	
	
	

	
	
	电流谐波测量准确度：±（读数×10%+10uA）电流通道输入电阻：≤2Ω充电电源：220V±10%，50Hz / 60Hz
	
	
	

	7
	交直流两用分压器
	型号：100kV(交直流)
	1
	台
	国电西高
保定金源
陕西莱盛

	
	
	测试电压：100KV
	
	
	

	8
	交流耐压试验装置（包含交流耐压控制台、试验变压器）
	型号：10kVA/10kV
	1
	台
	国电西高
保定金源
陕西莱盛

	
	
	操作箱： GYD-10kVA，电压0～10kV，额定容量： 10kVA，
	
	
	

	
	
	输入电压： 220V，输出电压： 0～200V；试验变压器：YDBJ-10kVA/10kV，输出电压： AC：10kV，
	
	
	

	
	
	额定容量： 10kVA，输入电压： 200V，输入电流： 30A，
	
	
	

	
	
	输出电流： 1000mA
	
	
	

	9
	交流耐压试验装置（包含交流耐压控制台、试验变压器）
	型号：30kVA/30kV
	1
	台
	国电西高
保定金源
陕西莱盛

	
	
	操作箱：GYD-30kVA，电压0～30kV，额定容量：30kVA，
	
	
	

	
	
	输入电压：380V，输出电压： 0～400V；试验变压器：1、 YDBJ-30kVA/30kV，输出电压：AC：30kV，额定容量：30kVA，输入电压： 400V，输入电流：75A，
	
	
	

	
	
	输出电流：1000mA
	
	
	

	10
	单相接触调压器
	型号：2-10kVA
	1
	台
	浙江富杰
乐清市中翔
上海津盛

	
	
	输入电源220V，输出电流0-40A，容量10KVA
	
	
	

	11
	单相接触调压器
	型号：2-5kVA
	1
	台
	浙江富杰
乐清市中翔
上海津盛

	
	
	输入电源220V，输出电流0-23A，容量5KVA
	
	
	

	12
	三通道直流电阻测试仪
	型号：JYR(40S)
	1
	台
	保定金源
保定正元
陕西莱盛

	
	
	测量范围： 1A: 1Ω～20Ω 10A:1mΩ～2Ω；
	
	
	

	
	
	外接扩展电源时: (20A):1mΩ～200mΩ (40A):1mΩ～100mΩ (80A):1mΩ～20mΩ；测试电流：1A、10A、40A；
	
	
	

	
	
	准确度：±(0.2%×R+1个字)；最小分辨率： 1μΩ
	
	
	

	13
	变压器直流电阻测试仪
	型号：JYR(10C)；测试电流：10A、3A、1A、100mA、＜10mA
	1
	台
	保定金源
保定精艺
西安双英

	
	
	五档分辨率：0.1μΩ；
	
	
	

	
	
	测试范围：1mA：200Ω～20kΩ、20mA：2Ω～1kΩ 1A： 100mΩ～20Ω  5A：1mΩ～4Ω 10A：1mΩ～2Ω
	
	
	

	
	
	准确度： 1mA ±(0.5%R+1个字)20mA、1A、5A、10A ±(0.2%R+1个字)；体积： 300mm×155mm×400mm
	
	
	

	
	
	环境温度：0℃～40℃；环境湿度：≤80%RH 
	
	
	

	
	
	工作电源：AC220V±10%  电源频率：(50±1)Hz
	
	
	

	14
	微欧计(数显式单、双臂电桥）
	型号：KRI9310
	1
	台
	保定金源
保定精艺
西安双英

	
	
	测试电流：5mA  10mA 30mA 1A  3A  10A 测量范围：5mA :30Ω～20kΩ  10mA：0.3Ω～60Ω  30 mA： 0.1Ω～20Ω  1A：0.03Ω～6Ω
	
	
	

	
	
	3A: 0.01Ω～2Ω   10A：0Ω～0.1Ω
	
	
	

	
	
	测量准确度：读数的0.2%±0.5μΩ
	
	
	

	
	
	显示：液晶显示器；最小分辨率：0.1μΩ数据存储：500个
	
	
	

	15
	自动抗干扰精密介质损耗测量仪
	型号：AI6000E
	2
	台
	济南泛华
FLUKE

Megger

	
	
	准确度：Cx:±(读数×1%+1pF）tgδ:±（读数×1%+0.00040）抗干扰指标：变频抗干扰，在200%干扰下仍能达到上述准确度；电容量范围：内施高压：3pF～60000pF/10kV 60pF～1µF/0.5kV；外施高压：3pF～1.5µF/10kV60pF～30µF/0.5kV
	
	
	

	
	
	分辨率：最高0.001pF，4位有效数字tgδ
	
	
	

	
	
	范围：不限，分辨率0.001%，电容、电感、电阻三种试品自动识别。试验电流范围：10µA～5A 
	
	
	

	
	
	内施高压：设定电压范围：0.5～10kV 最大输出电流：200mA 升降压方式：连续平滑调节电压精度：±(1.5%×读数+10V) 电压分辨率：1V；试验频率：45、50、55、60、65Hz单频45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频；频率精度：±0.01Hz 外施高压：正接线时最大试验电流5A，工频或变频40-70Hz 反接线时最大试验电流10kV/5A，工频或变频40-70Hz  
	
	
	

	16
	水内冷发电机绝缘电阻测试仪
	型号：GDRW-2690A
	2
	台
	上海电气发电机配套或国电西高或FLUKE

	
	
	输出电流大于20mA。输出电压最大5000V，试验电压：2500V，5000V；电源：180～270VAC，50Hz/60Hz±1%(市电或发电机供电)。准确度：±10%   测量范围：0.1M～100GΩ，短路电流：＞20mA
	
	
	

	17
	接地引下线导通测试仪
	型号：DDC8910；工作电源：AV220V±10%；50Hz±1% 
	1
	台
	保定金源
保定华创
保定正元

	
	
	输出电流0.2A～10A；测量范围：1mΩ～100Ω；
	
	
	

	
	
	分辨率：1μΩ；测量精度±（0.5%+2字）
	
	
	

	18
	接地电阻测试仪
	型号：4105A
	1
	台
	保定金源
保定华创
保定正元

	
	
	测量范围：0～19.99Ω；20.0～199.9Ω；200～1999Ω测试电流：5mA(0～19.99)Ω；0.5mA(20.0～199.9)Ω 0.1mA(200～1999)Ω
	
	
	

	19
	智能型电缆故障测试仪
	型号：HC210
	1
	台
	保定创华
西安莱盛亿源
国电西高

	
	
	测试范围100km，精度0.2m
	
	
	

	20
	水内冷发电机直流高压试验装置（包括中频变、倍压部分、保护电阻等）
	型号：S100kV/300mA
	1
	台
	苏州海沃
济南泛华
保定金源

	
	
	高压输出额定电压：直流0~100kV连续可调
	
	
	

	
	
	高压输出额定电流：300mA
	
	
	

	
	
	高压额定功率：30kW
	
	
	

	
	
	工作电源：三相四线AC380V±10%，50Hz
	
	
	

	21
	开关回路电阻测试仪
	型号：JYL(200A)，保定金源
	2
	台
	保定金源
苏州华电
陕西莱盛

	
	
	测试电流：100A、200A 测试范围：100A：0mΩ～20mΩ 200A:0mΩ～10mΩ测试时间：10秒、60秒标准度：±（0.5%×R+2uΩ) 最高分辩率：0.1µΩ
	
	
	

	22
	开关动作特性测试仪
	型号：GKC-6A
	2
	台
	石家庄汉迪
武汉大洋
保定金源

	
	
	1．最大速度：20m/s，分辨率：0.01m/s；测试准确度为：±1.0%读数±0.05 ；2.行程测试范围：6mm～1000mm（由传感器的长度决定）；
	
	
	

	
	
	3.行程最小分辨率：0.1mm；测试准确度为：±1.0%读数±0.1mm (滑线电阻传感器)；
	
	
	

	
	
	4.时间测试范围：10ms～12s；
	
	
	

	
	
	5.时间分辨率：0.1ms；时间测试准确度为：±0.5%读数±0.2ms；6.最小动作同期差分辨率：0.1ms；测试准确度为：±0.5%读数±0.1ms；
	
	
	

	
	
	7.测试通道7路：6路断口时间，1路速度；8.电源：AC220V±10%；50Hz±1Hz；9.操作电源输出：电压20V～250V可调，电流20A，数字程控调整。
	
	
	

	
	
	1、励磁电压显示：0-600V，精度0.5级。
	
	
	

	
	
	2、励磁绝缘电阻显示：0~10MΩ。
	
	
	

	
	
	3、接地定位显示：0%-100%。误差±1%。
	
	
	

	
	
	4、接地保护整定范围：5-50KΩ，接地保护输出延时整定：4-100秒
	
	
	

	
	
	5、绝缘电阻测量、保护：励磁电压0-500V，接地定位：励磁电压1-500V
	
	
	

	23
	发电机转子交流阻抗测试仪
	型号：TF-ZB1
	1
	台
	郑州泛华
保定金源
保定华创

	
	
	1、交流阻抗：0～99.99Ω 0.5级
	
	
	

	
	
	2、交流电压：0～500V 0.2级
	
	
	

	
	
	3、交流电流：0～50A 0.2级
	
	
	

	
	
	4、有功功率：0～25KW 0.2级
	
	
	

	
	
	5、频率：45～55HZ 0.2级
	
	
	

	24
	氧化锌避雷器泄漏电流测试仪
	型号：
	1
	台
	保定金源
国电西高
扬州市科发电气

	
	
	1、测量阻抗电流和功率损耗，并在模拟表中显示出来。
	
	
	

	
	
	2、钳形电流探头(CT)测量避雷器泄漏电流，可在线测量。
	
	
	

	
	
	3、配有用于同步和记录的输出端口。
	
	
	

	25
	漏电开关测试仪
	型号：MI210；RCD跳脱时间剩余电流测试:
	1
	台
	KYORITSU/日本共立
国电西高
德国美翠

	
	
	量程：×5 ×1 ×1/2；测试范围：测试时间 200ms；
	
	
	

	
	
	跳脱时间：±1％rdg±3dgt ±1％rdg±3dgt  ±1％rdg±3dgt
	
	
	

	
	
	电压测试范围：80V~450V(50/60Hz)；精确度±2％rdg±4dgt
	
	
	

	26
	卤素检漏仪
	型号：H25-IR PRO
	1
	台
	美国TIF
美国CPS
英福康

	
	
	电源:100～240VAC； 50/60Hz；分辨率：0.1泄漏单位
	
	
	

	27
	SF6气体检漏仪
	型号：CT-S6；检测灵敏度0.001ppm，动态范围0.001~5000－100%，响应时间<1s
	1
	台
	美国TIF
美国CPS
英福康

	28
	气体检漏仪
	型号：TIFXP-1A
	1
	台
	美国TIF
美国CPS
英福康

	
	
	电源： 15 伏× 2
	
	
	

	29
	SF6微水检测仪
	型号：
	1
	台
	韦弗斯
常州爱特
国电西高

	
	
	具备气体综合分析功能，可以测量SF6湿度、分解物、纯度
	
	
	

	
	
	测量范围-80℃～+20℃，精度±0.5℃，分辨率：0.01℃或0.1PPM
	
	
	

	30
	电力安全器具绝缘实验装置
	型号： 0~50KV 5KVA
	1
	台
	国电西高
陕西莱盛
保定金源

	
	
	额定输出电压：50kV 额定容量：5kVA；
	
	
	

	
	
	输出电压量程：50.0KV（250V）电压测量误差：＜0.2%∪+0.02%输入电流量程：25A ；电流测量误差：<0.2%I+0.02%；
	
	
	

	
	
	泄漏电流量程：25.0mA；泄漏电流测量误差：<0.5%+0.05%
	
	
	

	
	
	泄漏电流分辨率：0.1mA 数显计时：10~990s
	
	
	

	31
	变比组别测试仪
	型号：
	1
	台
	武汉木森
保定金源
国电西高

	
	
	测试电压：110/200V 标准度：0.9～1000：±（0.1%XK+2个字）1000～5000：±（0.2%XK+2个字）
	
	
	

	32
	盐密测试仪
	型号：GHB-Y1
	1
	台
	陕西莱盛
武汉长创
国电西高

	
	
	盐密0.0000mg/cm2～9.9999mg/cm2（按X-4.5型绝缘子为准），温度0～95℃，电导率0～100000μs/cm
	
	
	

	33
	硅橡胶电缆（高压试验用）
	型号：QY-60，Φ18mm  交流60KV（单屏蔽）
	40
	米
	青岛汉缆
江苏上上
江苏华能
山东华菱

	34
	发电机表面电位测量仪
	型号：YBX-20，测量范围0.01～19.9kV，精度1.5 级
	1
	台
	国电西高
陕西莱盛
温州迪奥克电器

	35
	电动兆欧表
	型号：FLUKE1550B；测试电压0--5000V，测试范围0-2.57T，精度5%，美国福禄克公司生产
	1
	台
	FLUKE
日本共立KYORISTU
日本 日置

	36
	调频串联谐振试验设备（内含变频电源、励磁变压器、电抗器、补偿电容器、分压器等）
	型号：
	1
	台
	陕西莱盛
国电西高
保定金源

	
	
	变频电源HDSR-F-Y30 ，（30kW，30～300Hz）    1台
	
	
	

	
	
	励磁变压器F-LB10  10kVA，30～300Hz，15min，   3台
	
	
	

	
	
	输出：1750V/1.42A×4）
	
	
	

	
	
	谐振电抗器F-DK22/2（22kV，2A，38.9H，30～300Hz） 4台15min）
	
	
	

	
	
	交流分压器F-CF100 （100kV，150pF，纯交流，精度1.0%）1台
	
	
	

	
	
	负载补偿电容器F-BC100（100kV，14.5nF，抽头45kV/33nF） 1台
	
	
	

	37
	智能蓄电池内阻测试仪
	型号：ZBT3159；测量精度：内阻：±1.0％rdg  ±6dgt
	1
	台
	福禄克
日本日置
美国ACURISE 

	
	
	电压：±0.2%rdg   ±6dgt
	
	
	

	38
	交流电压表
	型号：T19-V 0～50～100V/0～75～150V/0～300～600V                         
	5
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	
	
	技术指标:1、准确度等级：0.5级；2、测量范围:0-50-100V、0-75-150V、
	
	
	

	
	
	0-150-300、0-300-600V
	
	
	

	39
	交流电流表
	型号：T19-A 0～5～10A/0～5～10～50～100A                                    

 技术指标:1、准确度等级0.5级；
	5
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	
	
	2、测量范围:　0-5-10A　0-50-100Ａ
	
	
	

	40
	直流微安表
	0～10μA
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	41
	直流微安表
	0～100μA
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	42
	毫伏表
	0～75mV
	2
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	43
	毫伏表
	100～300mV
	1
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	44
	数字式万用表
	型号：F18B   额定电压（V）：0～48～120～240～480V，额定电流（A）：0～5～10A；最大分辨率 0.1 mV
	5
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	
	
	最大 1000 V ；直流电流准确度* ± (1.0%+3个字)
	
	
	

	
	
	最大分辨率 0.01 mA ；最大 10 A
	
	
	

	
	
	交流电流准确度* ± (1.5%+3个字)
	
	
	

	
	
	最大分辨率0.01 mA；最大 10 A 
	
	
	

	45
	指针式万用表
	型号：VC3021  电源：1.5V(UM3)*2电池电流消耗；10mA 工作温湿度-10 ℃ ~50 ℃／ 85%(最大)
	2
	块
	日本共立

日本日置
日本三和Sanwa

	46
	钳型毫安表
	型号：cm-01   分辨率和量程： 0 至 20.99 mA
	5
	块
	福禄克
日本日置
日本共立

	
	
	准确度： 0.2% + 2 位数
	
	
	

	
	
	分辨率和量程： 21.0 mA 至 100.0 mA
	
	
	

	
	
	准确度： 1% + 5 位数
	
	
	

	47
	电容电感表
	型号：UT630  C 0.0001 pF — 99999 μFL  0.0001 μH — 9999.9 H
	1
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	48
	相位表
	型号：A-13，相位：0-360°；电压：0-200V/500V；
	1
	块
	上海仪表厂DP803K
武汉华意SY3001
上海日行RX3000B

	
	
	电流：0-200mA/2A/10A相位：±1°；分辨率0.1°；
	
	
	

	
	
	电流小于50mA时，相位误差小于±3°；
	
	
	

	
	
	电压：0.5级，分辨率0.01V；电流：0.5级，分辨率1mA。
	
	
	

	
	
	功率因数：±2个字；功率：2.0级
	
	
	

	49
	相序表
	型号：VC850 ，检相（正相、逆相）、活线检查、建议检电、缺相判断、断电查找、线路检修；电源 DC3V 2节5号锰合金电池（R6P），连续使用时间约200小时、LCD尺寸40×33.5mm；显示域：38mm×26mm LCD显示模式；HTN豪华蓝屏；
	1
	块
	HIOKI3126-01
克列茨8030CE
FLUKE F9040

	
	
	活电范围AC 70~600V；40~70Hz(正弦波连续输入)
	
	
	

	50
	静电电压表
	型号：Q4-V  1.0级 0-20-50-100KV  45HZ-0.5MHZ
	1
	块
	上海第二电表厂
上海表厂
长城电表厂

	51
	红外成像仪
	型号：Ti50，
	1
	台
	福禄克
FLIR
德图

	
	
	温度量程（-10 °C 以下未经校准）-20 °C~+150 °C；
	
	
	

	
	
	全热辐射度：是；成像性能视场角度 23°×17°
	
	
	

	
	
	空间分辨率（IFOV） 2.5 mRad ；聚焦：手动
	
	
	

	
	
	像频：9 Hz刷新率
	
	
	

	
	
	探测器类型 160×120 焦平面阵列，非制冷微测辐射热计
	
	
	

	
	
	红外镜头类型 20 mm F = 0.8 镜头
	
	
	

	
	
	热灵敏度（NETD）≤ 0.2 °C @ 30 °C (200 mK)
	
	
	

	
	
	红外频带 7.5 μm～14 μm
	
	
	

	
	
	图像显示调色板铁红、彩虹色、高对比度和灰色
	
	
	

	
	
	强度和跨距强度和跨距自动或手动平滑缩放
	
	
	

	
	
	最小跨距（手动模式）5 °C (9 °F)
	
	
	

	
	
	最小跨距（自动模式）10 °C (18 °F) 
	
	
	

	52
	红外测温仪
	型号：FLUKE561   温度范围：-50℃~1550℃，
	1
	块
	福禄克
德图
FLIR


	
	
	距离比（D：S）30:1；发射率可调：0.10~1.00 ，精确度：±1.5%
	
	
	

	
	
	重复精度±0.5℃，分辨率 0.1℃，响应时间< 1秒
	
	
	

	53
	便携式数字直流双臂电桥
	QJ84A，测量范围:1µΩ-20kΩ；准确度等级0.05%；显示方式:四位半LCD；内附可充电电池；
	2
	台
	上海正阳
上海东茂
上海国光

	54
	数字直流单臂电桥(携带式)
	型号：QJ83A
QJ83A数字直流(单臂)电桥(便携式)
0-20MΩ七档量程，最小分辨力1mΩ，4½ 位LCD液晶显示
	2
	台
	上海正阳
上海东茂
上海国光

	55
	ZCQ系列充气式轻型试验变压器
	电压等级：10——600KV   容量范围：3——60KVA   空载电流：＜7%  阻抗电压：＜8%  额定电压局放量：＜5PC
	1
	台
	国电西高
陕西莱盛
保定金源

	56
	0.1HZ余弦方波电缆绝缘诊断仪
	型号： E02VLF20 
采用频率响应原理，测试介质损耗、电容等绝缘参数。频率范围从0.0001Hz-5KHz。根据介质损耗、电容值的频谱响应，从而诊断判定各种绝缘介质的老化程度，区分影响绝缘的因素，如水份、温度、氧化等。
	1
	台
	西马力 德国
MEGGER
日本共立


2. 金属类
	分类
	序号
	试验室仪器仪表
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	一、射线检测设备
	1
	X光机
	XXG-3005
	台
	2
	　

	
	2
	工业X射线评片灯
	DL-50G
	台
	3
	　

	
	3
	辐射测量仪
	ND2000
	台
	1
	　

	
	4
	辐射报警仪
	TH2000
	台
	20
	　

	
	5
	袖珍个人剂量仪
	/
	台
	20
	　

	
	6
	黑白标准密度片
	DV-8(含校准证书）
	台
	1
	　

	
	7
	黑白密度计
	Digit-X
	台
	1
	　

	
	8
	防辐射铅服
	/
	套
	6
	　

	
	9
	频闪警示灯
	/
	只
	10
	　

	
	10
	暗室红灯
	/
	只
	5
	　

	
	11
	暗室计时器
	/
	只
	2
	　

	
	12
	洗片架
	10寸×4寸
	只
	200
	　

	
	13
	等径像质计#8丝
	标准：DL/T821
	只
	50
	

	
	14
	等径像质计#9丝
	标准：DL/T821
	只
	50
	

	
	15
	等径像质计#10丝
	标准：DL/T821
	只
	50
	

	
	16
	等径像质计#11丝
	标准：DL/T821
	只
	50
	

	
	17
	等径像质计#12丝
	标准：DL/T821
	只
	50
	

	
	18
	等径像质计#13丝
	标准：DL/T821
	只
	50
	

	
	19
	等径像质计#14丝
	标准：DL/T821
	只
	50
	

	
	20
	R10系列像质计#1~#7丝
	标准：DL/T821
	只
	30
	

	
	21
	R10系列像质计#6~#12丝
	标准：DL/T821
	只
	30
	

	
	22
	R10系列像质计#10~#16丝
	标准：DL/T821
	只
	30
	

	
	23
	显影洗片槽
	5加仑
	只
	1
	

	
	24
	停影洗片槽
	10加仑
	只
	1
	

	
	25
	定影洗片槽
	10加仑
	只
	1
	

	
	26
	水洗洗片槽
	10加仑
	只
	1
	

	
	27
	温度计
	干湿两用
	只
	3
	

	
	28
	暗袋
	10寸×4寸
	只
	100
	与印尼当地胶片相匹配

	
	29
	暗袋
	15寸×4寸
	只
	100
	与印尼当地胶片相匹配

	
	30
	增感屏
	10寸×4寸
	副
	100
	

	
	31
	增感屏
	15寸×4寸
	副
	100
	

	
	32
	铅字字母A~Z
	每个字母100个
	套
	1
	

	
	33
	铅字数字0~9
	每个数字100个
	套
	1
	

	
	34
	    铅字：年月日
	每个字20个
	套
	1
	

	
	35
	拉环贴片磁铁
	强磁性
	只
	50
	

	
	36
	切片刀
	大号
	台
	1
	

	
	37
	铅板
	10寸×4寸
	块
	10
	

	
	38
	铅板
	15寸×4寸
	块
	10
	

	
	39
	卷尺
	2m
	把
	5
	

	
	40
	工具袋
	大号
	个
	10
	

	二、超声波检测设备
	41
	超声波探伤仪
	HS610e
	台
	2
	　

	
	42
	超声波试块
	DL/T820(P91、20#)
	套
	1
	包含大口径、小口径　

	
	43
	中大口径超声波斜探头
	2.5P10×10,13×13,  14×14,10×16；K=1
	只
	40
	每种晶片尺寸各10只

	
	44
	中大口径超声波斜探头
	2.5P10×10,13×13,  14×14,10×16；K=2
	只
	40
	每种晶片尺寸各10只

	
	45
	中大口径超声波斜探头
	2.5P10×10,13×13,  14×14,10×16；K=2.5
	只
	40
	每种晶片尺寸各10只

	
	46
	小口径超声波探头
	5P6×6 65°
	只
	10
	

	
	47
	小口径超声波探头
	5P6×6 70°
	只
	10
	

	
	48
	小口径超声波探头
	5P6×6 72°
	只
	10
	

	
	49
	直探头
	5P φ10
	只
	5
	

	
	50
	超声波探头线
	大口径
	根
	10
	

	
	51
	超声波探头线
	小口径
	根
	10
	

	三、磁粉检测设备
	52
	磁粉仪
	MP-A2L
	台
	1
	　

	
	53
	磁粉试片
	NB/T47013.4-2015
	套
	1
	　

	
	54
	提升力试块
	NB/T47013.4-2015
	块
	2
	交流、直流各1块

	四、渗透检测设备
	55
	渗透试片
	NB/T47013.4-2015
	套
	1
	

	五、光谱检测设备
	56
	数字式光谱仪
	XL3t-980
	台
	1
	

	六、硬度检测设备
	57
	现场便携里式硬度仪
	bambino2/ HT-2000A
	套
	1
	

	七、测厚检测设备
	58
	测厚仪
	TT100
	台
	2
	

	八、金相检验设备
	59
	现场便携式金相仪
	E5型
	台
	1
	

	九、打磨设备
	60
	角向磨光机
	GWS6-100
	台
	2
	

	十、电源设备
	61
	拖线盘
	220V,15A
	台
	2
	


3. 仪表与控制类
3.1 仪表与控制试验室仪表
	序号
	仪器仪表名称
	规    范
	单位
	数量
	品牌
	产地

	1. 
	热电偶、热电阻自动检定装置（全套软硬件设备）明细为以下1.1-1.19     
	能同时或分时自动控制5个热电偶检定炉、标准恒温油槽、低温恒温槽，各检定设备能够独立完成校验工作，互不影响。整个检定过程除需要检定员将热电偶/热电阻捆扎、接线外，其余均由系统自动完成。工业用热电阻（偶）、有电信号输出的测温元件实现自动控制温度、自动数据检测、自动数据处理、自动生成各种检定报表以及数据自动存储等功能，中英文检定报告自动生成。
	套
	1
	上海洞头SDT2000B-II；
西航RZJ -2N；
康斯特ConST4001


	进口/国产

	1.1
	电脑
	4G内存，1T硬盘，27寸显示器，校验软件终身授权且免维护。
	台
	1
	戴尔/联想/Apple
	/

	1.2
	打印机
	A4 激光 主流品牌
	台
	1
	HP/惠普
Canon/佳能
Epson/爱普生
	/

	1.3
	数字万用表
	7 1/2 位
	台
	1
	FLUKE
吉时利/KEITHLEY
罗德与施瓦茨/R&S
	进口

	1.4
	计算机工作台椅
	满足需要
	套
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.5
	低电势扫描/控制器
	满足需要
	套
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.6
	温度控制单元
	满足需要
	台
	5
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.7
	综合接线台
	满足需要
	套
	5
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.8
	接口板/线
	满足需要
	套
	5
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.9
	专用全自动检定软件
	工作热电偶、工业热电阻,必须符合相关的最新国家检定规程（JJG229-2010），语言及操作界面中英文自动切换。
	套
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.10
	热电偶检定炉
	(600mm) (300～1200)℃
	台
	2
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.11
	热电偶检定炉
	(300mm) (300～1200)℃
	台
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.12
	检定炉工作台
	满足需要
	个
	3
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.13
	系统集成控制柜
	满足需要
	套
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.14
	低温恒温槽
	（-10～100)℃
	台
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.15
	恒温油槽
	（95～300)℃
	台
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.16
	零度恒温器
	满足需要
	台
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.17
	检定支架
	满足需要
	台
	3
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.18
	冰桶
	满足需要
	个
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	1.19
	温度附件
	通讯线、数据线、动力电缆线、玻璃保护套管2套、防冻液（30升）、进口二甲基硅油（60升）、刚玉管4根、竹夹子、保险5套、超A级冷端补偿电阻3支。
	套
	1
	上海洞头
西航
康斯特
	/

	2. 
	便携式温度校验仪(-30～155℃)
	温度发生：（-30～155）℃ ，准确度:内控温±0.18℃,外控温±0.06℃，快速升降温，升温时间4分钟：-30℃ 至 23℃;8分钟：23℃ 至 155℃降温时间8分钟：155℃ 至 23℃,10分钟：23℃至-30℃干井直径/深度:φ26mm/150mm。三通道电测：一路标准RTD、两路被检，包含mA/mV/V/Ω测量，DC24V输出，开关测量温度波动：支持HART型温度变送器校准支持内控温传感器一键式自校准功能，标配均热块二个，仪器箱一个。
	套
	1
	AMETEK PTC155C

FLUKE  9170A-R

ALPHA  ATC156B 
	进口

	3. 
	便携式温度校验仪(33～660℃)
	温度发生：（33～850）℃，准确度：准确度:内控温±0.50℃,外控温±0.15℃；快速升降温，升温时间15分钟：33℃ 至850℃降温时间35分钟：850℃ 至 50℃干井直径/深度:φ25mm/155mm。三通道电测：一路标准RTD、两路被检，包含mA/mV/V/Ω测量，DC24V输出，开关测量支持HART型温度变送器校准支持内控温传感器一键式自校准功能，标配均热块二个，仪器箱一个。
	套
	1
	AMETEK PTC-660C

FLUKE  9173A-R

ALPHA  ATC650B
	进口

	4. 
	二等标准铂电阻
	WZPB-2
	支
	2
	昆明大方
康斯特
上自仪
	国产

	5. 
	二等标准热电偶(S, 300~1200°C)
	S（300~1200°C）
	支
	2
	昆明大方
康斯特
上自仪
	国产

	6. 
	二等标准水银温度计
	0～50℃、-30～20℃、50～100℃、100～150℃、150～200℃、200～250℃、250～300℃，最小分度号为0.1℃
	套
	1
	昆明大方
康斯特
上自仪
	国产

	7. 
	台式气压泵
	压力范围-0.095MPa～14MPa；M20×1.5快接内螺纹(3个)，调节细度：10Pa
	套
	1
	康斯特ConST162
深圳中图 ZT501
北京远华YH120T 
	国产

	8. 
	台式油压泵
	压力范围-0.085~70MPa；M20×1.5快接内螺纹(3个)，一体化设计，调节细度：0.1kPa
	套
	1
	康斯特ConST181A
深圳中图 ZT500
北京远华YH160T
	国产

	9. 
	台式水压泵
	压力范围-0.085~70；M20×1.5快接内螺纹(3个)，一体化设计，调节细度：0.1kPa
	套
	1
	康斯特ConST181A
深圳中图ZT500
北京远华YH160
	国产

	10. 
	便携气压泵
	压力范围-0.095MPa～6MPa；M20×1.5快接内螺纹(2个)，调节细度：10Pa
	套
	2
	康斯特ConST118

北京远华YH120S

杭州石林MPSL-6MF
	国产

	11. 
	便携液压泵
	压力范围-0.085MPa～60Mpa；M20×1.5快接内螺纹(2个)调节细度：0.1kPa
	套
	2
	康斯特ConST133

北京远华YH160S

杭州石林MPSL-60F
	国产

	12. 
	转换接头组
	21件+60密件（含0~60MPa连接软管两套），分英制和公制各两套，满足实验室使用。
	套
	4
	康斯特ConST103

北京远华YHGD

杭州石林MPSL
	国产

	13. 
	压力模块（与综合过程校准仪配套）
	量程0～60MPa、0～40MPa、0～25MPa、0～16MPa、0～10MPa、0～6MPa、 0～4MPa、0～2.5MPa、0～1.6MPa、0～0.6MPa、0～0.25MPa（绝压）、0～0.16MPa（绝压）、-0.1～0MPa 、0～40KPa、0～10KPa ；精度等级：0.02%精度，按量程范围各1套，共15台。
	套
	1
	FLUKE

Additel

AMETEK
	进口

	14. 
	全自动压力发生器（微压）
	智能压力发生器压力范围(-10-10Kpa)，精度0.05%，配置智能压力模块量程(-10-10Kpa)，配套软件可自动采集、数据处理、计算、存储、文档管理，自动生成中英文检定结果文件和证书等。智能压力发生器应具备HART功能。配套计算机、打印机，4G内存，1T硬盘，7寸显示器，语言及操作界面为中英文自动切换，校验软件终身授权且免维护。
	套
	1
	康斯特CST1088

深圳中图ZT5640

北京远华YH650
	国产

	15. 
	全自动压力发生器（真空及气压）
	压力发生器压力范围(-0.095～2500)KPa，内置智能压力模块量程(0～2500)KPa，(-100～600)KPa，(-100～100)KPa，内置锂电池便于现场携带，压力测量精度0.02%F.S；配套软件可自动采集、数据处理、计算、存储、文档管理，自动生成检定结果和证书等。智能压力发生器应具备HART功能。
	套
	1
	康斯特ConST811

深圳中图ZT5620

北京远华YH650
	国产

	16. 
	全自动压力发生器（液压）
	发生范围：(0~60)MPa；配置智能压力模块量程(0～60)MPa，(0～40)MPa，(0～25)MPa，(0～6)MPa，自动稳压时间：5秒；压力波动度：0.005%；通过CE认证；自带HART协议； 压力模块带显示功能；可自动进行数据记录、生成表格、进行数据修约、进行误差计算、检定数据可存储打印等。
	套
	1
	康斯特ConST736

深圳中图ZT5610B

北京远华YH650
	国产

	17. 
	智能数字式压力校验仪
	量程0～60MPa、0～40MPa、0～25MPa、0～16MPa、0～10MPa、0～6MPa、 0～4MPa、0～2.5MPa、0～1.6MPa、0～0.6MPa、0～0.25MPa、0～0.16MPa、-0.1～0MPa 、0～40KPa、0～10KPa ；精度等级：0.02%精度，带电流电压输出测量，带24V输出，支持HART协议，可配合压力泵和便携式压力校准仪使用。
	套
	1
	康斯特ConST273

深圳中图ZT560

北京远华YH800
	国产

	18. 
	便携式压力校验仪（手泵）
	压力范围-95～400KPa；M20×1.5快接内螺纹(3个)，一体化设计，调节细度：0.1Pa
	套
	1
	Additel 912A

AMETEK T900

FLUKE  P5510
	进口

	19. 
	便携式压力校验仪（手泵）
	压力范围-95～2500KPa；M20×1.5快接内螺纹(2个)，一体化设计，调节细度：0.1Pa
	套
	1
	Additel 914A

AMETEK T900

FLUKE  P5510
	进口

	20. 
	便携式压力校验仪（手泵）
	压力范围0～40MPa；M20×1.5快接内螺纹(3个)，一体化设计，调节细度：0.1Pa
	套
	1
	Additel  925

AMETEK T600

FLUKE  P5515 
	进口

	21. 
	数字式标准压力仪表
	数字式仪表-0.1~0MPa， 0~0.16MPa，0~0.25MPa， 0~0.4MPa，0~0.6MPa，0~1.6MPa，0~2.5MPa，0~4MPa，0~6MPa， 0~10MPa，0~16MPa，0~25MPa，0~40MPa，0~60MPa，0.05级，按量程范围各1套。
	套
	1
	康斯特ConST211

北京远华YH800

杭州石林APSL311
	国产

	22. 
	全自动振动/轴位移校验台
	位移校准范围：0-10mm
	台
	1
	上海瑞视RS9998B
上海驰捷
上海金积
	国产

	23. 
	全自动转速校验仪
	60齿，3路，兼容VM600、本特利、无锡河埒、东方自控等品牌
	台
	1
	上海瑞视RS9889B
上海驰捷
上海金积
	国产

	24. 
	综合过程校准仪(进口)
	压力量程与压力模块相同（与压力模块选择同一厂家的产品）                                                                                        1、测量电压、电流、电阻、频率、热电偶、热电阻和压力,满足真空、绝压校验。支持HART通讯。精度±(0.01%RD+0.005%FS)。
2、输出电压、电流、电阻和频率，模拟热电偶、热电阻输出。±(0.02%RD+0.005%FS)。
3、可校准开方型变送器，也可校准开方型变送器显示仪表。
4、使用可编程的斜坡输出，可校准开关类仪表，自动捕获开关动作。
5、可设定脉冲数频率输出，方便流量积算仪等仪表的校准。
6、测量电路、输出电路及回路电源相互隔离。
7、内嵌式冷端保温模块，快速跟踪温度变化，实现了冷端传感器的校准。
8、可作为高准确度铂电阻数字温度计使用，支持修正R0、a、b、c参数。
9、可独立提供回路电源并测量电流，校准压力变送器。
	套
	1
	FLUKE 754

Additel 223A

AMETEK ASC400
	进口

	25. 
	数字式万用表
	满足实验室使用
	台
	3
	FLUKE
吉时利/KEITHLEY
罗德与施瓦茨/R&S
	进口

	26. 
	台式数字万用表
	6 1/2 位 六位半LCD　显示
	台
	1
	FLUKE
吉时利/KEITHLEY
罗德与施瓦茨/R&S
	进口

	27. 
	自耦调压器
	0~250V 1KW TDGC2-1KVA
	台
	1
	FLUKE
吉时利/KEITHLEY
罗德与施瓦茨/R&S
	进口

	28. 
	钳形电压/电流表
	交流：0～600V，0～1000A；直流：0～600V， 0～1000A；欧姆：6000Ω准确度：1%F.S　分辨率：0.1
	个
	2
	FLUKE
优利德
VICTOR
	进口

	29. 
	红外线测温仪
	F66-4 0~500℃，准确度：±2℃，8:1分辨率，0.95发射率，响应时间小于1秒
	个
	1
	FLUKE F66-4
Testo德图
美国FLIR菲力尔_TG165
	进口

	30. 
	耐电压试验仪
	ZHZ8A,输出功率：不低于0.25KW，　输出电压：0V－1500V
	台
	1
	FLUKE F66-4
Testo德图
美国FLIR菲力尔_TG165
	进口

	31. 
	温湿度计
	温湿度一体，免检，精密型321S型
	支
	6
	明高
德图
希玛
	国产

	32. 
	游标卡尺
	量程：0～125mm  最小分度值0.02mm
	把
	2
	上工
广陆
桂量
	国产

	33. 
	内、外径卡尺
	外径千分尺 0～25mm、内径千分尺5～30mm
	把
	2
	上工
广陆
桂量
	国产

	34. 
	电烙铁
	30W自动恒温/80W自动恒温各1套
	套
	1
	安泰信ATTEN
快克quick
老A
	国产

	35. 
	绝缘电阻测试仪（数字摇表）    
	100V 100 MΩ、500V 500MΩ、250V 250 MΩ
	台
	2
	FLUKE 1508
吉时利
安捷伦
	进口

	36. 
	旋转电阻箱
	范围：10~1.1111千欧    ±0.01%+0.0015欧姆
	台
	2
	上海电表厂
	国产

	37. 
	交流稳压电源
	220±5VAC  0.05%
	台
	2
	淮安亚光
德力西电气
正泰CHINT
	国产

	38. 
	直流稳压电源
	直流稳压电源 180W 輸出 0-30V/0-3A*2电压/电流双路数显
	台
	2
	淮安亚光
德力西电气
正泰CHINT
	国产

	39. 
	智能信号发生器
	满足实验室使用
	台
	2
	FLUKE
泰克
蠕募今leica
	进口

	40. 
	现场手操器
	支持HART通讯协议，内置内存32M，系统卡1GB或者更高
	台
	2
	日本横河
浙江/余姚劲仪JY511
罗斯蒙特
	进口/国产

	41. 
	打印机
	A4 激光 主流品牌
	台
	1
	HP/惠普
Canon/佳能
Epson/爱普生
	/

	42. 
	标签机
	180dpi x 64dot，每个配送纸带30卷
	台
	1
	上海盛标电子有限公司(代理)
得力（deli）
兄弟 
	国产

	43. 
	电冰箱
	双开门，满足实验室需要
	台
	1
	西门子
海尔
容声
	/

	44. 
	刨冰机
	满足实验室需要
	台
	1
	美的
苏泊尔
九阳
	国产

	45. 
	电动吸尘器
	满足实验室需要
	台
	1
	松下
美的
海尔
	/

	46. 
	除湿机
	GREE 抽湿机/除湿机DH12EA
	台
	2
	松下
美的
海尔
	/

	47. 
	吸油烟机
	JN01E
	台
	1
	老板
方太
海尔
	国产


3.2 仪表与控制试验室台柜
	序号
	设备名称
	规    范
	单位
	数量
	备  注
	产地

	1. 
	单边实验台
	待定，满足需要
	台
	8
	/
	国产

	2. 
	中央实验台
	待定，满足需要
	台
	2
	/
	国产

	3. 
	仪表柜
	待定，满足需要
	个
	12
	/
	国产

	4. 
	椅子
	待定，满足需要
	把
	16
	/
	国产


