## 第一包：陶瓷纤维马弗炉等3项设备技术要求

1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号（产地） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷纤维马弗炉 | 台 | 9 |  | 2018年设备购置计划 |
| 2 | 马弗炉 | 台 | 2 |  | 分析检测项目 |
| 3 | 马弗炉 | 台 | 1 |  | 流态化焙烧项目 |

1.2交货时间:自合同签订之日起  1  个月内到达交货地点。

交货地点:  内蒙古鄂尔多斯薛家湾神华准资研发中心  。

2.使用条件

2.1气候条件及工作环境

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；海拔高度1200m；该地区的地震等级为7级。

2.2供电自然条件

招标方可提供   AC220或380  V电源，电源电压偏移± 15  %，频率偏移50Hz± 1  %。投标方保证提供的设备能正常运行。

2.3设备用途

用于氧化铝灼减测试，粉煤灰高温活化实验，结晶氯化铝、氧化铝焙烧，无机物的灰化、磺化、熔融、干燥、脱水等的实验研究，以及新材料的合成制备、各种流体或溶液环境的合成、各类金属合金的熔炼与热处理、陶瓷烧结、粉末冶金、材料的高温压缩变形和高温拉伸实验。

3技术要求

3.1炉膛材料：陶瓷纤维（氧化铝多晶体纤维）

3.2控温方式：PID控温系统（需多工步程序控制，工步数≥30），升温速度可控，具有斜率控制功能

3.3温度上升时间：100-1200℃＜40min；

3.4发热体类型：HRE超高温合金（可随时更换）；

3.5控温精度：±1℃；

3.6温度稳定性：0.1%FS；

3.7保温层厚度：≥100(mm)

3.8炉膛尺寸（W×D×H）：200×300×150mm；炉体尺寸（W×D×H）：580×590×430mm；

3.9炉膛体积：9L；

3.10传感器类型：S 型 (铂铑10-铂 热电偶)；

3.11保温时间设定（min）：0-9999；

3.12主机工艺要求：静电吸附喷塑工艺处理；

3.13具有开门自动断电功能；

3.14排烟管：耐腐蚀陶瓷管；

3.15功率：不大于3KW；电源类型：AC 220V 16A；

3.16重量：不大于85KG；

3.17标准：设备满足国家标准符合国标GB/T 1006 7.4-2005。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的设备，以及安装调试所需用的全部材料和零件（包括但不限于此）。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 陶瓷纤维马弗炉 | 台 | 9 |  | 2018年设备购置计划 |
| 二 | 马弗炉 | 台 | 2 |  | 分析检测项目 |
| 三 | 马弗炉 | 台 | 1 |  | 流态化焙烧项目 |

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明书 | 各一份 | 与设备同时交付 |
| 2 | 产品合格证 | 各一份 | 与设备同时交付 |

5.2 投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料，投标方在  5  日内，补齐、更换。

5.3仪器设备如有采用外购或外协件，应提供原产地证明或检验合格证书。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备安装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证仪器能顺利投入使用。

6.2技术培训

设备到货后，投标方要派遣培训专家到招标方现场，为招标方操作人员进行基础操作培训。

7.安装调试、性能测试及考核验收

7.1 安装调试

设备到货后，将进行设备的安装调试工作。设备安装将在投标方技术服务人员的指导下由招标方完成。设备调试由投标方技术服务人员负责完成，招标方人员协助。在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责。

7.2 试运转将由招标方操作人员在投标方技术人员的密切具体指导下进行。试运转过程中，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.3考核验收

7.3.1考核要求：在900-1200℃，进行3次焙烧实验，每次连续工作3小时，无故障。

7.3.2设备在上述考核合格后，招标方和投标方签署验收报告。

8.质量保证

质量保证期限为12个月。保证期限从该设备安装调试能力考核合格双方签字之日算起。质保期内投标方所供设备由于设备设计缺陷、制造质量、材料质量等原因引起的设备零部件损坏，投标方负责免费更换或维修。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后对所供设备提供有偿售后服务，只收取配件费用，不收取人工费。

9.2维修支持

投标方应在报价中说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方的支持。对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方需以最快的速度给予支持。

第二包：显微硬度测试仪等设备技术要求

- 1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号（产地） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微硬度测试仪 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 数显洛氏硬度计 | 台 | 1 |  |  |

1.2交货时间:自合同签订之日起  1  个月内到达交货地点。

交货地点:  内蒙古鄂尔多斯薛家湾神华准资研发中心  。

2.使用条件

- 2.1气候条件及工作环境

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；海拔高度1200m；该地区的地震等级为7级。

2.2供电自然条件

招标方只提供   AC220  V电源，电源电压偏移± 15  %，频率偏移50Hz± 1  %。投标方保证提供的设备能正常运行。

2.3设备用途

适用于各种金属、陶瓷、耐酸砖、胶黏剂、玻璃钢等材料的显微硬度测试。

3.技术要求

3.1显微硬度测试仪基本技术参数

3.1.1测试方法：维氏；

3.1.2载荷范围：1g～10kg；

3.1.3试验力控制精度：1g～49g相对误差＜0.1%标称值；50g～10kg相对误差＜0.02%标称值；

3.1.4力值控制方式：全自动闭环式传感器控制；

3.1.5高度调整：通过旋钮进行动态高度调整；

3.1.6测试高度/喉深：145/160mm；

3.1.7最大工件重量：50kg；

3.1.8 满足不同的应用需求：从手动操作到全自动操作；

3.1.9全自动电机控制加载载荷；

3.1.10光学测试系统具有自动聚焦的功能，操作简单，图像清晰，聚焦准确，测试速度快；

3.1.11硬度测试压力头由电机驱动自动高度调整，测试高度为140mm；

3.1.12通过USB相机CMOS 1/2"和LED照明进行自动或手动图像分析；

3.1.13根据材料和表面进行自动亮度调节；

3.1.14可安装多个硬度压力头和目镜的可自动旋转六位测量转塔台；

3.1.15拥有高精度光栅技术测量系统的全自动XY-滑块（可重复性准确度±0.001）；

3.1.16具有多种菜单和测量功能，如可根据客户的标准、数据管理、统计及数据输出功能和文本的各种要求（PDF格式或直接打印）输出测试报告；

3.1.17标准：	产品需通过ISO9001质量标准体系认证。

3.2数显洛式硬度计基本技术参数

3.2.1初试验力：10kgf(98.07N)；

3.2.2试验力： 60kgf(588N)、100kgf(980N)、150kgf(1471N)；

3.2.3硬度读取：数字式液晶显示屏；

3.2.4压头规格：φ3.175mm钢球压头；φ6.35mm钢球压头；φ12.7mm钢球压头；

3.2.5洛氏标尺：HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK；

3.2.6硬度测试范围：HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100；

3.2.7保荷时间：1-30s。

3.2.8其他要求：配备配套的钢球压头3只，硬度块（HRE,HRL,HRM,HRR）1套，砝码1套，大、中、 V型试台1套，仪器灯泡2只，保险丝2根及防尘塑料罩1个

3.2.9标准：设备满足国家标准符合国标GB7407-JJG884-招标技术规范书。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的显微硬度测试仪，以及安装调试所需用的全部材料和零件（包括但不限于此）。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微硬度测试仪 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 数显洛氏硬度计 | 台 | 1 |  |  |

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明书 | 各1份 | 与设备同时交付 |
| 2 | 产品合格证 | 各1份 | 与设备同时交付 |

5.2 投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料，投标方在  5  日内，补齐、更换。

5.3仪器设备如有采用外购或外协件，应提供原产地证明或检验合格证书。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备安装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证仪器能顺利投入使用。

6.2技术培训

设备到货后，投标方要派遣培训专家到招标方现场，为招标方操作人员进行基础操作培训。

7.安装调试、性能测试及考核验收

7.1 安装调试

设备到货后，将进行设备的安装调试工作。设备安装将在投标方技术服务人员的指导下由招标方完成。设备调试由投标方技术服务人员负责完成，招标方人员协助。在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责。

7.2 设备组装完成后，招标方在现场将对设备进行有运转验收。试运转将由招标方操作人员在投标方技术人员的密切具体指导下进行。试运转过程中，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.3考核验收

7.3.1考核要求：

显微硬度测试仪：连续测试10次标准品的显微硬度，测试结果与标准值吻合，无故障；

数显洛式硬度计：在标准硬度试样上进行2次实验，试验硬度值误差≤±1.5HR，硬度值重复性误差≤1.0HRC，无故障。

7.3.2设备在上述考核合格后，招标方和投标方签署验收报告。

8.质量保证

质量保证期限为12个月。保证期限从该设备安装调试能力考核合格双方签字之日算起。质保期内投标方所供设备由于设备设计缺陷、制造质量、材料质量等原因引起的设备零部件损坏，投标方负责免费更换或维修。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后对所供设备提供有偿售后服务，只收取配件费用，不收取人工费。

9.2 维修支持

投标方应在报价中说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方的支持。对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方需以最快的速度给予支持。

第三包：直读光谱仪等3项设备技术要求

- 1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号（产地） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频红外碳硫仪 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 直读光谱仪 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 在线总有机碳分析仪 | 套 | 1 |  | 分析检测项目 |

1.2交货时间:自合同签订之日起  1  个月内到达交货地点。

交货地点:  内蒙古鄂尔多斯薛家湾神华准资研发中心  。

- 2.使用条件

2.1气候条件及工作环境

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；海拔高度1200m；该地区的地震等级为7级。

2.2供电自然条件

招标方可提供   AC220与380  V电源，电源电压偏移± 15  %，频率偏移50Hz± 1  %。投标方保证提供的设备能正常运行。

2.3设备用途

高频红外碳硫仪用于测定不锈钢、碳钢、合金钢、灰铁、球铁、有色金属、稀土金属、矿物质等各种固体原材料中碳、硫含量的测定。

在线总有机碳分析仪用于溶液中有机碳含量测试。

- 3.技术要求

- 3.1高频红外碳硫仪基本技术参数

3.1.1分析范围：低碳：0.00001%～4%，高碳：4%～99.999%，低硫：0.00001～1%，高硫：1%～99.999%；灵敏度：0.00001%；

3.1.2分析精度：碳：RSD≤0.5%；硫：RSD≤1.0%；灵敏度0.1ppm；

3.1.3分析误差：碳优于ISO9556-94标准；硫优于ISO4935-94标准；

3.1.4分析时间：20～40s可调（一般在35秒左右）；

3.1.5高频炉功率：2.5KW；

3.1.6电子天平：称量范围：0～100g；称量精度：0.0001g。

3.1.7 计算机：CPU：英特尔I3处理器及以上，硬盘：500G、7200转，内存：4G 、DDR3，显示器：液晶、1600*900分辨率，Windows7及以上操作软件、防水键盘、光电鼠标。

3.1.8打印机：黑白打印机、打印精度4800*1200dpi、使用功耗最大10w、最大打印幅面：A4、支持网络打印、支持双面打印、供纸方式：自动、打印速度：25页每分钟系统平台Windows8/Windows7/windows10等。HP Desk jet 1112(参考型号)

3.1.9标准：设备满足碳:符合ISO9556～94标准 硫:符合ISO4935～94标准。

3.2直读光谱仪基本技术参数

3.2.1波长范围：170-685nm；

3.2.2通道数：32；

3.2.3刻线数：3600/mm；

3.2.4焦距：400mm；

3.2.5检测器：PMT+CCD；

3.2.6激发方式：火花；

3.2.7检测期间氩气消耗≤2.5L/min；

3.2.8工作温度：0-50℃；

3.2.9需配备铁基体标样5套以上、铝基体标样3套以上。

3.2.10其他配置

(1)光学系统：非镀膜CCD检测器，具有最低的暗电流；平面光栅；波长覆盖范围：170-685nm；分辨率：30pm；动态温度补偿技术，确保在10至45度的外界温度下具有最佳的稳定性。

(2)分析方法组件：可应用于各种不同基体；覆盖所有主要元素及合金类型；适应未来升级需要。

(3)激发源：免维护，两相PMW激发源；频率50-1000Hz。

(4)火花台：免维护；检测期间氩气消耗2.5L/min。

(5)计算机：CPU：英特尔I3处理器及以上，硬盘：500G、7200转，内存：4G 、DDR3，显示器：液晶、1600*900分辨率，Windows7及以上操作软件、防水键盘、光电鼠标。

(6)打印机：黑白打印机、打印精度4800*1200dpi、使用功耗最大10w、最大打印幅面：A4、支持网络打印、支持双面打印、供纸方式：自动、打印速度：25页每分钟系统平台Windows8/Windows7/windows10等。

(7)软件：给予Windows的操作软件；定性及定量分析；操作软件含分析数据库及办公软件接口；具有牌号库功能。

(8)行李箱：可伸缩拉杆手柄；4个高强度带不锈钢轴承的高强度滑轮；高强度，轻重量，抗压。

3.2.11标准:	设备满足国家标准符合国标GB/T11170-2008。

3.3在线总有机碳分析仪基本技术参数

3.3.1分辨率：0.001ppb；准确度：±3%；重现性：<3%；测量范围： 0-10000ppm；检测原理：非色散红外吸收法（NDIR）；氧化方法：紫外光/过硫酸盐氧化。

3.3.2标准：设备满足国家标准符合国标GB/T。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的仪器，以及安装调试所需用的全部材料和零件（包括但不限于此）。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频红外碳硫分析仪 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 直读光谱仪 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 在线总有机碳分析仪 | 套 | 1 |  | TOC |

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明书 | 每台1份 | 与设备同时交付 |
| 2 | 产品合格证 | 每台1份 | 与设备同时交付 |

5.2 投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料，投标方在  5  日内，补齐、更换。

5.3仪器设备如有采用外购或外协件，应提供原产地证明或检验合格证书。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备安装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证仪器能顺利投入使用。

6.2技术培训

设备到货后，投标方要派遣培训专家到招标方现场，为招标方操作人员进行基础操作培训。

7.安装调试、性能测试及考核验收

7.1 安装调试

设备到货后，将进行设备的安装调试工作。设备安装将在投标方技术服务人员的指导下由招标方完成。设备调试由投标方技术服务人员负责完成，招标方人员协助。在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责。

7.2 试运转将由招标方操作人员在投标方技术人员的密切具体指导下进行。试运转过程中，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.3考核验收

7.3.1考核要求：

高频红外碳硫分析仪：正常进行3次检测工作，无故障；

直读光谱仪：采用校准样品，连续激发3次，结果的符合相对标准偏差要求，无故障；

在线总有机碳分析仪：正常进行3次检测工作，无故障。

7.3.2设备在上述考核合格后，招标方和投标方签署验收报告。

8.质量保证

质量保证期限为12个月。保证期限从该设备安装调试能力考核合格双方签字之日算起。质保期内投标方所供设备由于设备设计缺陷、制造质量、材料质量等原因引起的设备零部件损坏，投标方负责免费更换或维修。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后对所供设备提供有偿售后服务，只收取配件费用，不收取人工费。

9.2 维修支持

投标方应在报价中说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方的支持。对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方需以最快的速度给予支持。

第四包：煤质快速检测系统技术要求

- 1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号（产地） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤质快速检测系统 | 套 | 1 |  |  |

1.2交货时间:自合同签订之日起  1  个月内到达交货地点。

交货地点:  内蒙古鄂尔多斯薛家湾神华准资研发中心  。

- 2.使用条件

2.1气候条件及工作环境

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；海拔高度1200m；该地区的地震等级为7级。

2.2供电自然条件

招标方只提供   AC220  V电源，电源电压偏移± 15  %，频率偏移50Hz± 1  %。投标方保证提供的设备能正常运行。

2.3设备用途

用于煤的水分、灰分、挥发分、全硫的快速检测研究。

- 3.技术要求

3.1煤质快速检测系统基本技术参数

3.1.1测试时间：水分约15min、灰分约20min、挥发分约15min、全硫3~7min；

3.1.2测试范围：水分、灰分和挥发分为0.5%~80%；全硫为0.1%~30%。

3.1.3测试温度：水分120℃；灰分（500~815）℃；挥发分900℃；全硫1150℃。

3.1.4控温精度：水分±5℃，灰分±10℃，挥发分±10℃，全硫±3℃。

3.1.5测试方法：水分、灰分和挥发分为热重法；全硫为库仑滴定法。

3.1.6试样个数：12个/次，可连续加样测试。

3.1.7供电电源：AC 220V±10%、50Hz；

3.1.8功率：≤7.0KW；

3.1.9通气流量：水分通空气（1.0~2.0）L/min，灰分通空气（3.0~4.0）L/min或氧气0.1MPa，0.6L/min；

3.1.10试样重量：水分（0.3~0.5）g，灰分（0.3~0.5）g，挥发分（0.9~1.1）g，全硫（45~55）mg；样品粒度：小于0.2mm

3.2电脑：联想拯救者 刃9000(参考型号)。

3.2.1操作系统:Windows 10

3.2.2显卡类型:独立显卡

3.2.3CPU类型：酷睿  CPU型号：i7-8700

3.2.4核心数：六核

3.2.5显卡： 独立 6GB

3.2.6内存容量：16GB

3.2.7最大支持容量：32GB

3.2.8硬盘容量：1TB；

3.2.9类型：SSD固态硬盘

3.3激光打印机：

3.3.1品牌: Canon/佳能

3.3.2型号:  613cdw

3.3.3类型: 彩色激光

3.3.4接口类型: USB 以太网

3.3.5颜色分类: 611CN(网络版) 613CDW(双面无线）

3.3.7网络打印: 有线/无线网络打印

3.4标准

设备满足国家标准符合国标GB4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求；GB/T11606-2007分析仪器环境试验方法。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的煤质快速检测系统，以及安装调试所需用的全部材料和零件（包括但不限于此）。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤质快速检测系统 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 联想电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 激光打印机 | 台 | 1 |  |  |

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 1 | 与设备同时交付 |
| 2 | 控制软件v1.0 | 1 | 与设备同时交付 |
| 3 | 5E-CDIS实时煤质数据分析管理网络软件v1.0 | 1 | 与设备同时交付 |

5.2 投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料，投标方在  5  日内，补齐、更换。

5.3仪器设备如有采用外购或外协件，应提供原产地证明或检验合格证书。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备安装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证仪器能顺利投入使用。

6.2技术培训

设备到货后，投标方要派遣培训专家到招标方现场，为招标方操作人员进行基础操作培训。

7.安装调试、性能测试及考核验收

7.1 安装调试

设备到货后，将进行设备的安装调试工作。设备安装将在投标方技术服务人员的指导下由招标方完成。设备调试由投标方技术服务人员负责完成，招标方人员协助。在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责。

7.2 试运转将由招标方操作人员在投标方技术人员的密切具体指导下进行。试运转过程中，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.3考核验收

7.3.1考核要求：随机测试三个标准煤样，每个样品的水分、灰分、挥发分和全硫四项指标的总测试时间≤30min，并且实验结果与国标法测试结果比较满足国标中相应的精密度要求。

7.3.2设备在上述考核合格后，招标方和投标方签署验收报告。

8.质量保证

质量保证期限为12个月。保证期限从该设备安装调试能力考核合格双方签字之日算起。质保期内投标方所供设备由于设备设计缺陷、制造质量、材料质量等原因引起的设备零部件损坏，投标方负责免费更换或维修。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后对所供设备提供有偿售后服务，只收取配件费用，不收取人工费。

9.2 维修支持

投标方应在报价中说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方的支持。对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方需以最快的速度给予支持。

第五包：沸腾焙烧炉技术要求

- 1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号（产地） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沸腾焙烧炉 | 套 | 1 |  |  |

1.2交货时间:自合同签订之日起  1  个月内到达交货地点。

交货地点:  内蒙古鄂尔多斯薛家湾神华准资研发中心  。

- 2.使用条件

2.1气候条件及工作环境

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；海拔高度1200m；该地区的地震等级为7级。

2.2供电自然条件

招标方只提供   AC380  V电源，电源电压偏移± 15  %，频率偏移50Hz± 1  %。投标方保证提供的设备能正常运行。

2.3设备用途

用于实验室煤粉炉粉煤灰硫酸高温焙烧活化、原料分解研究。工作介质为煤粉炉粉煤灰、硫酸混合物料干燥后造粒，反应温度为300℃、900℃。

3技术要求

3.1沸腾焙烧炉

- 3.1.1炉膛焙烧面积：0.01~0.03㎡，炉体直径≤200mm，高度≤2800mm；

- 3.1.2焙烧物料入料粒度：粒径一般要求小于φ10mm

- 3.1.3产能：焙烧能力小于0.01吨/小时；

- 3.1.4外形尺寸：φ250mm/φ350mm×2800mm（内径/外径×长度）；

- 3.1.5额定最高炉温：最高炉温1300℃，温度连续可调，自动控制。可实现在某一温度段停留一定时间，例如可在300℃停留2h，在900℃停留5h。

- 控温误差：±20℃;

- 3.1.6输入电压：380V；

- 3.1.7焙烧炉功率：最大15KW；

- 3.1.8炉体材质：与物料接触部分为310S，浇注耐1300℃、耐二氧化硫（三氧化硫）腐蚀浇注料，圆形炉膛；

- 3.1.9沸腾层高度：即炉内排渣溢流堰离风帽的高度：大于500mm。

- 3.1.10加热方式：电加热；

- 3.1.11焙烧炉鼓风机功率：0.75KW，功率可调，可在20~60m³/小时范围内调节不同风量；

- 3.1.12焙烧炉引风机功率：0.75KW，功率可调；可在10~60m³范围内调节不同风量；

- 3.1.13观察孔：焙烧炉带：耐高温铸铁材质；100mmX150mm：炉门观察孔：1个φ50mm。

- 3.1.14出料温度：最高1300度；

- 3.1.15冷却方式：自然冷却。

3.2电气控制箱

- 3.2.1由智能程序仪表、可控硅执行器、电压表、电流表、调整电机仪表等主要部件组成；

- 3.2.2可控硅执行器：0-200A；

- 3.2.3电压表：0-90V；

- 3.2.4电流表：0-160A；

3.3 焙烧尾气收集及处理装置

- 3.3.1冷却集尘器：材质316L，耐温800℃；

- 3.3.2旋风分离器：材质316L，去除粒径小于20μm的颗粒，分离效率99.9%，带密封收尘盒；

- 3.3.3布袋除尘器：耐250°C温度；除尘面积20㎡；除尘效率99.9%；带密封收尘盒

- 3.3.4焙烧尾气采用旋风分离降温、耐高温布袋除尘后，采用玻璃钢材质喷淋脱硫装置吸收，尾气达标排放，尾气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

3.4标准 ：设备满足GB10066.1-88《电热设备的试验方法/通用部分》、GB10066.4-88《电热设备的试验方法/间接电阻炉》、GB10067.1-88《电热设备的基本技术条件/通用部分》、GB10067.4-88《电热设备的基本技术条件/间接电阻炉》、GB5959.1-88《电热设备的安全对电阻炉的通用要求》、GJB509A-95《热处理工艺质量控制要求》、JB/DQ5071-92《筑炉守则》、JB/Y7629-94《耐火纤维衬的设计和安装规范》；

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的沸腾焙烧炉系统1套，以及安装调试所需用的全部材料和零件（包括但不限于此）。

| 序号 | 设备(部件)名称及型号 | 数量 | 单位 | 产地或制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 沸腾焙烧炉系统 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 沸腾焙烧炉 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 电器控制箱 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 尾气收集及处理装置 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 其他 | 1 | 套 |  | 于买受方疏漏未列入供货范围，设备正常运行必须的相关材料及元器件 |

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明书 | 各一份 | 与设备同时交付 |
| 2 | 产品合格证 | 各一份 | 与设备同时交付 |

5.2 投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料，投标方在  5  日内，补齐、更换。

5.3仪器设备如有采用外购或外协件，应提供原产地证明或检验合格证书。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备安装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证仪器能顺利投入使用。

6.2技术培训

设备到货后，投标方要派遣培训专家到招标方现场，为招标方操作人员进行基础操作培训。

7.安装调试、性能测试及考核验收

7.1 安装调试

设备到货后，将进行设备的安装调试工作。设备安装将在投标方技术服务人员的指导下由招标方完成。设备调试由投标方技术服务人员负责完成，招标方人员协助。在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责。

7.2 试运转将由招标方操作人员在投标方技术人员的密切具体指导下进行。试运转过程中，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.3考核验收

7.3.1考核要求：分别在300℃和900℃下，各进行2次焙烧实验，每次连续工作1小时，无故障。

7.3.2设备在上述考核合格后，招标方和投标方签署验收报告。

8.质量保证

质量保证期限为12个月。保证期限从该设备安装调试能力考核合格双方签字之日算起。质保期内投标方所供设备由于设备设计缺陷、制造质量、材料质量等原因引起的设备零部件损坏，投标方负责免费更换或维修。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后对所供设备提供有偿售后服务，只收取配件费用，不收取人工费。

9.2 维修支持

投标方应在报价中说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方的支持。对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方需以最快的速度给予支持。

第六包：线路保护柜、母联断路器保护柜技术要求

一、母联断路器保护柜

1.货物需求

*1.1货物需求一览表(不局限以下内容,投标方详细描述每台套包括部件的名称、规格型号、数量 、生产厂家）。

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 母联断路器保护柜 | 含110kV母联保护PCS-923A-G 1台、PCS-941A-G 1台、针式打印机LQ-300K+ 1台 | 套 | 1 |  | 需与220kV变电站现有后台监控装置及测控装置匹配 |
| 二 | 资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术资料 （使用说明书） |  | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 检验合格证书 |  | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 产品说明书 |  | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 图纸 |  | 套 | 6 |  |  |

备注：变电站综自系统、主变等保护测控系统为南瑞继保生产，考虑到新旧设备兼容、正常通信以及投运后的运行维护管理，推荐使用南京南瑞继保电气有限公司、珠海优特电力科技股份有限公司、思源电气股份有限公司设备。

1.2设计要求

设计合理，符合现场使用条件，必要时需与招标方取得联系。

1.3交货时间:自合同签订之日起    1    个月内到达交货地点。

交货地点：  神华准能供电公司220kV变电站 。

- 使用条件

使用环境：   室内   。

最高温度：   45   。

最低温度：   -37   。

年平均气温：   9   。

环境相对湿度：   54%   。

地震烈度：   8  。

安装地点及用途：   220kV变电站，用于继电保护 。

海拔高度：   1300m   。

污秽等级：   III   。

- 技术参数及技术要求

3.1技术参数

3.1.1 110kV母联保护标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流精工范围 |  | 测量范围下限为0.05 In，上限为20In～40 In，在电流为0.05 In～（20 In～40In）时，测量误差≤5%（相对误差）或0.02 In（绝对误差），但在0.05 In以下范围用户应能整定并使用，实际故障电流超过电流上限（20 In～40In）时，保护装置不误动不拒动 |
| 2 | 电压精工范围 | V | 0.01Un—1.1Un |
| 3 | 过流I段动作时间 | ms | 不大于30ms（1.2倍整定值） |
| 4 | 整组动作时间 | ms | 近端故障不大于20ms； 远端故障不大于30ms |
| 5 | 交流电流回路过载能力 |  | 2 In，连续工作；10 In，10s；40 In，1s |
| 6 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2 In，连续工作；1.4 In，10s |
| 7 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1VA |
| 8 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5VA(In=1A) ≤1VA（In=5A） |
| 9 | 装置直流消耗 | W | ≤30W(工作时) ≤50W（动作时） |
| 10 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于5A； 触点断开容量为不小于50W |
| 11 | 其它触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于2A； 触点断开容量为不小于30W |

PCS-941A-G保护标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流精工范围 |  | 测量范围下限为0.05 In，上限为20In～40 In，在电流为0.05 In～（20 In～40In）时，测量误差≤5%（相对误差）或0.02 In（绝对误差），但在0.05 In以下范围用户应能整定并使用，实际故障电流超过电流上限（20 In～40In）时，保护装置不误动不拒动 |
| 2 | 电压精工范围 | V | 0.01Un—1.1Un |
| 3 | 距离I段暂态超越 |  | ≤5% |
| 4 | 相间距离I段动作时间 | ms | 不大于30ms（0.7倍整定值） |
| 5 | 接地距离I段动作时间 | ms | 不大于30ms（0.7倍整定值） |
| 6 | 零序过流I段动作时间 | ms | 不大于25ms（1.2倍整定值） |
| 7 | 整组动作时间 | ms | 近端故障不大于20ms； 远端故障不大于30ms |
| 8 | 交流电流回路过载能力 |  | 2 In，连续工作；10 In，10s；40 In，1s |
| 9 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2 In，连续工作；1.4 In，10s |
| 10 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1VA |
| 11 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5VA(In=1A) ≤1VA（In=5A） |
| 12 | 装置直流消耗 | W | ≤30W(工作时) ≤50W（动作时） |
| 13 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于5A； 触点断开容量为不小于50W |
| 14 | 其它触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于2A； 触点断开容量为不小于30W |

3.1.2 打印机标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源 | V | 220VAC |
| 2 | 接口型式 |  | 与保护装置配套 |

3.1.3保护柜标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | mm | 高度：2260 mm 宽度：800mm 深度：600mm |
| 2 | 颜色 |  | 工程灰 （RAL 7035色标） |
| 3 | 柜体 |  | 面板采用冷轧钢板静电喷涂（喷塑），其板材厚度要求不小于2.0mm |

3.2技术要求

3.2.1 母联保护应带有二段时限的过流及二段时限的零序过流保护功能。

3.2.2 母联保护应具有母线充电保护功能，向故障母线充电时，跳开本断路器。

3.2.3 110kV线路应配置一套线路保护，每套保护均具有完整的后备保护。

3.2.4 110kV线路保护均应含三相一次重合闸功能。重合闸可实现三重和停用方式。

3.2.5 110kV线路保护设有三段相间和接地距离、四段零序方向过流和三段相电流过流保护。

3.2.6 装置含操作箱及电压切换回路。

3.2.7 线路两侧保护、远方跳闸保护选型应一致，主保护的软件版本与硬件应完全一致。

3.2.8在空载、轻载、满载等各种工况下，在线路保护范围内发生金属性和非金属性（不大于100Ω）的各种故障时，线路保护应能正确动作。系统无故障、外部故障、故障转换、功率突然倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。

3.2.9线路保护装置需考虑线路分布电容、变压器（励磁涌流）等所产生的暂态及稳态过程的谐波分量和直流分量的影响，有抑制这些分量的措施。

3.2.10线路保护都应自身带有故障录波、测距及事件记录功能，并能提供相应的远方通讯和分析软件。

3.2.11手动合闸或重合于故障线路上时，保护应能可靠瞬时三相跳闸。手动合闸或重合于无故障线路时应可靠不动作。

3.2.12保护装置应保证出口对称三相短路时可靠动作，同时应保证正方向故障及反方向出口经小电阻故障时动作的正确性。

3.2.13保护装置在各种工作环境下（包括就地下放的环境），应能耐受雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其它强电磁干扰作用，不应误动或拒动。

3.2.14保护装置在电压二次回路断线(包括三相断线)或短路时应闭锁有可能误动的保护，并发出告警信号；保护装置在电流二次回路断线时应能发出告警信号，并可选择允许保护跳闸。

3.2.15重合闸装置起动后应能延时自动复归，重合闸应具有停用或闭锁（断路器低气压、重合闸装置故障、重合闸被其他保护闭锁等）回路。

3.2.16 保护装置应具有对时功能，采用RS-485 串行数据通信接口接收时间同步系统发出的IRIG-B（DC）时码作为对时信号源。保护应具备通信管理功能，与计算机监控系统和保护及故障信息管理子站系统通信，通信规约采用IEC61850或103，接口采用以太网或RS-485 串口。

3.2.17  为便于调试，保护装置上应设置打印机接口。

3.3特殊要求：

3.3.1 110KV母线接线方式：双母线带旁路。

当母联作为旁路断路器通过旁母接待线路时：具备线路的距离、零序等保护功能。

3.3.2  电压切换插件：能防止带电母线向空母线充电时，PT二次侧向一次侧反送电。

*3.3.3  中标方负责原设备拆除及新购设备的安装、调试，直至设备正常运行。

*3.3.4投标方要进行现场踏勘，对招标方现场设备进行了解，确定并免费提供新设备安装调试所需一切原件、配件及材料，随设备运至设备安装地点。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的共计    1套母联断路器保护柜等均由投标方提供。

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量（每台） | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 （使用说明书） | 6套 | 合同签订1个月内 |
| 2 | 检验合格证书 | 6套 | 合同签订1个月内 |
| 3 | 产品说明书 | 6套 | 合同签订1个月内 |
| 4 | 图纸 | 6套 | 合同签订1个月内 |

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在        日内，补齐、更换。招标方将 2 套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在母联断路器保护柜组装、调试、试运以及整机质量保证期内，投标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标人提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2 技术培训

设备安装后，投标方要为招标方人员提供必要的技术培训，其中投标方在设备安装现场进行培训，培训时间：  1   周。

7.安装调试、性能测试及考核验收

7.1 安装调试

设备到货后，设备安装、调试由投标方技术服务人员负责完成。整个系统的安装质量、设备调试及现场技术培训均由投标方负责。在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责。

7.2验收

设备在上述考核合格后，按照中国国家相关标准和合同规定的要求验收，设备予以验收。

8.质量保证

整机的质量保证期限为12个月，质保期从设备安装、调试、考核、验收合格双方签字后开始算起。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。

9.2 维修支持

投标方应在报价中说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。如招标方是否可得到投标方在专业维修点的帮助；对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方如何以最快的速度给予支持。

二、线路保护柜

1.货物需求

*1.1货物需求一览表(不局限以下内容,投标方详细描述每台套包括部件的名称、规格型号、数量 、生产厂家）。

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 线路保护柜 | 每面柜含110kV线路保护PCS-941A-G 1台、针式打印机LQ-300K+ 1台 | 套 | 5 |  | 需与220kV变电站现有后台监控装置及测控装置匹配 |
| 二 | 资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术资料 （使用说明书） |  | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 检验合格证书 |  | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 产品说明书 |  | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 图纸 |  | 套 | 6 |  |  |

备注：变电站综自系统、主变等保护测控系统为南瑞继保生产，考虑到新旧设备兼容、正常通信以及投运后的运行维护管理，推荐使用南京南瑞继保电气有限公司、珠海优特电力科技股份有限公司、思源电气股份有限公司设备。

1.2设计要求

设计合理，符合现场使用条件，必要时需与招标方取得联系。

- 1.3交货时间:自合同签订之日起    1    个月内到达交货地点。

交货地点：    神华准能供电公司220kV变电站       。

- 使用条件

使用环境：   室内   。

最高温度：   45   。

最低温度：   -37   。

年平均气温：   9   。

环境相对湿度：   54%   。

地震烈度：   8  。

安装地点及用途：   220kV继电保护 。

海拔高度：   1300m   。

污秽等级：   III   。

- 3技术参数及技术要求

3.1技术参数

3.1.1 110kV线路保护标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流精工范围 |  | 测量范围下限为0.05 In，上限为20In～40 In，在电流为0.05 In～（20 In～40In）时，测量误差≤5%（相对误差）或0.02 In（绝对误差），但在0.05 In以下范围用户应能整定并使用，实际故障电流超过电流上限（20 In～40In）时，保护装置不误动不拒动 |
| 2 | 电压精工范围 | V | 0.01Un—1.1Un |
| 3 | 距离I段暂态超越 |  | ≤5% |
| 4 | 相间距离I段动作时间 | ms | 不大于30ms（0.7倍整定值） |
| 5 | 接地距离I段动作时间 | ms | 不大于30ms（0.7倍整定值） |
| 6 | 零序过流I段动作时间 | ms | 不大于25ms（1.2倍整定值） |
| 7 | 整组动作时间 | ms | 近端故障不大于20ms； 远端故障不大于30ms |
| 8 | 交流电流回路过载能力 |  | 2 In，连续工作；10 In，10s；40 In，1s |
| 9 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2 In，连续工作；1.4 In，10s |
| 10 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1VA |
| 11 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5VA(In=1A) ≤1VA（In=5A） |
| 12 | 装置直流消耗 | W | ≤30W(工作时) ≤50W（动作时） |
| 13 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于5A； 触点断开容量为不小于50W |
| 14 | 其它触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于2A； 触点断开容量为不小于30W |

3.1.2 打印机标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源 | V | 220VAC |
| 2 | 接口型式 |  | 与保护装置配套 |

3.1.3保护柜标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | mm | 高度：2260 mm 宽度：800mm 深度：600mm |
| 2 | 颜色 |  | 电漆亮灰色 （RAL 7035色标） |
| 3 | 柜体 |  | 面板采用冷轧钢板静电喷涂（喷塑），其板材厚度要求不小于2.0mm |

3.2技术要求

3.2.1 110kV线路应配置一套线路保护，每套保护均具有完整的后备保护。

3.2.2 110kV线路保护均应含三相一次重合闸功能。重合闸可实现三重和停用方式。

3.2.3 110kV线路保护设有三段相间和接地距离、四段零序方向过流和三段相电流过流保护。

3.2.4 装置含操作箱及电压切换回路。

3.2.5 线路两侧保护、远方跳闸保护选型应一致，主保护的软件版本与硬件应完全一致。

3.2.6在空载、轻载、满载等各种工况下，在线路保护范围内发生金属性和非金属性（不大于100Ω）的各种故障时，线路保护应能正确动作。系统无故障、外部故障、故障转换、功率突然倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。

3.2.7线路保护装置需考虑线路分布电容、变压器（励磁涌流）等所产生的暂态及稳态过程的谐波分量和直流分量的影响，有抑制这些分量的措施。

3.2.8每一套线路保护都应自身带有故障录波、测距及事件记录功能，并能提供相应的远方通讯和分析软件。

3.2.9手动合闸或重合于故障线路上时，保护应能可靠瞬时三相跳闸。手动合闸或重合于无故障线路时应可靠不动作。

3.2.10保护装置应保证出口对称三相短路时可靠动作，同时应保证正方向故障及反方向出口经小电阻故障时动作的正确性。

3.2.11保护装置在各种工作环境下（包括就地下放的环境），应能耐受雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其它强电磁干扰作用，不应误动或拒动。

3.2.12保护装置在电压二次回路断线(包括三相断线)或短路时应闭锁有可能误动的保护，并发出告警信号；保护装置在电流二次回路断线时应能发出告警信号，并可选择允许保护跳闸。

3.2.13重合闸装置起动后应能延时自动复归，重合闸应具有停用或闭锁（断路器低气压、重合闸装置故障、重合闸被其他保护闭锁等）回路。

3.2.14保护装置应具有对时功能，采用RS-485 串行数据通信接口接收时间同步系统发出的IRIG-B（DC）时码作为对时信号源。保护应具备通信管理功能，与计算机监控系统和保护及故障信息管理子站系统通信，通信规约采用IEC61850或103，接口采用以太网或RS-485 串口。

3.2.15为便于调试，保护装置上应设置打印机接口。

*3.3 特殊要求

3.3.1 中标方负责原设备拆除及新购设备的安装、调试，直至设备正常运行。

3.3.2投标方要进行现场踏勘，对招标方现场设备进行了解，确定并免费提供新设备安装调试所需一切原件、配件及材料，随设备运至设备安装地点。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的共计    5套线路保护柜等均由投标方提供。

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量（每台） | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 （使用说明书） | 6套 | 合同签订1个月内 |
| 2 | 检验合格证书 | 6套 | 合同签订1个月内 |
| 3 | 产品说明书 | 6套 | 合同签订1个月内 |
| 4 | 图纸 | 6套 | 合同签订1个月内 |

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在        日内，补齐、更换。招标方将 2 套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在线路保护柜组装、调试、试运以及整机质量保证期内，投标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标人提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2 技术培训

设备安装后，投标方要为招标方人员提供必要的技术培训，其中投标方在设备安装现场进行培训，培训时间：  1   周。

7.安装调试、性能测试及考核验收

7.1 安装调试

设备到货后，设备安装、调试由投标方技术服务人员负责完成。整个系统的安装质量、设备调试及现场技术培训均由投标方负责。在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责。

7.2验收

设备在上述考核合格后，按照中国国家相关标准和合同规定的要求验收，设备予以验收。

8.质量保证

整机的质量保证期限为12个月，质保期从设备安装、调试、考核、验收合格双方签字后开始算起。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。

9.2 维修支持

投标方应在报价中说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。如招标方是否可得到投标方在专业维修点的帮助；对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方如何以最快的速度给予支持。

第七包：配电柜技术要求

1.货物需求

*1.1货物需求一览表(不局限以下内容,投标方详细描述每台套包括部件的名称、规格型号、数量 、生产厂家）。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、低压配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 低压抽出式MNS | 套 | 3 | 合同签订后30日 | 供电公司220kV变电站 | 双电源进线开关 |
| 2 | 配电柜 | 低压抽出式MNS | 套 | 4 | 同上 | 同上 |  |
| 二、技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装箱单 |  | 套 | 3 | 同上 | 同上 |  |
| 2 | 设备基础图 |  | 套 | 3 | 同上 | 同上 |  |
| 3 | 产品检验合格证书 |  | 套 | 3 | 同上 | 同上 |  |
| 4 | 安装指示图 |  | 套 | 3 | 同上 | 同上 |  |
| 5 | 产品说明书 |  | 套 | 6 | 同上 | 同上 |  |
| 三、专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 手柄 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 2 | 钥匙 |  | 把 | 4 |  |  |  |

1.2设计要求

设计合理，符合现场使用条件，必要时需与招标方取得联系。

1.3交货时间:自合同签订之日起    1    个月内到达交货地点。

交货地点：      神华准能供电公司220kV变电站     。

- 使用条件

使用环境：  室外   。

最高温度：   45   。

最低温度：   -37   。

年平均气温：   9   。

环境相对湿度：   54%   。

地震烈度：   8  。

安装地点及用途：   安装于供电公司院内用于低压配电  。

海拔高度：   1300m   。

污秽等级：   III   。

3.技术参数及技术要求

3.1 配电柜技术参数

*3.1.1型号：  MNS

3.1.2 额定工作电压： 400V

3.1.3 额定绝缘电压： 690V

3.1.4 额定脉冲耐受电压：8000V

3.1.5 过电压等级：Ⅲ

3.1.6 污染等级：3级

3.1.7 额定频率：50 HZ

3.1.8 主母线额定电流：各段母线额定电流依甲方提供图纸配置

3.1.9主母线额定峰值耐受电流：220kA

3.1.10 主母线额定短时耐受电流（1s）：100 kA

3.1.11外壳：工程灰（RAL 7035色标）

3.1.12防护等级(按IEC529)：外壳防护等级为IP4X，内部防护等级为IP2X

3.1.13低压配电柜技术参数依据甲方提供图纸配置

3.1.14电流互感器：依据甲方提供图纸（推荐与配电柜生产厂家长期合作的优质配套产品）

3.1.15数显仪表: 依据甲方提供图纸（推荐与配电柜生产厂家长期合作的优质配套产品）

3.1.16开关柜外形尺寸（宽×深×高）（mm）：600×1000×2200。

3.2 双电源进线开关技术参数

*3.2.1 双电源进线开关型号：ATS400 S-CB 021 R320 4P

3.2.2额定工作电压： 400 V

3.2.3额定频率： 50Hz

3.2.4额定绝缘电压： 690V

3.2.5额定电流In：320A

3.2.6额定脉冲冲击电压： 12kV

3.2.7额定极限、运行短路分断能力：依甲方提供图纸

3.2.8双电源进线开关数量、配置：依甲方提供图纸

3.3 配电断路器

3.3.1额定频率： 50Hz

3.3.2额定工作电压： 400V

3.3.3 额定绝缘电压： 690V

3.3.4 额定脉冲电压： 6kV

3.3.5 额定极限、运行短路分断能力：依甲方提供图纸

3.3.6配电断路器数量、配置：依甲方提供图纸

3.4技术要求

3.4.1 采用柜型按本技术招标文件货物需求一览表所列，柜架及隔板采用优质敷铝锌钢板，壳体由刚性框架组成，框架结构用不小于2.0mm厚的进口敷铝锌板，面板采用冷轧钢板(厚度不小于2mm)静电喷塑，内部分隔板也选用不小于2mm厚敷铝锌板。柜体全部金属结构件做防腐处理。开关柜应采取措施以抑制涡流产生。柜体具有足够的机械和电气强度，能承受运输、安装外力和事故短路时电动力的影响而不损坏。

3.4.2 每台抽屉式开关柜依据甲方提供图纸配置，每个出线单元应为完全抽出式，各抽屉应相互隔离开，柜体内部分隔型式为4b型；开关柜内框架开关不允许叠装，也不允许混装。

3.4.3 开关柜为自然通风式，顶板装有释压装置。

3.4.4 低压开关柜应基本由器件室、母线隔室、电缆连接隔室、横向接线隔室(连接柜与柜间的控制电缆)组成。

3.4.5 开关柜应装设吊耳。其结构应保证操作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。

3.4.6 开关柜的出线方式为后出线。每台开关柜后面设有电缆室；电缆室应考虑大截面电缆的弯曲半径，并带有电缆固定装置；开关柜底部应带密封板。

3.4.7 抽屉式开关柜为完全抽出型，柜体为组合式结构，框架采用模数设计，单面操作。开关柜相同规格的抽屉和元件应具备良好的互换性。

3.4.8 抽出式部件应具有工作、试验及抽出三个位置，并且在每个位置都应与开关柜保持机械上的联锁。

3.4.9 断路器及柜内其他元件

3.4.9.1 低压断路器各参数依甲方提供图纸。

3.4.9.2 全部仪器的内部布线、控制设备、电源、报警和照明线路均应耐受2000V工频交流电压，导线截面为不小于2.5平方毫米的铜线。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的共计    7台低压配电柜等均由投标方提供。

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量（每台） | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 （使用说明书） | 3套 | 合同签订1个月内 |
| 2 | 检验合格证书 | 3套 | 合同签订1个月内 |
| 3 | 产品说明书 | 6套 | 合同签订1个月内 |

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在        日内，补齐、更换。招标方将 2 套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在低压配电柜组装、调试、试运以及整机质量保证期内，投标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标人提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2 技术培训

设备安装后，投标方要为招标方人员提供必要的技术培训，其中投标方在设备安装现场进行培训，培训时间：  1   周。

7.安装调试、性能测试及考核验收

7.1 安装调试

设备到货后，设备安装、调试由投标方技术服务人员负责完成，招标方人员协助。整个系统的安装质量、设备调试及现场技术培训均由投标方负责。在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责。

7.2验收

设备在上述考核合格后，按照中国国家相关标准和合同规定的要求验收，设备予以验收。

8.质量保证

整机的质量保证期限为12个月，质保期从设备安装、调试、考核、验收合格双方签字后开始算起。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。

9.2 维修支持

投标方应在报价中说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。如招标方是否可得到投标方在专业维修点的帮助；对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方如何以最快的速度给予支持。

第八包：中心区变电站综合自动化系统技术要求

1.货物需求

*1.1货物需求一览表(不局限以下内容,投标方详细描述每台套包括部件的名称、规格型号、数量 、生产厂家）。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心区变电站综合自动化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 监控主机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机兼操作员及工程师工作站、数据服务器 | 配套(国内知名品牌) | 台 | 2 |  |  |
| 2 | KVM延长器 | 瑞创 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 屏体 | 配套 | 面 | 1 |  |  |
| 二 | 数据通信网关机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | I区通信网关机 | PCS-9799C | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 屏体 | 配套 | 面 | 1 |  |  |
| 三 | 网络通讯柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 站控层交换机 | PCS-9882AD-S | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 间隔层交换机 | PCS-9882AD-S | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 规约转换装置 | PCS-9794A | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 屏体 | 配套 | 面 | 1 |  |  |
| 四 | 公用测控柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共测控装置 | PCS-9705B-D-H2 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 时钟同步装置 | PCS-9785-H2 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 屏体 | 配套 | 面 | 1 |  |  |
| 五 | 110kV线路保护测控柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线路保护测控装置 | PCS-943A-DA-G-C | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 过程层中心交换机 | PCS-9882BD-S | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 屏体 | 配套 | 面 | 1 |  |  |
| 六 | 变压器保护测控柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器保护装置 | PCS-978T1-DA-G | 台 | 4 |  | 主后一体，双套配置 |
| 2 | 变压器测控装置 | PCS-9705A-D-H2 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 过程层交换机 | PCS-9882BD-S | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 屏体 | 配套 | 面 | 2 |  |  |
| 七 | 10kV保护测控装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV分段保护测控 | PCS-9616D-D | 台 | 1 |  | 充电保护PCS-9616C需更换为PCS-9616D-D,安装于开关柜 |
| 2 | 10kV电压并列装置 | PCS-9662D | 台 | 1 |  | 安装于开关柜 |
| 3 | 10kV母线测控装置 | PCS-9705BS-H2 | 台 | 2 |  | 安装于开关柜 |
| 八 | 后台监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 32寸弧形液晶显示器 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 打印机 | 配套 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 后台监控系统软件 | PCS-9700监控软件 | 套 | 1 |  |  |
| 九 | 通信线缆 |  |  |  |  | 满足实际工程需要 |
| 1 | 屏蔽双绞线 | 屏蔽双绞线 | m | 按需 |  |  |
| 2 | 超五类网络通信线 | 超五类网络通信线 | m | 按需 |  |  |
| 3 | 铠装光缆 | 铠装光缆 | m | 按需 |  |  |
| 十 | 智能设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主变高压侧智能柜 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 合并单元智能终端一体装置 | PCS-222CG-G | 台 | 4 |  |  |
| 1.2 | 屏体 | 配套 | 面 | 2 |  |  |
| 2 | 主变低压侧智能装置 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 合并单元智能终端一体装置 | PCS-222CG-G或 | 台 | 4 |  | 安装于主变低压侧开关柜 |
| 3 | 主变本体智能柜 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 本体合并单元 | PCS-221GB-G | 台 | 4 |  |  |
| 3.2 | 本体智能终端 | PCS-222TU-H2 | 台 | 2 |  |  |
| 3.3 | 屏体 | 配套 | 面 | 2 |  |  |
| 4 | 110kV线路智能柜 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 合并单元智能终端一体装置 | PCS-222CG-G | 台 | 2 |  |  |
| 4.2 | 屏体 | NR-G51 户外柜 | 面 | 2 |  |  |
| 5 | 110kV母线智能柜 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 母线合并单元 | PCS-221N-G-H3 | 台 | 2 |  |  |
| 5.2 | 母线智能终端 | PCS-222C-I | 台 | 2 |  |  |
| 5.3 | 屏体 | 配套 | 面 | 2 |  |  |
| 十一 | 资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术资料 |  | 套 | 6 |  |  |
|  | （使用说明书） |  |  |  |  |  |
| 2 | 检验合格证书 |  | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 产品说明书 |  | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 图纸 |  | 套 | 6 |  |  |

备注：变电站综自系统、10kV保护测控系统为南瑞继保生产，考虑到新旧设备兼容、正常通信以及投运后的运行维护管理，推荐使用南京南瑞继保电气有限公司、珠海优特电力科技股份有限公司、思源电气股份有限公司设备。

1.2设计要求

设计合理，符合现场使用条件，必要时需与招标方取得联系。

1.3交货时间:自合同签订之日起    1    个月内到达交货地点。

交货地点：    神华准能供电公司中心区变电站     。

- 使用条件

使用环境：   室内   。

最高温度：   45   。

最低温度：   -37   。

年平均气温：   9   。

环境相对湿度：   54%   。

地震烈度：   8  。

安装地点及用途：   中心区变电站、用于保护测控 。

海拔高度：   1300m   。

污秽等级：   III   。

- 技术参数及技术要求

3.1技术参数

3.1.1主变保护测控装置技术参数及要求

3.1.1.1主变保护技术参数

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差动速断动作时间 | ms | ≤20（1.5倍整定值） |
| 2 | 比率差动动作时间 | ms | ≤30（2倍整定值） |
| 3 | 差动速断动作精度误差 |  | 不超过±5% |
| 4 | 后备保护电流定值误差 |  | 不超过±5% |
| 5 | 后备保护电压定值误差 |  | 不超过±5% |
| 6 | 后备保护时间定值误差 |  | 当延时时间为0.1s~1s时，不应超过±25ms；延时时间大于1s时，不超过±2.5% |
| 7 | 后备保护方向元件动作范围边界误差 |  | 不超过±3 |
| 8 | 测量电流、电压量误差 |  | ≤0.2% |
| 9 | 有功功率、无功功率测量误差 |  | ≤0.5% |
| 10 | 电网频率测量误差 | Hz | ≤0.01 |
| 11 | 事件顺序记录（SOE）分辨率 | ms | ≤1 |
| 12 | 状态量变位传送时间（至站控层） | s | ≤1 |
| 13 | 控制执行命令从生成到输出的时间 | s | ≤1 |

3.1.1.2主变保护技术要求

3.1.1.2.1  比率差动及差动速断保护，应满足工程中制动系数的要求，跳各侧开关，并提供3组同步接点输出。

3.1.1.2.2  非电量保护：包括本体重瓦斯、本体轻瓦斯、有载调压重瓦斯、有载调压轻瓦斯、油温、油位异常、压力释放、冷却器全停等。非电量保护（除需经保护装置延时的信号外）直接起动装置跳闸回路，且保护动作应自动记录。并提供3组同步接点输出。

3.1.1.2.3  高压侧复合电压闭锁过流保护,一段二时限。

3.1.1.2.4  高压侧间隙零流、零压保护,一段二时限。

3.1.1.2.5  高压侧中性点零流方向保护,一段二时限。

3.1.1.2.6  低压侧复合电压闭锁过流保护,一段三时限,第三时限跳闸同时并闭锁备自投。

3.1.1.2.7  低压侧系统采用电阻接地时，配置零序过流保护，设三段，每段一时限。

3.1.1.2.8  高压侧过负荷发信，过流闭锁有载调压，启动风冷保护。

3.1.2 110KV线路保护测控装置技术参数及要求

3.1.2.1 110kV线路保护测控技术参数

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流精工范围 |  | 测量范围下限为0.05 In，上限为20In～40 In，在电流为0.05 In～（20 In～40In）时，测量误差≤5%（相对误差）或0.02 In（绝对误差），但在0.05 In以下范围用户应能整定并使用，实际故障电流超过电流上限（20 In～40In）时，保护装置不误动不拒动 |
| 2 | 电压精工范围 | V | 0.01Un—1.1Un |
| 3 | 距离I段暂态超越 |  | ≤5% |
| 4 | 相间距离I段动作时间 | ms | 不大于30ms（0.7倍整定值） |
| 5 | 接地距离I段动作时间 | ms | 不大于30ms（0.7倍整定值） |
| 6 | 零序过流I段动作时间 | ms | 不大于25ms（1.2倍整定值） |
| 7 | 整组动作时间 | ms | 近端故障不大于20ms； 远端故障不大于30ms |
| 8 | 交流电流回路过载能力 |  | 2 In，连续工作；10 In，10s；40 In，1s |
| 9 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2 In，连续工作；1.4 In，10s |
| 10 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1VA |
| 11 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5VA(In=1A) ≤1VA（In=5A） |
| 12 | 装置直流消耗 | W | ≤30W(工作时) ≤50W（动作时） |
| 13 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于5A； 触点断开容量为不小于50W |
| 14 | 其它触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于2A； 触点断开容量为不小于30W |
| 15 | 测量电流、电压量误差 |  | ≤0.2% |
| 16 | 有功功率、无功功率测量误差 |  | ≤0.5% |
| 17 | 电网频率测量误差 | Hz | ≤0.01 |
| 18 | 事件顺序记录（SOE）分辨率 | ms | ≤1 |
| 19 | 状态量变位传送时间（至站控层） | s | ≤1 |
| 20 | 控制执行命令从生成到输出的时间 | s | ≤1 |

3.1.2.2线路保护技术要求

3.1.2.2.1 110kV线路应配置一套线路保护，每套保护均具有完整的后备保护。

3.1.2.2.2 110kV线路保护均应含三相一次重合闸功能。重合闸可实现三重和停用方式。

3.1.2.2.3 110kV线路保护设有三段相间和接地距离、四段零序方向过流和三段相电流过流保护。

3.1.2.2.4 装置含操作箱及电压切换回路。

3.1.2.2.5 线路两侧保护、远方跳闸保护选型应一致，主保护的软件版本与硬件应完全一致。

3.1.2.2.6在空载、轻载、满载等各种工况下，在线路保护范围内发生金属性和非金属性（不大于100Ω）的各种故障时，线路保护应能正确动作。系统无故障、外部故障、故障转换、功率突然倒向以及系统操作等情况下保护不应误动。

3.1.2.2.7线路保护装置需考虑线路分布电容、变压器（励磁涌流）等所产生的暂态及稳态过程的谐波分量和直流分量的影响，有抑制这些分量的措施。

3.1.2.2.8每一套线路保护都应自身带有故障录波、测距及事件记录功能，并能提供相应的远方通讯和分析软件。

3.1.2.2.9手动合闸或重合于故障线路上时，保护应能可靠瞬时三相跳闸。手动合闸或重合于无故障线路时应可靠不动作。

3.1.2.2.10保护装置应保证出口对称三相短路时可靠动作，同时应保证正方向故障及反方向出口经小电阻故障时动作的正确性。

3.1.2.2.11保护装置在各种工作环境下（包括就地下放的环境），应能耐受雷击过电压、一次回路操作、开关场故障及其它强电磁干扰作用，不应误动或拒动。

3.1.2.2.12保护装置在电压二次回路断线(包括三相断线)或短路时应闭锁有可能误动的保护，并发出告警信号；保护装置在电流二次回路断线时应能发出告警信号，并可选择允许保护跳闸。

3.1.2.2.13重合闸装置起动后应能延时自动复归，重合闸应具有停用或闭锁（断路器低气压、重合闸装置故障、重合闸被其他保护闭锁等）回路。

3.1.2.2.14保护装置应具有对时功能，推荐采用RS-485 串行数据通信接口接收时间同步系统发出的IRIG-B（DC）时码作为对时信号源。保护应具备通信管理功能，与计算机监控系统和保护及故障信息管理子站系统通信，通信规约采用IEC61850或103，接口采用以太网或RS-485 串口。

3.1.2.2.15为便于调试，保护装置上应设置打印机接口。

3.1.3后台系统技术参数及要求

| 序号 | 参 数 名 称 |  | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流量、电压量测量误差 |  | ％ | ≤0.2 |
| 2 | 有功功率、无功功率测量误差 |  | ％ | ≤0.5 |
| 3 | 电网频率测量误差 |  | Hz | ≤0.01 |
| 4 | 模拟量越死区传送整定最小值 |  |  | ≥0.1％（额定值），并逐点可调 |
| 5 | 事件顺序记录分辨率（SOE） | 站控层 | ms | ≤2 |
|  |  | 间隔层测控单元 | ms | ≤1 |
| 6 | 模拟量越死区传送时间（至站控层） |  | s | ≤2 |
| 7 | 状态量变位传送时间（至站控层） |  | s | ≤1 |
| 8 | 模拟信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） |  | s | ≤3 |
| 9 | 状态量变化响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） |  | s | ≤2 |
| 10 | 控制执行命令从生成到输出的时间 |  | s | ≤1 |
| 11 | 控制操作正确率 |  | ％ | 100 |
| 12 | 站控层平均无故障间隔时间（MTBF） |  | h | ≥20 000 |
| 13 | 间隔级测控单元平均无故障间隔时间 |  | h | ≥30 000 |
| 14 | 站控层主机兼操作员工作站的CPU平均负荷率 | 正常时（任意30min内） | ％ | ≤30 |
|  |  | 电力系统故障（10S内） | ％ | ≤50 |
| 15 | 网络平均负荷率 | 正常时（任意30min内） | ％ | ≤20 |
|  |  | 电力系统故障（10S内） | ％ | ≤40 |
| 16 | *模数转换分辨率 |  | bit | ≥14 |
| 17 | 实时数据库容量 | 模拟量 | 点 | ≥2000 |
|  |  | 状态量 | 点 | ≥5000 |
|  |  | 遥控 | 点 | ≥500 |
|  |  | 计算量 | 点 | ≥2000 |
| 18 | 历史数据库存储容量 | 历史曲线采样间隔 | min | 1～30，可调 |
|  |  | 历史趋势曲线，日报，月报，年报存储时间 | 年 | ≥2 |
|  |  | 历史趋势曲线数量 | 条 | ≥300 |

3.1.4公用测控装置技术参数及要求

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流量、电压量测量误差 | % | ≤0.2 |
| 2 | 有功功率、无功功率测量误差 | % | ≤0.5 |
| 3 | 电网频率测量误差 | Hz | ≤0.01 |
| 4 | 模拟量越死区传送整定值 | % | <0.1额定值，并逐点可调 |
| 5 | 事件顺序记录分辨率（SOE） | ms | ≤1 |
| 6 | 模拟量越死区传送时间（至站控层） | s | ≤2 |
| 7 | 状态量变位传送时间（至站控层） | s | ≤1 |
| 8 | 模拟信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） | s | ≤3 |
| 9 | 状态量变化响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） | s | ≤2 |
| 10 | 控制执行命令从生成到输出的时间 | s | ≤1 |
| 11 | 控制操作正确率 | % | 100 |
| 12 | 间隔级测控单元平均无故障间隔时间 | h | ≥30000 |

3.1.5远动通讯装置技术参数及要求

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟量越死区传送整定值 |  | % | <0.1额定值，并逐点可调 |
| 2 | 事件顺序记录分辨率（SOE） |  | ms | ≤2 |
| 3 | 模拟信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） |  | s | ≤3 |
| 4 | 状态量变化响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口） |  | s | ≤2 |
| 5 | 控制执行命令从生成到输出的时间 |  | s | ≤1 |
| 6 | 双机系统可用率 |  | % | ≥99.9 |
| 7 | 控制操作正确率 |  | % | 100 |
| 8 | 站控层平均无故障间隔时间（MTBF） |  | h | ≥20000 |
| 9 | 双机自动切换至功能恢复时间 |  | s | ≤30 |
| 10 | 实时数据库容量 | 模拟量 | 点 | ≥5000 |
|  |  | 状态量 | 点 | ≥10000 |
|  |  | 遥控 | 点 | ≥3000 |
|  |  | 计算量 | 点 | ≥2000 |
| 11 | 历史数据库存储容量 | 历史曲线采样间隔 | min | 1~30（可调） |
|  |  | 历史趋势曲线，日报，月报，年报存储时间 | 年 | ≥2 |
|  |  | 历史趋势曲线数量 | 条 | ≥300 |

3.1.6时间同步装置技术参数及要求

3.1.6.1 时间同步装置技术参数

| 序号 | 参 数 名 称 |  |  | 单位 | 标 准 参 数 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北斗接收器 和天线 | 接收灵敏度 |  | dBmW | －127.6 |
| 2 |  | 授时精度 |  | ns | ≤100（单向） |
| 3 | GPS接收器 和天线 | 接收器接收灵敏度 |  | dBW | 捕获<－160，跟踪<－163 |
| 4 |  | 接收器捕获时间 |  | min | 热启动时＜2 min 冷启动时＜20 min |
| 5 |  | 接收器时间准确度 |  | μs | 优于1（1pps，相对于UTC） |
| 6 |  | 接收天线灵敏度 |  | dBW | ≤－163 |
| 7 | 地面有线授 时网络 | 物理接口： |  |  | 满足G.703 标准 |
| 8 |  | 数据速率 |  | bit/s | 2.048M（＋/－50ppm） |
| 9 |  | 同步方式 |  |  | 设备本端同步/提取同步 |
| 10 | 时间输出 | 脉冲信号 | 宽度 | ms | 10～200 |
| 11 |  |  | 准时沿 | ns | TTL电平：上升沿，上升时间≤100； RS-422、RS-485：上升沿，上升时间≤100； 光纤：上升沿，上升时间≤100； 静态空接点：上升沿，上升时间≤1 |
| 12 |  |  | 准确度 | μs | TTL电平：≤1； RS-422、RS-485：≤1； 光纤：≤1； 静态空接点：≤3 |
| 13 |  | IRIG-B（DC）码准确度 |  | μs | ≤1 |
| 14 |  | IRIG-B（AC）码时间准确度 |  | μs | ≤20 |
| 15 |  | 串行报文时间准确度 |  | ms | ≤5 |
| 16 |  | 网络授时 时间准确度 | NTP、SNTP | ms | ≤10 |
| 17 |  |  | pTP | μs | ≤1 |
| 18 | 守时单元 | 频率准确度 |  |  | 恒温晶体钟：≤3×10-10 |
| 19 |  | 保持时间 |  | min | 恒温晶体钟：≥60 |
| 20 |  | 内部电池 |  | h | ≥6 |
| 21 | 电源 | 交流电源 |  |  | 电压：220 V，－20％～＋15％； 频率：50 Hz，±5％； 谐波含量小于5％ |
| 22 |  | 直流电源 |  |  | 电压：220/110/48V，－20％～＋15％； 纹波系数：小于5％ |
| 23 |  | 供电方式 |  |  | 双电源供电 |
| 24 | 可靠性（MTBF） |  |  | h | ≥25000 |

3.1.6.2 时间同步装置技术要求

3.1.6.2.1 全站设一套卫星时钟对时系统。

3.1.6.2.2 主时钟采用双重化配置。正常情况下，主时钟屏内两台主时钟的时间信号接收单元分别独立接收GPS卫星和北斗卫星发送的时间基准信号；当某一主时钟的时间信号接收单元发生故障时，该主时钟应能自动切换到另一台主时钟的时间信号接收单元接收到的时间基准信号，实现时间基准信号互为备用。时间信号同步系统应具有时间保持功能。当接收不到外部时间基准信号时，系统仍能保持一定的走时准确度，使主时钟输出的时间同步信号仍能保持一定的准确度。

3.1.6.2.3 时间同步系统配置的GPS主时钟及时间同步信号扩展装置设备用于实现变电站内计算机监控系统、保护装置、故障录波器和DCS等设备的时间同步，应能提供满足这些设备需要的各种时间同步信号。

3.1.6.2.4 GPS主时钟的时间信号接收单元应能接收GPS卫星发送的协调世界时（UTC）信号作为外部时间基准信号。正常情况下，主时钟屏内两台主时钟的时间信号接收单元独立接收GPS卫星发送的时间基准信号；当某一主时钟的时间信号接收单元发生故障时，该主时钟应能自动切换到另一台主时钟的时间信号接收单元接收到的时间基准信号，实现时间基准信号互为备用。

3.1.6.2.5  GPS主时钟应具有内部守时钟，当主时钟接收到外部时间基准信号时，被外部时间基准信号同步；当接收不到外部时间基准信号时，保持一定的走时准确度，使主时钟输出的时间同步信号仍能保持一定的准确度。当外部时间基准信号接收恢复时，自动切换到正常状态工作，切换时间应小于0.5S，切换时主时钟输出的时间同步信号不得出错。

3.1.6.2.6 输出的时间信号应满足秒(1PPS)、分(1PPM)、时(1PPH)、IRIG-B（CD）时码、IRIG-B（AC）时码以及串口等方式。

3.1.6.2.7应具有时间信号扩展功能，以满足用户不同要求方便地扩展时间同步信号的输出数量。

3.1.6.2.8应具有工作状态指示、告警显示功能。

主时钟面板上应有下列工作状态指示：主时钟电源正常；外部时间基准信号锁定（接收外部时间基准信号正常），当外部时间基准信号输入冗余配置时应指示当前起作用的一个；1PPS时间信号输出。

3.1.6.2.9时间同步信号扩展装置的面板上应有下列工作状态指示：电源正常指示；所接收的外部时间基准信号是否正常，指示所锁定的外部时间基准信号通道；1PPS时间信号输出。

3.1.6.2.10主时钟装置应有下列告警信号输出：电源消失（两个电源分别告警）；主时间基准信号消失；冗余时间基准信号消失；

告警信号的电接口类型为继电器空接点，接点耐压>250V DC。

3.1.6.2.11 主时钟屏和时钟间同步信号扩展屏应有时间显示功能，显示年、月、日、时、分、秒。

3.1.6.2.12应采用交、直流两路电源供电，任何一路电源消失，主时钟屏和时钟间同 步信号扩展屏仍保持正常工作。

3.2特殊要求

*3.2.1中标方负责综合自动化系统的设计、安装、调试、投运，直至设备正常运行，并提供施工图纸、竣工图纸等相关资料。

*3.2.2  中标方负责原设备拆除并搬运至指定位置。

*3.2.3中标方要进行现场踏勘，对招标方现场设备进行了解，确定并免费提供新设备安装调试所需一切原件、配件及材料。所需电缆、光缆的种类、数量由中标方按设计提供，并随设备运至设备安装地点。

*3.2.4中标方负责完成新系统安装后与现有微机五防装置正常通信，并实现全部五防功能。

*3.2.5中标方负责完成新系统安装后与现有10kV保护测控系统正常通信，并实现保护测控功能。

*3.2.6中标方负责完成新系统安装后与现有调度系统正常通信，并实现调度信息的传输功能。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的共计    1套中心区变电站综合自动化系统，包括主变保护测控装置2套；110KV线路保护测控装置2套；后台系统1套；公用测控装置1套；远动通讯装置1套；时间同步装置1套等均由投标方提供。

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量（每台） | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 （使用说明书） | 6套 | 合同签订1个月内 |
| 2 | 检验合格证书 | 6套 | 合同签订1个月内 |
| 3 | 产品说明书 | 6套 | 合同签订1个月内 |
| 4 | 图纸 | 6套 | 合同签订1个月内 |

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在        日内，补齐、更换。招标方将 2 套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在中心区变电站综合自动化系统组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标人提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2 技术培训

设备安装后，投标方要为招标方人员提供必要的技术培训，其中投标方在设备安装现场进行培训，培训时间：  1   周。

7.安装调试、性能测试及考核验收

7.1 安装调试

设备到货后，设备安装、调试由投标方技术服务人员负责完成。整个系统的安装质量、设备调试及现场技术培训均由投标方负责。在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责。

7.2验收

设备在上述考核合格后，按照中国国家相关标准和合同规定的要求验收，设备予以验收。

8.质量保证

整机的质量保证期限为12个月，质保期从设备安装、调试、考核、验收合格双方签字后开始算起。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。

9.2 维修支持

投标方应在报价中说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。如招标方是否可得到投标方在专业维修点的帮助；对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方如何以最快的速度给予支持。