不断轨自动轨道衡招标技术要求

1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不断轨自动轨道衡 | 套 | 2 | 自合同生效起2个月内 |

1.2交货地点：神华准能大准铁路公司薛家湾站、丹洲营站。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：不断轨自动轨道衡

2.1.2生产厂家及型号：

2.2气候条件及工作环境

年平均温度5.3～7.6℃；最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃；年降水量为231～459.5mm；年蒸发量为1824.7～2896.1mm；海拔高度为1300m；该地区的地震等级为7级；空气最大相对湿度：当地平均相对湿度 54%，在﹢25℃时相对湿度不大于90%；工作场所灰尘、煤尘大，露天作业。投标方提供的设备保证能在上述气候条件及环境下正常运行。

2.3供电电源条件

招标方提供AC 220V电源，电压变化范围-15%～+10%，频率变化范围50HZ±1%。投标人保证提供的设备能在上述条件及环境下正常运行。

2.4设备用途：不断轨自动轨道衡安装在大准铁路薛家湾站和大准铁路丹洲营站，用于重车货物计量称重和超载卡控。现场采用室外机柜存放设备，通过光缆传输分别将检测数据送至薛家湾车站通讯机房和丹洲营车站通讯机房，薛家湾车站和丹洲营车站分别设置查看终端，然后通过大准铁路内网将轨道衡数据传输至大准铁路车务段和大准公司，在大准铁路车务段设置查看终端，并在大准公司预留终端接口。接入车务段既有大屏显示时要考虑与既有设备的软件兼容问题。轨道衡超吨时自带提示功能，发现故障车辆及时进行报警，段调人员通过终端查看，将故障信息及时通知相关车站进行处理。

3.技术规格及要求

3.1技术要求

3.1.1设计线路坡度：≤0.3%；

3.1.2地耐力：≥12t/m2 。

*3.1.3接口兼容：系统按照《铁路货检安全监控与管理系统设备设施配置要求和接口约定》的通知（运营货管函〔2014〕150号）文件提供接口，可与超偏载检测、预确报、车号等系统集成，从而提供关于每辆车辆的计量数据、对应车号信息等，便于故障处理和工作管理。

3.1.4轨道衡结构形式为不断轨无梁式、无基坑、双向动态自动计量、动力牵引称重节数不限；

3.1.5轨道衡设计合理、技术先进、性能优良、安全可靠，操作性能好，易维修保养，使用寿命长，能使用连续称量作业的要求；

*3.1.6轨道衡具有以下主要特征：

1）属于国家批准生产的标准产品；

2）投标方提供的全套设备均应是近六个月内制造的全新产品；

3）结构牢固，有足够的强度和刚度，能适应重载、超载和冲击载荷；

4）不称量时，不限速；

5）车辆过衡时无冲击现象；

6）台面结构设计长度科学，称量精度高；

7）软、硬件先进且运行可靠，长期稳定；

8）维护量极小；

9）正常使用年限≥20年。

3.1.7应配有车号识别系统，并具有以下功能：

- 1）自动识别各种已装标签的机车、车辆、集装箱等；

- 2）自动识别车次，自动识别客、货车；

- 3）自动识别列车方向，自动计轴计辆，自动测速；

- 4）自动提取标签信息（如车号、皮重、车型，以及预先写入的信息）；

- 5）自动存储，标签内存采用EEPROM芯片，具有可读写功能；

- 6）自动统计；

- 7）系统自检；

- 8）车辆标签是无源的，内部电路不含有任何微波器件，电路设计科学简单，标签外部封装牢固致密，防水防潮，标签寿命长，无需维护，可以在恶劣的环境下稳定工作，风、雪、冰、油、脏物、化学腐蚀、振动、冲击及电磁波等对其系统性能无影响；

- 9）信息编码采用变频式FSK方式，射频载波信号是连续发射的，具有较窄的发射接收带宽，抗干扰能力强；

10）地面读出器与标签之间的数据传输系统应适应较宽的车速范围。

*3.1.8产品符合《铁道部关于印发铁路货运安全监控与管理系统总体技术规范》（铁运〔2013〕56号）的通知拟定的技术条件。

*3.1.9该系统可实现与货检安全检测监控和管理平台及其子系统的信息互联接口，符合资源共享和整体功能发挥的要求。

3.2主要设备技术参数要求

3.2.1称重台

- 额定称量：100t允许超载150% 。

- 计量方式：双向全自动动态称量。

- 称量速度：5--35km/h，不计量时通过速度不限。

- 准确度：优于JJG234--2012 《自动轨道衡检定规程》的允差规定。

- 灵敏度：加减20kg砝码有大于10kg的变化。

- 输出方式：CRT显示序号、车号、车速、毛重、皮重、净重、票重、盈亏、累计、日期、操作员并有制表、查询、统计、计量结果长期保存等功能。

- 系统自检，零点自动跟踪，数据可远距离传输。

- 适用电源条件：AC220v+10%（-15%），50HZ，系统电源功耗小于500VA。

- 工作条件：温度-45℃-- +75℃。

- 零点漂移：系统零点漂移60min不大于1d。

- 识别方式：全模拟量无开关识别。

- 有安全生产许可证，具备轨道衡车号识别系统。

- 具有数据远传及联网功能。

- 操作方式：全汉字系统显示，计量时可无人操作也可人工值班操作。

- 压力传感器：精度0.3‰；防水、防磁、抗冲击、抗侧倾等能力强。

- 设有防高压接地系统和屏蔽系统二组，计算机电源及通道皆采取了屏蔽措施。

- 秤体与轨道电路有绝缘装置，传感器整体屏蔽在钢结构中。（按CCITT标准：10/200US波，幅值5KV冲击，残压小于20V-40V）

- 具有自动诊断功能及防丢车措施，当设备一旦出现故障，能自动显示故障情况并自动将故障记录存盘，通过打印机输出。

- 具有机车称重超速行驶时自动报警功能。

3.2.2车号识别系统技术参数

- 1）车号识别系统工作频段：910.10MHz，912.10MHz，914.14MHz；

- 2）识别精度≥99.9999%；

- 3）工作方式：微波反射调制；

- 4）编码方式：采用与ISO－10374和AAR918－94兼容的变形FSK；

- 5）适应车速：0～100km／h；

- 6）工作距离：0～6m；

- 7）适应环境：室外设备　　室内设备；

8）温　　度：－50℃—＋85℃　　－20℃—＋75℃；

9）相对温度：≤95％　　　　　　　≤85％；

- 10）标签内存：128bit；

- 11）车辆标签：属性码、车种、车型、车号、换长、制造厂及制造日期。

- 12）机车标签：属性码、任务性质、车次、机车型号、配属路局、配属段。

- 13）外壳封装：密封、不受气候影响的非金属材料

- 14）编程；标签具有由用编程并对写入标签的具有差错校验和检查功能。

- 15）外壳封装：密封、不受气候影响的非金属材料。

- 16）振动冲击应符合《TB/1394－93》标准。

- 17）存储温度：标签能在极限温度＋85℃～＋125℃和－50℃～60℃条件下，存储3小时，并保证标签数据的完整性。

- 18）半功率束宽：纵向120°，横向45°。

- 19）RF射频装置。

- 20）传输速度：≥ 10kbit／s。

- 21）发射带宽：5KHZ。

- 22）输出功率：≤1.6W。

3.2.3防雷系统技术性能及参数

# 1) 室外防雷

由于钢轨具有良好的导电性，雷击时大电流经常通过钢轨传导到设备，造成设备被雷击，所以对钢轨引导的电流必须有效泄放，以杜绝传导到电气设备。具体如下：

2)、室内防雷

由于大部分雷击由室内电源引入，所以对电源采取加强防雷措施，具体如下：

# 3) 信号防雷

数据采集仪每一通道都有信号隔离模块，具备信号防雷功能。

# 4) 其他

超偏载设备技术要求接地电阻必须＜4Ω，为了保证地线施工质量及日常使用过程中的检测、每台设备免费赠送接地摇表一只，以便随时对地线电阻进行检测。

3.2.4工控机

- IPC-610-I7 3770/8G/1T；

- 板载千兆网口*1；

- 内存：8GB DDR4；

- USB鼠标键盘；

- 串口*2；

- windows server2003 32位企业版,(C盘150G,D盘750G,E盘100G)。

- 3.2.5数据分析终端

1）CPU:Intel四核I7；

2）显卡：2G独显；

3）内存：8GB DDR4；

4）工作电压：220V；

5）显示器：27寸平面液晶显示器。

3.2.5机柜

1）分体安装方式，采用隔热设计，密封性能可靠；

2）防护等级可达IP65；

3）箱内包含稳压电源、交流接触器、空气断路器，控制器等设备；

4）用安装板安装，安装板可移动；

5）尺寸60cm*60cm。

3.1.6打印机

- 票据针式打印机（平推式）

- 点阵击打式

- 双向逻辑查找

- 82列(在10cpi下)

- 24针

- 打印头寿命：4亿次/针

- 黑色色带芯S010076，黑色色带架S015583/S015290

- 400万字符（信函模式），800万字符（草体模式）

- 7份（1份原件+6份拷贝）

- 128KB

- USB2.0（全速）接口，IEEE-1284双向并口

- 打印分辨率,360dpi

- 14种国际字符集和一种法定字符集：USA，France，Germany，UK，Denmark I，Sweden，Italy，Spain I，Japan，Norway，Denmark II，Spain II，Latin America，Korea，Legal

- 位图字体：宋体24×24，黑体24×24，Epson Draft，Epson Roman，Epson Sans Serif，Epson OCR-B

- 可缩放字体：4种

- 条码字体：8种

- 平均无故障时间10000小时

- 产品尺寸386×306×185mm

- 产品重量约3.8kg

- 系统平台Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista

- 电源电压AC 220-240V，50/60Hz

- 电源功率约31W（工作时，ISO/IEC10561信函模式）

- 3技术标准

轨道衡的设计、制造、安装和检定均采用下述标准的最新版本或修订本：

3.3.1动态电子轨道衡技术条件GB11885；

3.3.2中华人民共和国自动轨道衡检定规程JJG234-2012；

3.3.3计算机站场地技术要求GB2887；

3.3.4电阻应变称重传感器GB7551；

3.3.5称重显示控制器技术条件GB7224。

3.3.6中国铁路总公司运输局运营货管［2014］150号《铁路货检安全监控与管理系统设备设施工配置要求和接口约定》。

3.3.7运铁运［2013］26号《铁道部关于“十二五”铁路货运设备设施建设的实施意见》。

3.3.8铁运［2013］56号 原铁道部关于印发《铁道货运安全检测监控与管理系统总体技术规范》的通知。

3.3.9信应用函［2012］15号《铁路货检安全监控与管理系统总体方案评审意见》及附件《铁路货检安全监控与管理系统总体方案》。

3.3.10运营货管［2008］196号《关于印发货检站安全集中监控系统功能划分、界面要求和接口规定的通知》。

3.3.11铁安监［2007］230号文《提速货运安全保障体系建设指导意见》。

3.3.12铁运［2008］35号文《关于加强编组站工作的意见》。

3.3.13铁运［2011］144号《关于印发铁路通信设备雷电综合防护实施指导意见的通知》。

3.3.14铁建设［2007］39号 《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》。

3.4投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

*3.4.1不断轨自动轨道衡中每项设备的构造；

*3.4.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

*3.4.3不断轨自动轨道衡中每项设备的主要技术指标；

3.4.4其它技术描述。

3.5标牌

所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

4.供货范围

供应完整的、全新的、符合制造标准的、满足本合同各项条件及技术要求的不断轨自动轨道衡设备2套。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、油漆、电气安装材料、技术资料等）。主要设备及材料如下（但不限于此；包含在本次报价内）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重台 | 台套 | 2 | 自合同生效起2个月 |
| 2 | 数据分析终端 | 台 | 2 | 自合同生效起2个月 |
| 3 | 工控机 | 台 | 2 | 自合同生效起2个月 |
| 4 | 打印机 | 台 | 2 | 自合同生效起2个月 |
| 5 | 防雷系统 | 套 | 2 | 自合同生效起2个月 |
| 6 | 车号识别系统 | 套 | 2 | 自合同生效起2个月 |
| 7 | H3C S3600网络交换机 | 台 | 2 | 自合同生效起2个月 |
| 8 | 机柜 | 台 | 2 | 自合同生效起2个月 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、原产地证明1套，《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各4套，产品合格证4套，电子版的设备操作规程及作业指导书。设备验收合格，在结算前投标人需提供设备竣工档案4套（招投标文件、中标通知书、评标报告、合同、技术协议、验收纪要、验收报告、产品合格证等）及电子U盘2套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。投标方将1套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证内。投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除、操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证顺利投入使用。

6.2技术培训

投标方在技术服务期间要为招标方提供10人次不少于7日的免费现场技术培训和厂家技术培训。对操作和维护人员进行机械原理、电气原理、重点部位、维修知识等内容进行培训，直到操作和维护人员达到能熟练操作、维护保养和故障处理的能力。

7.安装调试及考核验收

*7.1.1设备安装、调试全部由投标方负责，设备到货后3个月内完成安装，设备运行48小时内出现的故障由投标方负责。

*7.1.2设备安装、调试完毕，投标方必须取得有资质的第三方检测机构出具的车辆称量准确度检定证书。相关费用由投标方负责。

7.1.3设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备发生影响行车的故障由投标方承担责任。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

8.1整机质量保证期为24个月。从签订完设备验收报告之日起进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。为了保证设备的售后服务及产品的质量，投标方若为非原生产厂家的代理商，需持有有效的生产厂商针对本项目的授权证书及原厂售后服务承诺函。

8.2一年内发现设备（材料）质量问题，投标方应在接到招标方通知后24小时内响应，在36小时负责恢复或更换，负责修复或更换一切费用由投标方承担；同时应符合大准铁路公司设备使用维修管理办法有关规定。质保期内投标方承担因设备质量不良引发的事故及故障责任。

8.3所供设备须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的设备本身存在缺陷，投标方须无条件退货或更换同类产品。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方质保期满后终身为该设备提供技术支持和维修服务。每季度可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出合理的维修建议。当设备出现严重故障时，能保证24小时内到达招标方现场。

9.2 配件支持

投标方应在设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方低于中标价采购清单的优惠，并优先供货。如果招标方遇有配件急需时，投标方可采用空运或者专车以最快的速度给予支持。

9.3 维修支持

投标方在设备质保期满后，投标方在设备维修方面能第一时间响应，并在包头设有售后服务办事处，及时给招标方提供售后服务支持。对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方可以开车或者坐飞机以最快速度给予支持。