灰分仪技术要求

1.货物需求

*1.1 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量（套） | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分仪 | 配合采样器使用，包含采样系统的配套改造等，其中2台（装车站）要求包含测水分功能 | 6 | IP65 |

*1.2 供货时间和地点

投标方在合同签订后3个月内将货物送到神华准能选煤厂，并负责卸货至指定地点。

2.设备使用条件

- 2.1工作制度、气候条件及工作环境

工作制度：每天2班工作制，每班作业12小时。

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；年降水量为400mm左右，年蒸发量为1824.7～2896.1mm。最大风速为23m/s。海拔高度1200m。该地区的地震等级为7级；设备在室内条件下使用，冬季有采暖。

现场环境温度范围：-34C～45C，现场环境湿度范围：95%，非凝结；控制室温度范围：0C～40C；

2.2灰分仪安装位置煤质数据

| 序号 | 煤种 | 灰分仪安装位置 | 灰分范围% | 水分范围% | 热值范围 kcal/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品煤 | 785/2785 | 16.00-40.00 | 8.0-13.0 | 3600-5500 |
| 2 | 产品末煤 | 703/704/3702/4702 | 17.00-51.00 | 4.0-12.0 | 2700-5400 |

2.3供电自然条件

招标方只提供380V、220V电源，电源电压偏移±10%，瞬时电压波动-30%

频率偏移50Hz±1%。投标方保证提供的设备能正常运行。

2.4设备用途

灰分仪与选煤厂带式输送机上的现有采样器配合使用。6台灰分仪，其中2台与装车站带式输送机上的采样器配合使用，这2台灰分仪要求能够同时在线测量水分。

3.技术要求

3.1结构性能

*3.1.1结构性能

投标方对灰分仪各组成部分的结构、性能进行详细描述，但不限于此，并说明各组成部分的构成、制造厂家、规格、数量、功能、重量及工作原理，以及在制造过程中应用了什么技术。

3.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程、规范的优质产品。

*3.1.3如果设备运行后，由于缺少某些配置、设备、材料而达不到招标方要求的功能、技术指标与质量，投标方应无偿补足所缺的配置、设备、材料。

*3.2本选煤厂煤炭来源为露天煤矿，煤中元素成分复杂，含量变化较快，因此不能采用煤中天然放射性来判断煤的灰分。灰分仪中不能包含放射源（包括中子源和伽马射线源）。采用反射式X射线测量灰分与采样器配合的技术方案。设备要求安全、可靠，不用办理相关备案、审批证书等。

*3.3投标厂家需提供本次投标产品的防爆合格证，出具第三方的具有煤炭检测资质机构做出的关于Ad12%-73%内任一范围的投标产品数据分析认证报告。

*3.4性能指标。检测内容：Ad12%-73%内任一范围的灰分数据分析，且精度满足3.4.1的要求。

3.4.1灰分和发热量测量精度(1)：

| 灰分Ad ≤ 15%时 | 均方根误差≤0.5 |
| --- | --- |
| 灰分Ad在15～30%时 | 均方根误差≤1.0 |
| 灰分Ad ≥ 30%时 | 均方根误差≤1.5 |
| 发热量>4600Cal/g时 | 均方根误差≤100Cal/g |
| 发热量< 4600Cal/g时 | 均方根误差≤150Cal/g |

3.4.2数据显示：提供瞬时、两班、当日、累计的灰分、发热量数字显示，提供当日的灰分、发热量的数据曲线显示。

3.4.3测量时间：瞬时灰分、发热量显示刷新时间1～60秒可选，瞬时灰分滚动累计时间1～10分钟可选；两班、当日、累计的灰分、发热量显示刷新时间为1分钟。

3.4.4累计数据显示的时间区间为：累计开始时间到当前时间，每分钟进行一次数据更新。累计开始时间可以人工修改，也可以设置累计开始时间是否跟随带式输送机开停自动更新。

3.4.5根据采样器开停信号，自动控制检测装置的工作状态。

3.4.6数据存储与查询：系统自动记录每分钟的测量数据到硬盘，程序具有查询1分钟、十分钟数据与曲线的功能，能够查询小时、日、区间的数据；数据可通过第三方软件进行读取（TCP/IP通信协议），且必须与选煤厂现有的生产管理系统进行数据通讯。

3.4.7程序具有测量参数修改功能，并可以设置多个煤种参数。

3.4.8提供与微波水分仪的通信接口，程序界面上可以显示水分仪的测量数据，允许水分仪测量数据参与发热量的计算，并对水分进行记录。

3.4.9数字量输出：提供TCP/IP通信协议，提供串行通信协议；具有报警输出功能，灰份仪异常、环境异常、检测异常时发出报警。

3.4.10模拟量输出：4路电流4～20mA输出；可实现瞬时灰分、累计时间段的灰分、瞬时水分接入到集控系统。

3.4.11灰分仪测量结果不受粉尘、水蒸气、颜色等环境因素影响，具有检测环境温湿度的功能，能够自动控制探测部件的温度；灰分仪具备除湿降温功能，保证在温度和湿度较高的情况下正常工作,设备防护等级为IP65。

3.4.12设备安装在防爆区内，灰分仪、水分仪及其配套电气设备、设施为隔爆型，等级不低于ExdⅡ。

*3.5水分监测仪技术与性能要求

3.5.1用途：用于在线实时监测煤样的水分含量，采用非接触式测量,探测器和被测物料不发生直接接触。

3.5.2为使用方便，水分仪与灰分仪的程序安装到同一工控机上，灰分发热量的程序界面上统一显示灰分、水分、发热量，并提供灰分、水分、发热量数据的输出，输出方式有模拟和数字两种，模拟输出通过4～20mA电流，数字输出通过RS-232或TCP/IP网络协议。

3.5.3使用环境：现场探测器满足温度（-34～+45）℃、湿度≤95%的使用要求。

3.5.4水分在线监测装置精度：优于0.5%（1）

3.6测量要求:

*3.6.1测量不受物料密度和厚度变化的影响；

*3.6.2测量不受粉尘、水气的影响；

3.6.3测量线性度好；

3.6.4探测器测量要求高灵敏度、高效率；

3.6.5仪器要求保特长期的良好重复性和稳定性。

3.7采用超声波实现厚度补偿功能。

*3.8每套灰分仪配套一台工控机，灰分仪的探测箱和控制箱的材质要求为不锈钢。

*3.9 投标方提供设备的测量数据需接入招标方集控系统和煤质信息化系统，所需的光缆、电缆、模块等由投标方提供，投标方可以利用招标方现有的通讯模式。选煤厂综合自动化系统升级改造已完成，需要读取灰分仪测量数据，投标方无偿派遣技术人员，配合招标方完成数据读入。

*3.10 投标方应根据招标方现有采样器采得的煤样情况，说明是否可以直接进行测量。如煤样不能直接测量，需要对招标方现场采样器进行改造才能满足要求，投标方需详细说明采样器的改造方案及灰分仪的安装位置，并将改造部分的报价一并报入投标总价。

3.11投标方应在投标前到设备使用现场进行实地勘测，并提供详细的方案、图纸，以保证不会影响灰分仪的测量精度。

3.12灰分仪配合采样器使用，设计制造时，需与生产、设计单位及时沟通，确保设备满足现场安装使用要求。

3.13 未配备水分仪的4台灰分仪，预留水分监测仪接入的位置和接口。

3.14 投标方中标后20天内，向北京华宇设计院提供设计资料。其深度和要求应能满足设计院对中标方设计的灰分仪和土建工程等施工图进行核对，确保中标方提供设备安装位置和方法与设计院土建等相关专业施工图设计要求完全一致。

*4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标规范书各项条件及技术要求的灰分仪6套，其中包括改造、安装、调试设备所必需的全部零件和材料。

5.技术资料及交付时间

5.1投标方必须提供包含下表所列 (但不仅限于此)的技术资料，并按下表要求时间交货，下表中未列出的技术资料及其交货时间请投标方报出：

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用说明书 | 8套 | 随设备 |
| 2 | 保养、维修手册 | 8套 | 随设备 |
| 3 | 基础资料（包括合格证、出厂检测报告） | 8套 | 随设备 |
| 4 | 电气原理图 | 8套 | 随设备 |

5.2“保养、维修手册”要求包含与日常保养、维修有关的所有工艺及技术标准。

5.3“保养、维修手册”和“基础资料”的内容不仅要涵盖投标方本公司生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购部件供货商提供的资料投标方应全部提供给招标方。“基础资料”中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件及外购零部件，并应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.4“保养、维修手册”中要求详列有关检修方法及技术标准。

5.5 如果投标方交付的技术资料和图纸发现不完整或与提供设备系统不相符，或在运输途中丢失或损坏，投标方在接到招标方索要缺失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向招标方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

5.6“电气原理图”中应包括电气控制系统图等。

5.7上述资料一并提供1套可编辑的“电子版本”（存于U盘）。

6.技术培训

设备安装后，投标方要为招标方人员提供必要的技术培训，其中投标方在设备安装现场进行培训，培训时间：2周。

7.质量保证

投标方设备的质量保证期限12个月，日期从灰分仪验收合格后双方签字之日算起。在整机质量保证期内，由于设备质量原因造成的零部件损坏，投标方无偿进行更换或维修。

8.设备安装、调试、考核及验收

*8.1设备安装与调试

8.1.1 本项目为交钥匙工程，投标方负责灰分仪及其配套装置的安装、调试工作，安装、调试需要的所有材料、配件全部由投标方提供，投标方对设备安装进度和质量负责。

8.1.2 本项目施工存在交叉作业，安装涉及到的特种作业人员，需持证上岗。

8.1.3 投标方进入招标方现场施工前，需经过招标方培训合格后，方可入厂施工。

8.1.4投标方在报价书中提供设备调试的程序和标准。

8.1.5投标方完成设备调试后提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数

8.1.6安装、调试时间要求

灰分仪到货后，安装和调试（达到本技术要求功能）时间不得超过2个月，如果超过2个月，每超过1个月扣除合同总金额的5%作为违约金，最多不得超过6个月，否则视为不合格产品，将无条件退货。调试完成后，开始设备考核。

*8.2设备考核

灰分仪的适应性强，能适应皮带上物料灰分变化的范围，正常运行时不需要人工选择曲线。特别是末煤皮带煤质灰分变化范围宽，末煤为17%-51%。

设备安装调试完成后，招标方将对灰分仪进行为期1个月的考核。

考核方式：将灰分仪测量数据与招标方煤质室的采样化验数据或国家认可的第三方检测机构的采样化验数据进行比对考核（如用招标方采样化验数据作为考核依据，采样化验工作由招标方承担；如用第三方检测机构的采样化验数据作为考核依据，发生的费用由投标方承担）。以生产设备启机到停机的时间段所有采样化验的发热量数据的加权平均数[（1#煤样质量*热值+2#煤样质量*热值……）/（1#煤样质量+2#煤样质量……）]为基础数据，与灰分仪测得发热量之间差值的均方根，依据3.4.1条规定的标准计算灰分仪测量数据的合格率，合格率的考核周期分为一周和一个月。

8.2.1生产系统考核标准：每周合格率不低于80%，且当月的合格率不低

于90%；

8.2.2装车系统考核标准：每周合格率不低于80%，且当月的合格率不低于85%；

8.2.3灰分仪达不到考核标准，允许投标方对设备进行技术改造，改造后，将进行第二次考核，若第二次考核仍未达到考核标准，则视为不合格产品，将无条件退货。

8.3验收

设备在上述考核合格后，按照合同规定和相关标准的要求进行验收，验收合格后，招标方出具验收报告。

9.售后支持

9.1技术支持

投标方应在投标书中承诺灰分仪质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。投标方及投标方所选择的主部件供应商/分包商均应在中国境内设有售后服务机构，能够在货物提供后，直接向招标方提供技术支持，当设备出现故障时，保证24小时内到达招标方现场。

9.2配件支持

投标方应在投标书中承诺该灰分仪投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。如果招标方遇有配件急需时，投标方如何给以最快的速度给予支持。

9.3维修支持

投标方应在投标书中承诺灰分仪质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。如招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方如何给以最快的速度给予支持。