附件：

一、水、环保分析室仪表仪表及设备清单

	序号
	名称
	规格及技术规数
	厂家及参考型号

（相当于或优于）
	数量
	备注

	1
	电子精密天平
	称量220g，感量0.1mg，内置电池和外电源，自动校准
	梅特勒－托利多/赛多利斯/奥豪斯
	2
	

	2
	电光分析天平
	称量320g，感量1mg，内置电池和外电源，自动校准
	梅特勒－托利多/赛多利斯/奥豪斯
	2
	

	3
	分析天平
	称量2200g，感量0.01g，内置电池和外电源，自动校准
	梅特勒－托利多/赛多利斯/奥豪斯
	1
	

	4
	马弗炉
	测温范围1～1000℃，内尺寸：325×200×125mm，带温控器，带恒温装置。
	天津泰斯特SX-4-10
北京科伟永兴
泰斯特
	1
	

	5
	电热干燥箱
	温度范围： 50~300℃
温度波动：不高于±1℃
控温精度：不低于0.1℃
跟踪报警：±10℃
功率：（投标方完善）
额定温度：250℃(350×450×450mm) ，温度均匀性：200±4℃，不锈钢内胆,微电脑控温；
	天津泰斯特101-1AB
北京科伟永兴
上海精密
	2
	

	6
	台式钠度计
	电子单元
显示： 192×64点阵液晶，可选择显示中文或英文
测量范围： (0.00～9.36) pNa，0.01μg/L～23.0g/L
最小分辨率：  0.01pNa或0.01μg/L 
电子单元误差： ±0.01pNa或±1个字符(在校准温度的±10℃以内) 
电子单元稳定性： ±0.01pNa/4h 
电气输入阻抗：不小于1×1012Ω
温度测量范围： (0.0～99.9)℃ 
测温精度：     ±0.5℃ 
测温分辨率：   0.1℃ 
整机
测量范围：(1.00～8.00) pNa (0.23μg/L～2.3g/L)
读数响应时间：2min(25℃)
温度传感器： Pt1000 
温度测量范围：( 0.0～99.9)℃ 
测温精度：±0.5℃ 
测温分辨率：    0.1℃ 
温度补偿范围： (0.1～60.0)℃（手动或自动） 
水样温度：  （5～60）℃ 
环境温度：  （5～45）℃ 
环境湿度：  不大于90%RH(无冷凝) 
储运温度：  （-25～55）℃（不含电极，电极要高于0℃） 
供电电源：  交流(85～265)V、频率（45～65）Hz 
	奥利龙、哈希、梅特勒

	2
	

	7
	台式电导率仪
	显示：  192×64点阵液晶， 可选择显示中文或英文
测量范围：   K=0.01选测量范围(0.00～20.00)μS/cm    K=0.10可选测量范围(0.0～200.0)μS/cm 
K=1.00选测量范围(0～2000)μS/cm 
(根据所用的电极不同而改变) 
最小分辨率： 0.001μS/cm 
基本误差： ±1.5%F.S 
响应时间： 30s(25℃)
温度传感器： Pt1000 
温度测量范围： (0.0～99.9)℃ 
测温精度： ±0.5℃ 
温度补偿范围： (0.1～60.0)℃（手动或自动） 
度补偿系数：(0.00～9.99)%/℃ 
补偿参考温度： 25℃ 
水样温度： (5～60)℃ 
环境温度： (5～45)℃ 
环境湿度 不大于90%RH(无冷凝) 
储运温度： (-25～55)℃ 
供电电源： (85~265)VAC,频率（45~65）Hz 
	奥利龙、哈希、梅特勒
	2
	

	8
	便携式浊度测定仪
	测量范围：0～1000NTU；精确度：0.001NTU；准确度：0～1000NTU为读数的±2%或±0.01NTU;
	美国HACH2100Q、
WTW  Turb 355、
奥利龙AQ3010、
	1
	

	9
	台式浊度仪
	范围：0－1000NTU 
显示：中文/English，LCD触摸屏
最小分辨率：0.01NTU
仪器示值误差：±5%示值
仪器重复性：±1%
仪器稳定性：±1.5%FS/30min
	奥利龙、哈希、梅特勒
	1
	

	10
	便携式数字电导率仪
	量程：以下4 个范围内自动选择，(0.000～20.00)μS/cm、(0.000～200.0)μS/cm、(0.000～2000)
μS/cm、(0.000～20.00)mS/cm
最小分辨力：0.001μS/cm
仪器的引用误差：±1.5%FS
响应时间（T90）：30s（25℃）
温度传感器：Pt1000
温度测量范围：（0.0～99.9）℃
温度示值误差：±0.5℃
温度测量分辨率：0.1℃
温度补偿范围：自动或手动（0.0～60.0）℃
	奥利龙、哈希、梅特勒
	2
	

	11
	便携式数字纯水电导率仪
	测量范围：
在以下4 个范围内自动选择(0.000～0.200)μS/cm、(0.000～2.000)μS/cm、(0.000～20.00)
μS/cm、(0.000～200.0)μS/cm；
最小分辨力：0.001μS/cm
仪器的引用误差：±1.5%FS
响应时间（T90）：30s（25℃）
温度传感器：Pt1000
温度测量范围：（0.0～99.9）℃
温度示值误差：±0.5℃
温度测量分辨率：0.1℃
温度补偿范围：自动或手动（0.0～60.0）℃
温度补偿系数：（0.0～60.0）/℃
	奥利龙、哈希、梅特勒
	2
	

	12
	便携式酸度计
	测量范围：    (0.00～14.00)pH  仪器分辨率：  0.01pH 
精 确 度：    ±0.02pH 
响应时间：     60s（25℃） 
温度传感器：   Pt1000 

测温范围： ( 0.0～99.9)℃ 
测温精度：     ±0.5℃ 
温度分辨率：   0.1℃ 
温度补偿范围： (0.1～60.0)℃（手动或自动） 
水样温度：     (5～60)℃ 
	奥利龙、哈希、梅特勒
	2
	

	13
	便携式纯水酸度计
	测量范围：    (0.00～14.00)pH 
仪器分辨率：  0.01pH 
精 确 度：    ±0.02pH 
响应时间：     60s（25℃） 
测温范围：     ( 0.0～99.9)℃ 
测温精度：     ±0.5℃ 
温度分辨率：   0.1℃ 

温度补偿范围：(0～60.0)℃（自动）
水样温度：(5～60)℃ 

精度等级：PH0.005级
	奥利龙、哈希、梅特勒
	2
	

	14
	便携式溶氧仪
	测量范围：（0~20）μg/L，（0~200）μg/L，（0～20）mg/L（自动切换）
分辨力： 0.1µg/L、0.01mg/L 基本误差：±0.3%FS或1ug/L取大者
温度补偿范围：（0～50）℃（手动或自动）
温度测量精度：±0.5℃
温度测量分辨率：0.1℃
响应时间：≤60s（25℃）
	奥利龙、哈希、梅特勒
	2
	

	15
	台式精密酸度计
	测量范围：    (0.00～14.00)pH 
仪器分辨率：  0.01pH 
精 确 度：    ±0.02pH 
响应时间：     60s（25℃） 
温度传感器：   Pt1000 
测温范围：     ( 0.0～99.9)℃ 
测温精度：     ±0.5℃ 
温度分辨率：   0.1℃ 
温度补偿范围：(0.1～60.0)℃（手动或自动）
水样温度：     (5～60)℃ 
	奥利龙、哈希、梅特勒
	1
	

	16
	便携式氧化还原电位测定仪
	测量范围：(-2000 ~2000)mV
最小分辨力：0.01mV
仪器误差：±1%FS
响应时间（T90）：30s（25℃）
	奥利龙、哈希、梅特勒、哈纳
	2
	

	17
	分光光度计
	波长范围：300nm～900nm
波长精度：±2nm(参考)
波长范围：340～900nm，波长精度：±1nm，波长选择：自动，根据方法选择，波长分辨率：1nm
波长校正：自动,通过发射线 ，光谱宽度：4nm±1nm，光学系统：多通道光谱同轴分光。随机带试剂：带铜、铁、硅HR、余氯、溶解氧LR、MR.(AV),联氨（AV）,硬度（以Caco3计）数量：各100P
	上海精密
上海尤尼柯或同等产品

	2
	

	18
	紫外-可见分光光度计
	波长范围：190-1100nm,波长精度：±1nm（200-900nm）,波长分辨率：0.1nm,波长校正：自动,波长选择：人工或自动依据分析方法选择，另配10cm比色皿、1cm比色皿
	美国哈希 DR6000、
德国耶拿 SPECORD250 PLUS、美国奥利龙AQ8000
	1
	

	19
	硅酸根分析仪
	测量范围：（0～200）μg/L 或（0～2000）μg/L 
仪器示值误差：±2％F.S 
分 辨 率：0.1μg/L 
重 复 性：1％ 
稳 定 性：±1％F.S／4h 
环境温度：(5～45)℃ 
环境湿度：不大于90％RH(无冷凝) 
供电电源：(85～265)VAC 频率 (45～65)Hz 
	华科仪HK-218、核工业BT-99SI、吉林光大
	3
	

	20
	玛瑙研钵
	120mm，带玛瑙研钵棒，A级认证证书，高强度，耐酸碱
	国优
	2
	

	21
	白金蒸发皿和坩锅
	蒸发皿V60mL;坩锅(带盖)V40mL
	国优
	100克
	

	22
	冰箱
	230L
	美的、海尔、美菱
	1
	

	23
	电磁搅拌器
	调速范围:0-1600rpm; 加热功率:300W
	泰斯特、科伟永兴，上海精科
	1
	

	24
	超纯水器
	进水水源：除盐水或蒸馏水
产水量：40L/H(25℃)
UP水指标：
电阻率：18.2MΩ.cm(25℃)
重金属离子：＜0.1ppb
总有机碳(TOC):10ppb
紫外灯杀菌功能
	北京华科仪HK-5801P40
优普ULUP-Ⅳ
历元UPW
	1
	

	25
	原子吸收分光光度计
	火焰石墨炉一体机，主机原装进口，非国内组装或生产
灯座：8 灯座，独立灯电源，自动准直光路；
光学系统：实时双光束，全光纤光路，1800线/mm，总有效刻线数大于120000线；
光栅有效刻线面积：≥60mm×70mm；
双闪耀波长：236nm及597nm；
光谱带宽：有6种模式可调；
火焰系统：
气体控制：三进制自动气体控制
灵敏度：5ppm Cu≥1.0A吸光度；
稳定性：2ppm Cu重复7次 RSD%≤0.5%
石墨炉系统：
加热方式：横向加热
扣背景方式：塞曼扣背景
温度范围：室温-2500℃
最大升温速率：最高2000℃/秒
状态时间：0-200 秒，以0.1 秒递增
石墨炉自动进样器：
进样体积：0.5-99μL
重复进样次数：高达99次
样品位数：140位以上
配置：火焰和石墨炉一体机1台，140位以上石墨炉自动进样器、循环冷却水、操作软件、空压机，原装铅灯、铁灯、铜灯、镁灯、铝灯、锌灯、锰灯各一只。DELL主流微机，打印机各一台。乙炔钢瓶和氩气钢瓶各一只（规格：40L，已充气，钢瓶带减压阀）
	美国PE 900T
美国安捷伦AA280 Duo
德国耶拿AAS-700P
	1
	

	26
	离子色谱仪
	原装进口设备
输液泵系统: 1套
可控温电导检测器: 1套
阴离子分离柱和相应保护柱，1套
阳离子分离柱和相应保护柱，1套
阴阳离子抑制系统， 1套
EFPO无误操作参数自动优化系统，1套
中英文色谱操作控制软件: 各1套
泵类型：连续双活塞串联泵；
流量控制范围：0.001 ... 10 mL/min
流量精密度：<0.1%
流路系统：无金属化学惰性流路（PEEK材料）
进口蠕动泵
类型：双通道
旋转速度：0-42 转/分钟，共7种调速级，每级6转/分钟
电导检测器: 1套
量程范围：0-15000 µS /cm
温度稳定性< 0.001 °C
电导池体积：≤0.8µL
自动进样器
样品位数30位以上，USB接口识别，进样针及管路为非金属材质，内置蠕动泵，样品容量管至少10ml
分离柱系统
带智能芯片高容量阴离子分离柱及相应保护柱1支；
带智能芯片高容量阳离子分离柱及相应保护柱1支；
必须含有智能芯片，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息
化学抑制器全球无条件十年保用保换。
经济耐用：无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险，保证十年正常使用的抑制器消耗品
最大操作压力：≥2.5MPa
无误操作参数自动优化系统
设备带色谱柱数字监控接口，自动识别色谱柱类型；随时监控运行参数，自动优化流速、保护柱压等参数；
色谱操作控制软件: 1套
原厂中文版软件，非本地汉化版本；另提供英文版备用；
功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；可编制分析方式和顺序、色谱图积分和分析报告。完全复合GLP、FDA等认证标准
DELL商用电脑1套
-HP激光打印机 1台
	瑞士万通883
美国戴安Integrion
德国赛卡姆 S-135
	1
	

	27
	定量移液器
	0.1-1ml任意设定，固定移液，精度≤±5ul。带D吸头1盒 。1-5ml任意设定，固定移液，精度≤±25ul。带吸头1盒。1-10ml任意设定，固定移液，精度≤±25ul。带E吸头1盒。
	BRAND/
Eppendorf/
赛多利斯
	4
	

	28
	热水器
	1、80L
2、带速热功能
	美的、海尔、AO史密斯
	1
	

	29
	比重计
	0.8～0.9、0.9～1.0、1.0～1.1、1.1～1.2、1.2～1.3、1.3～1.4
	国优
	2
	

	30
	秒表
	数显
	国优
	2
	

	31
	计算器
	带函数、回归、编程功能
	国优
	5
	

	32
	游标卡尺
	0-2mm
	国优
	1
	

	33
	玻璃仪器烘干器
	全不锈钢，调温，30孔
	国优
	1
	

	34
	数显恒温水浴锅
	数显，0-95ºC， 控温精度±1ºC ，双列8孔，内胆、上盖、四框均为不锈钢材质
	北京市永光明医疗仪器厂/天津泰斯特、北京科伟永兴
	2
	

	35
	温湿度表
	湿度精度高达± 2%RH
	国有
	4
	

	36
	加热板
	加热盘为不锈钢，2KW，温度范围≥420℃
	北京市永光明医疗仪器厂/天津泰斯特、北京科伟永兴
	1
	

	37
	万用电炉
	4联
	北京市永光明医疗仪器厂/天津泰斯特、北京科伟永兴
	2
	

	38
	数码相机
	标配外配件：
1、USB2.0高速读卡器
2、正品64G SD卡
3、品牌备用锂电池
4、原厂防水相机包
	佳能
尼康
	1
	

	39
	隔膜真空泵
	极限压力0.08MPa,抽气速度20L/Min
配溶剂过滤器
	天津津腾GM-033A
力辰科技 LC85或同等产品
	1
	

	40
	超声波清洗器
	仪器300*265*340   清洗槽300×240×150 有效容积10L 超声频率40KHZ。
	昆山超声KQ5200BA,上海精科，北京科伟永兴
	1
	

	41
	精密便携式余氯测试仪
	测量参数：游离氯、总氯
测量方法：DPD法
量程范围（mg/L）：0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2
	哈希PCII、奥立龙AQ3070、WTW
	1
	

	42
	精密声级计
	测量范围：30—130dB（A声级），准确度：±1.5 dB
	杭州爱华AWA5633/国营宏声/泰仕TES
	1
	

	43
	自动电位滴定仪
	仪器具备2个以上滴定管驱动器接口，用于滴定控制的滴定管驱动器个数不小于2套
仪器可存储用户自定义的方法数量：不小于120个
方法中可具备内部循环功能，内部循环数量不低于3个；
具备多任务处理列表，列表的个数不低于10个，同时处理的列表个数不低于7个；
滴定管、滴定管驱动器具备智能识别芯片，可自动识别滴定管的体积、分辨率，可保存试剂名称、有效期、浓度等试剂信息
滴定管加液精度：需满足ISO/DIN Standard 8655-3关于活塞式加液器加液精度的相关要求，5ml、10ml滴定管最大加液误差为0.3%；20ml滴定管最大加液误差为0.2%； 
信号精度、范围以及测试误差：pH测量范围：0--14.000pH    测试分辨率：0.001pH  测试误差范围：±0.003pH ；电势测量范围：0—±1200.0mV   测试分辨率：0.1mV 测试误差范围：±0.2mV 
工作站：中文软件系统，可实现密码登陆、分级管理，并有完整数据库体系
电源：220V±10%、50Hz/60Hz
（4）基本配置：
仪器主机1台

滴定管驱动器个数：2套
滴定管：20ml 2套；50ml 2套；
电极：复合玻璃电极 1支，复合银环电极 1支，复合铂环电极 1支，铜离子选择电极1支，银/氯化银参比电极 1支
磁力搅拌系统：1套
中文软件工作站（含电脑）：1套
	瑞士万通916KF Ti-TOUCH、梅特 勒T7、HACH Titralab1000
	1
	

	44
	保险柜
	3c认证
	艾普 虎牌 朝友 精工
	1
	

	45
	总有机碳测定仪
	测量范围 0.05 - 1000 gC/L (ppbC)
测量精度±0.1 ppb C TOC < 2.0 ppb (水质 > 15 MΩ - cm [< 0.067 µS/cm])
±0.2 ppb C 2.0 ppb < TOC < 10.0 ppb (水质 > 15 MΩ - cm)
读数的±5% TOC > 10.0 ppb (水质0.5~18.2 MΩ-cm)
重复性± 0.05 ppb C < 5 ppb, ±1.0% > 5 ppb
分辨率 0.001 ppbC (µg C/L)
测量时间连续
初始使用时间< 60 秒
	美国GE  TOC M5310C、
德国耶拿 multi N/C UV

	1
	

	46
	红外水中油测定仪
	最低检出浓度0.002mg/L（水中油份浓度） 
最高测量浓度：64000mg/L（水中油份浓度） 
波数范围：3400cm-1～2400cm-1（2940nm～4167nm） 
波数准确度：±2cm-1 
波数重复性：±2cm-1 
吸光度范围：0.00000～3.00000AU 
基本测量范围： 0.20～100.00mg/L
	欧陆科仪YET－1200
三合永道SYT-700
吉林欧伊尔F2000-II
	1
	

	47
	生化培养箱
	技术参数：温度控制范围：20±1℃；电源：220VAC, 50 Hz；功率：120W；容积：180升；组成：分为上下两层，隔板位置可调；致冷剂不使用氟里昂；控制精度±0.5℃；周边环境：工作 10℃…32℃；存贮 -25℃…+65℃。
	天津泰斯特SPX-250BX-A/上海一恒LRH-250CL/上海精宏
SHP-250
	1
	与BOD配套，为生物的生长提供恒定环境

	48
	BOD测量仪
	技术参数：操作简单,按键式操作；无汞测定, 测试准确，可靠；5天测值自动保存；测试原理：压力探头感测法；LED数字显示0－40，预留到50，字高10 mm；测试量程0-5000 mg/l；可同时测试6个测试样品；工作温度5-50℃。配置：标准配置。
	WTW LOxiTop IS 12/
HACH BODTrak II /
奥立龙BD600
	1
	

	50
	COD速测仪
	0-150mg/L， 0-1500mg/L，0-15000mg/L三种量程可选，带自动消解器。
	美国哈希COD1010
/奥立龙COD165
	1
	

	51
	便携式防爆粉尘仪
	检测灵敏度（相对于校正粒子）： 1CPM=0.01mg/m³；（高灵敏：1CPM=0.001mg/m³）。 

测量范围（相对于校正粒子）：测量范围（相对于矫正粒子）：（0.01～100）mg/m³;（0.01～500）mg/m³;（0.001～10）mg/m³;（0.001～1000）mg/m³。

测定时间：0.1分钟，1分钟（标准测量时间），及（1～9999）分钟任意设定。

测量精度：±15%。

重复性误差：±2％


	北京中西仪
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	1
	仪器具有粉尘浓度连续监测备有PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP切割器供选择，用户可根据需要监测不同粒径的悬浮颗粒物。




二、实验室台柜清单
以下清单为按本项目化验室布置图统计的初步清单，供投标人参考，供货要求并不以此为限，中标后，投标方应根据招标方提供的化验室平面图及本项目所配仪器的要求，提出详细的调整布置台柜方案，满足业主要求的功能，且不发生费用问题，并最终提供设备详细图纸。
	房间名称
	台柜名称
	参考尺寸mm
	数量
	单位
	产地（相当于或优于）
	备注

	钢瓶间
	气瓶柜
	900*450*1800
	3
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	全钢结构，带漏气报警装置

	油色谱分析室
	药品柜
	900*450*1800
	1
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）

	
	边实验台
	3000*900*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	万向抽气罩
	　
	2
	套
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304#不锈钢材质，含风机、风管（直接出墙）

	热计量室
	药品柜
	900*450*1800
	2
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）

	
	边实验台
	4500*750*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	边实验台
	5650*750*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	右边带PP水槽、双口尖嘴化验龙头、纯净水鹅颈龙头及洗眼器

	油分析室
	边实验台
	5650*750*850 
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	边实验台
	3600*750*850 
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	通风柜
	1500*830*2350
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	含风机及风管，直接出墙

	
	中央实验台
	3000*1500*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂含水槽及水龙头、洗眼器等

	
	中央试剂架
	2200*300*750
	1
	套
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	配电源插座

	
	药品柜
	900*450*1800
	2
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）

	煤油天平室
	天平台
	900×600×850 
	6
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	大理石台面

	煤加热间
	高温台
	3000*900*850
	2
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	大理石台面

	存样储存室
	样品柜
	900*450*1800
	10
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）

	水处理化验室
	药品柜
	900*450*1800
	2
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）

	
	边实验台
	5650*750*850 
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	中央实验台
	3750*1500*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂含水槽及水龙头、洗眼器等

	测硫室
	边实验台
	5650*750*850 
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂左侧带PP水槽、双口尖嘴化验龙头、纯净水鹅颈龙头

	
	边实验台
	4500*750*850 
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	药品柜
	900*450*1800
	1
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304#不锈钢结构喷塑（喷涂）

	采制样间
	样品柜
	900*450*1800
	5
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304#不锈钢结构喷塑（喷涂）

	
	水槽台
	1000*750*850 
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	左侧带PP水槽、双口尖嘴化验龙头、纯净水鹅颈龙头及洗眼器

	原子吸收室
	边实验台
	4000*900*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂左侧带PP水槽、双口尖嘴化验龙头、纯净水鹅颈龙头

	
	药品柜
	900*450*1800
	1
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304#不锈钢结构喷塑（喷涂）

	
	原子吸收罩
	3000*1500*850
	1
	套
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304#不锈钢材质，含风机、风管（直接出墙）

	水离子色谱室
	边实验台
	4000*900*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	万向抽气罩
	　道口375
	1
	套
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304#不锈钢材质，含风机、风管（直接出墙）

	
	药品柜
	900*450*1800
	1
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）

	水天平室
	天平台
	900×600×850 
	6
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	大理石台面

	高温炉加热间
	高温台
	3000*900*850
	2
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	大理石台面

	水分析室
	边实验台
	4000*750*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	中央实验台
	6000*1500*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂含水槽及水龙头、洗眼器等

	
	中央试剂架
	4500*300*750
	1
	套
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	配电源插座

	
	边实验台
	3600*750*850 
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	通风柜
	1500*830*2350
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂；含风机及风管，直接出墙

	
	药品柜
	900*450*1800
	4
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）

	化学药品库
	药品柜
	900*450*1800
	16
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）两个房间

	环保化验室
	边实验台
	4000*750*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	通风柜
	1500*830*2350
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂；含风机及风管，直接出墙

	
	中央实验台
	3000*1500*850
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂，两边带水，含2套水槽及水龙头、洗眼器等

	
	中央试剂架
	2200*300*750
	1
	套
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	配电源插座

	
	边实验台
	5500*750*850 
	1
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	台面采用约13mm厚威盛亚实芯理化板，台体304#不锈钢喷涂

	
	药品柜
	900*450*1800
	2
	个
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）

	玻璃器皿室
	器皿柜
	900*450*1800
	16
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	304不锈钢结构喷塑（喷涂）

	
	保险柜（毒品柜）
	3C认证1090*460*1560
	4
	台
	珠海晶电
武汉新天第
上海沪试
临沂正衡
	全钢结构(两个房间)；保存贵重物品及危险品

	通用
	实验室座椅
	
	25
	把
	\
	PU面，带脚踏圈，气动升降




