JMXY型矿用安全仪器综合检测校验装置

技术数参数

MXY-A型矿用安全仪器综合检测校验装置该装置用于煤矿行业作业现场使用的监测监控系统中的甲烷传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、硫化氢传感器和便携仪甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢、甲烷氧气检测报警仪等气体检测仪器仪表的计量检定和维护维修。工作压力可视，输出流量大小可调且稳定，装置设计为4组流量可调的标准物资，可根据使用客户要求配置不同规格的标气，装置可同时检定12台气体传感器（多种厂家型号的）、80台气体报警仪（多种厂家型号的），在检定的同时，由装置自带的系统软件自动形成数据报告、分析，由电脑输出并储存，以供随时查阅打印。与工作介质接触部件（如开关、连接管线、流量计、压力表等）均采用金属连接，耐腐蚀、抗氧化、增加使用寿命。内置0~30V直流电源、四位半数字万用表、电烙铁等工具，更加便于维护各类传感器和便携仪报警仪。输出流量：30~300ml/min（可调），流量计：2.5级，电流测量范围：0~2A，电压测量范围：0~20V，频率测量范围：0~10KHz。